Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

PASIŪLYMAS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIŲ PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA VŠĮ PASVALIO LIGONINEI

| (data) |  |
| --- | --- |
| (vieta) |  |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija |  |

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. *Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus. Vykdant pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiekėjus.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

| DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA IR PRIEŽIŪRA VšĮ PASVALIO LIGONINEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (Priėmimo skyriui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCT sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Analizatoriaus pavadinimas) |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT įtraukti) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Reagentų rinkinys NTproBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 15 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 7 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Reagentų rinkinys PCT nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. - Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikimui. - Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. - Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo pristatymo dienos. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |
| 1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matuojami parametrai |  | TnI, D-Dimer, NTproBNP, PCT |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  | TNI turi išmatuoti 99-o procentilio koncentracijas ne blogiau nei 0.027 µg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mėginio tipas ir tūris: pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: |  | Ne ilgiau nei 21 min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Našumas |  | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Automatinė loto specifinė kalibracija |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti ir nuotoliniu būdu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Būtina galimybė analizatorių įjungti į ligoninės HIS/LIS |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas „čia ir dabar“ prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Analizatoriaus pavadinimas) |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT įtraukti) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1 | Reagentai K/NA/Cl tyrimams |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies reagentų ir / ar papildomų priemonių bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. - Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikimui. - Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. - Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo pristatymo dienos. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |
| 1 | Naujas analizatorius arba nesenesnis nei 3 metai (2022 m. pagaminimo) – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Matavimo metodai ir technologijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Jonų selektyvinė nustatymo technologija. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Matavimo ribos kraujyje |  | Ne mažesnės kaip: K – 1,00 - 20,00 mmol/l Na - 70,00 - 200,00 mmol/l Cl – 70,00 – 200,00 mmol/l |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Matavimo ribos šlapime |  | Ne mažesnės kaip: K – 1,00 - 200,00 mmol/l Na - 10,00 - 500,00 mmol/l Cl – 10,00 – 550,00 mmol/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Darbas su mėginiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Automatinis ir rankinis mėginių padavimas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Mėginio tipas ir tūris |  | Bendras kraujas, serumas, plazma, skiestas šlapimas, dializatas. Ne daugiau nei 95 µL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Našumas ir tyrimo trukmė |  | Ne mažiau nei 100 tyrimų/val., ne ilgiau nei 35s tyrimo atlikimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Išorinis barkodų skaitytuvas, bei integruotas spausdintuvas. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Mėginių kiekis analizatoriuje vienu metu |  | Ne mažiau nei 20 vietų automatinis mėginių padėklas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Reagentų tipas |  | Skysti tirpalai pilnai uždaruose pakuotėse, ne daugiau nei 2 skirtingi keičiami pakai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Galimybė paduoti mėginį iš įvairių talpų |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT) |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Kalibracija |  | 2 taškų, automatinė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Automatinis mėginio indelio aptikimas ir mėginio tūrio nustatymas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Automatinis adatos prasiplovimas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Saugomi duomenys |  | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 500), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys (ne mažiau nei 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ekranas |  | LCD arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į ligoninės informacinę sistemą |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CE sertifikatas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas „čia ir dabar“ prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Analizatoriaus pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT neįtraukti) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 25 tyr. kasetėje | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mėginio paėmimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Magnetas mėginio išmaišymui | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ........................ Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Savaime užsipildantys, heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams subalansuoto laisvai cilindre judančio sauso heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. - Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikimui. - Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. - Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |
| 1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir / arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 25 testai +/- 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 120 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Automatinė kokybės kontrolės sistema |  | atliekant kasdieninės kokybės kontrolės tirpalų pamatavimus, nenaudojanti tyrimų iš reagentinės kasetės arba prie nurodytų tyrimų skaičiaus pridėti papildomus tyrimus/reagentus KKT matavimams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo L&J diagramas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas "čia ir dabar" prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas) suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Stulpelyje  „Siūlomos prekės parametrų reikšmės“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „taip“, „ne mažiau“ ir pan.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ___________________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą.

PASTABOS:

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis, atsižvelgiant į stabilumo laiką atidarius, nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.

- Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus.

- Visos siūlomos prekės (reagentai, kalibratoriai, kontrolinė medžiaga, kitos eksploatacinės medžiagos) turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba adaptuoti siūlomam analizatoriaus modeliui, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

- Pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius atlikti.

- Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo numerį.

- Būtina pateikti analizatoriaus aprašymą anglų kalba, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), tiksliai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje. Nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas.

- Jeigu laboratorinių reagentų ir / ar eksploatacinių medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir / ar eksploatacines medžiagas.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |