TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginys, 1 vnt. | Su lizdais, skirtais įvairių standartų kabelių jungtims |  |  |
| 1.1 | Būtini pjovimo režimai: |  |  |  |
| 1.1.1 | Monopoliarinio pjovimo režimas | 1. Ypatingai tausojantis audinius; 2. Su minimaliu ar vidutiniu hemostazės lygiu; 3. Maksimali galia ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 100 W, ne didesniu kaip 1W žingsniu; 4. Pikinė įtampa ne daugiau kaip 600 V. |  |  |
| 1.1.2 | Monopoliarinio pjovimo režimas | 1. Su intensyvia hemostaze; 2. Maksimali galia ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 100 W, ne didesniu kaip 1W žingsniu; 3. Pikinė įtampa ne daugiau kaip 900 V. |  |  |
| 1.2 | Būtini koaguliavimo režimai |  |  |  |
| 1.2.1 | Monopoliarinis “minkšto” (švelnaus) koaguliavimo režimas | 1. Saugantis audinius nuo karbonizacijos; 2. Maksimali galia ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 80 W, ne didesniu kaip 1W žingsniu; 3. Pikinė įtampa ne daugiau kaip 200 V. |  |  |
| 1.2.2 | Monopoliarinis “forsuoto” (efektyvaus) koaguliavimo režimas | 1. Efektyvus, greitas, standartinis koaguliavimas; 2. Maksimali galia ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 50W, ne didesniu kaip 1W žingsniu; 3. Pikinė įtampa ne daugiau kaip 1300 V. |  |  |
| 1.2.3 | Bipoliarinis “minkšto” (švelnaus) koaguliavimo režimas | 1. Saugantis audinius nuo karbonizacijos; 2. Maksimali galia ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 80W, ne didesniu kaip 1W žingsniu; 3. Būtinas automatinis startas; 4. Pikinė įtampa ne daugiau kaip 200 V. |  |  |
| 2. | Komplektacija |  |  |  |
| 2.1 | Kojinis jungiklis, 1 vnt. | Su pedalu, su ne trumpesniu nei 5 m. ilgio kabeliu. |  |  |
| 2.2 | Jungiamasis kabelis paciento elektrodams, 1 vnt. | Daugkartinio naudojimo, jungiamasis kabelis ne trumpesnis nei 5 m. ilgio |  |  |
| 2.3 | Vienkartiniai paciento elektrodai su ekvipotencialiniu žiedu, 50 vnt. | kontaktinio paviršiaus plotas 85 ± 5 cm2 |  |  |
| 2.4 | Kabelis bipoliniams pincetams, 3 vnt. | Ne trumpesnis nei 4 m. ilgio |  |  |
| 2.5 | Bipolinis pincetas, 1 vnt. | Nelimpančiais darbiniais galiukais, pinceto ilgis 12± 1 cm, tiesus, galiukai smailūs, 0,2 ± 0,1 mm pločio |  |  |
| 2.6 | Bipolinis pincetas, 1 vnt. | pinceto ilgis 18± 1 cm , lenktais galiukais, galiukai buki, 1 ± 0,1 mm pločio |  |  |
| 2.7 | Bipolinis pincetas, 1 vnt. | Nelimpančiais darbiniais galiukais, galiukai lenkti, pinceto ilgis 18± 0,5 cm, galiukai buki, 1 ± 0,1 mm pločio |  |  |
| 2.8 | Rankenėlė monopoliniams elektrodams, 3 vnt. | Su ne mažiau kaip 2 mygtukais ir ne trumpesniu nei 4 m ilgio kabeliu |  |  |
| 2.9 | Monopoliniai elektrodai, 3 vnt. | Adatiniai, pagaminti iš volframo arba lygiavertės medžiagos, ilgis 55 ± 5 mm |  |  |
| 3 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 4 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |