TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ŠALDIKLIS -80

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekėms | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Talpa ne mažiau kaip | 400 litrai |  |
| 2. | Orientacija | Vertikali |  |
| 3. | Temperatūros nustatymo ribos. Ne siauresnės kaip nuo | -40°C iki -86°C |  |
| 4. | Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA). Ne didesni kaip | 850x960x1990 mm |  |
| 5. | Vidiniai kameros matmenys (PxGxA) Ne mažesni kaip | 490x620x1300 mm |  |
| 7. | Kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 8. | Lentynos kameroje ne mažiau kaip | 3 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
| 9. | Lentynų išmatavimai (PxG). Ne mažiau kaip | 460x590 mm |  |
| 10. | Termoizoliacija | - Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 120 mm; - Be CFC ir HCFC. |  |
| 11. | Durys | - Vientisos; - Su užraktu; - Šildomas durų rėmas su ne mažiau kaip dviguba magnetine tarpine; - Ne mažiau kaip 4 nuimamos vidinės durelės. |  |
| 12. | Valdymas | Lietimams jautrus ekranas, ne mažiau kaip 5“ (colių) dydžio |  |
| 13. | Integruotas duomenų kaupiklis | - Būtinas. USB jungtis duomenų nuskaitymui; - Dokumentų laikiklis šaldiklio priekyje |  |
| 14. | Aplinkos temperatūra | - Būtinas aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; - Leistina aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +30°C; - Galimybė įdėti papildomus išorinius zondus / laidus per ne mažiau kaip 2 skyles (angl. access port) |  |
| 15. | Apsauga | Galimybė užrakinti sistemos nustatymus slaptažodžiu |  |
| 16. | Kompresorių sistema | - Ne mažiau kaip 2 kompresoriai; - Esant 1 kompresoriaus gėdimui šaldiklis privalo išlaikyti temperatūrą ne aukštesnę kaip -75°C - Privalo naudoti natūralų šaltnešį (įvardinti), kurio GWP ne daugiau kaip 3 |  |
| 17. | Elektros galingumas | Ne didesnės kaip 1400 W |  |
| 18. | Kojelės | Reguliuojamo aukščio |  |
| 19. | Aliarmų sistema | Ne mažiau kaip šios: - Su autonominiu elektros maitinimu ne trumpiau kaip iki 48 val.; - Aliarmai akustiniai ir vizualūs; - Mažo akumuliatoriaus įkrovimo lygio aliarmas; - Maitinimo nutrūkimo aliarmas; - Pasiektų programuojamų temperatūrų ribų aliarmas; - Atidarytų durų aliarmas; - Aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė. |  |
| 20. | Maitinimas | Siūlomų prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 22. | *Garantija ne trumpesnė kaip | 24 mėn. |  |
| 23. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių arba anglų kalba pateikiama kartu su preke. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.