1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: VETERINARINIO FAKOEMULSIFIKATORIAUS

| Eil. Nr. | Specifikacija | Reikalaujami prekių parametrai | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prietaiso paskirtis | Atlikti gyvūnų akių operacijas naudojant ultragarsinius ir pjovimo instrumentus |  |
| 2 | Ekranas | Funkcijų nustatymui lietimui jautrus ne mažiau kaip 800x480 pikselių skystųjų kristalų arba lygiavertis ekranas |  |
| 3 | Atsiurbimo/praplovimo funkcija | Būtina |  |
| 4 | Elektros tinklo įtampa | Nuo 90 iki 264 VAC |  |
| 5 | Tinklo prijungimo galia ne mažiau | 95 VA |  |
| 6 | Atsiurbimo pompa | Peristaltinė, nuolatinės srovės variklio valdiklį turinti pompa su ne mažiau 8 segmentais |  |
| 7 | Galima atlikti Vitrektomiją | Būtina atlikti Vitrektomiją |  |
| 8 | Vožtuvas | Nuolatinės srovės varikliu varomas vožtuvas drėkinimui |  |
| 9 | Išvestis US (ultragarsinė) | Maksimali galia ne mažiau 50 W. Maks. amplitudės įtampa ne mažesnė nei 350 Veff. Dažnis intervale ne siauresnėse ribose nuo 27 kHz iki 43 kHz |  |
| 10 | Išvestis CUTTER (pjovimas) | Impulsavimo režimas ne daugiau 4 ms, Nuolatinė srovė ne mažiau 24 Vpp, Maksimali srovė ne mažiau 2 A |  |
| 11 | Srautas | Nuo ne siauresnėse ribose kaip 0 iki 50 ml/min US ir CUTTER režimuose. Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 90 ml/min praplovimo/atsiurbimo režime. |  |
| 12 | Naudojami rankiniai instrumentai ne siauresnese ribose kaip | 28 kHz ir 40 kHz |  |
| 13 | Vakuumo riba ne siauresnese ribose kaip | Nuo 0 iki 500 mmHg |  |
| 14 | Saugiklis ne mažiau kaip: | 2 vnt. po 1.6 AT |  |
| 15 | Komplektacija | Fakoemulsifikatorius su kojiniu pedalu ir nešiojimo dėklu |  |
| 16 | Papildomi priedai smulkių gyvūnų operacijoms | Vienkartinių vamzdelių sistema, ne mažiau 1 vnt. Rankena, ne mažiau 28 kHz, ne mažiau 1 vnt. Adatos, 20G, ne mažiau 30°, ne mažiau 2 vnt. Metalinis arba lygiavertis raktas, ne mažiau 1 vnt. Silikoninės arba lygiavertės movos, ne mažiau 20G, ne mažiau 2 vnt. Testavimo kamera, ne mažiau1 vnt. Praplovimo/atsiurbimo daugkartinė koaksialinė rankena, ne mažiau1 vnt. Praplovimo/atsiurbimo daugkartinis angalis, silikoninė arba lygiavertė mova, 22G, ne mažiau 1 vnt. |  |
| 17 | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su prekėmis |  |
| 18 | Įrangai suteikiama garantija ne mažiau kaip | 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.