## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, komplektas | Kaina 1 kompl. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 | Švirkštinė pompa |  |  | 28 |  | 0
2 | Tūrinė pompa |  |  | 132 |  | 0

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina (arba Prekių kiekis), išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninės būklės tikrinimas, techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1 | 1 PD:
1. Mokymai ≥ 30 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 30 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
8.2 | 2 PD:
1. Mokymai ≥ 30 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 30 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 16 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu pasiūlymu (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų reikalavimų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Švirkštinė pompa
Švirkštinė pompa
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.
3 | Atpažįstami gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
4 | 50 ml ir didesnės talpos švirkštų infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0,05 ml/val. iki 999 ml/val.
5 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 min iki 99 val.
6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip 2 %
7 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina
8 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masei (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
9 | Įrašų išsaugojimas | 1. Ne mažiau kaip 1000 įrašų, seniausi įrašai perrašomi.
2. Išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija.
10 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą
2. Vaisto koncentraciją
3. Paciento profilį
4. Infuzijos profilį
11 | Boliuso funkcija: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu;
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU, mmol per nustatytą kūno masę (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai
5. Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo.
12 | Ekrane vaizduojamos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Infuzuotas tūris;
3. Likęs suleisti infuzijos tūris;
4. Likęs infuzijos laikas;
5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
6. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
7. Aliarmo priežastys.
13 | Vizualiniai bei garsiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Tūris beveik suleistas
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė;
3. Švirkštas beveik tuščias;
4. Baterija beveik tuščia;
14 | Vizualiniai bei garsiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias;
2. Švirkšto laikiklis atidarytas;
3. Tūris suleistas;
4. Švirkšto likutinis tūris;
5. Baterija tuščia;
6. Baigėsi KVO režimo veikimas;
7. Per aukštas spaudimas;
8. Neteisingai įstatytas švirkštas.
15 | Reakcija į sistemos okliuziją | Slenksčio ribos ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
16 | Spalviniai indikatoriai | Būtina:
1. Vyksta infuzija;
2. Veikimo sutrikimas;
3. Kritinės situacijai įspėjimas.
17 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius;
2. 230V, 50 Hz elektros tinklas;
3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo iš infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio.
18 | Pompos veikimo iš vidinio akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą
19 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės
20 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Būtina
21 | Švirkštinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui;
3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
4. Wi-Fi sąsaja (saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2))
22 | Vaistų sąrašas | 1. Ne mažiau kaip 800 vaistų pavadinimų;
2. Vaistų kategorijos:
a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo sukurtų kategorijų;
b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo sukurtų paciento profilių.
23 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
24 | Duomenų užrakinimo galimybė | Būtina
25 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina
26 | Jungtis personalo iškvietimui | Būtina
27 | Galimybė sujungti kelias švirkštines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena, nenaudojant papildomų įrenginių/detalių. | Būtina
28 | Jungtis PKA mygtukui. | Būtina
29 | Pompos meniu lietuvių kalba | Būtina
30 | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
31 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP34 klasės).
32 | Pakrovėjas arba pakrovimo laidas | Būtina
33 | Rankena pavienės pompos transportavimui | Būtina
34 | Fiksatorius prie infuzinio stovo | Būtina. Gali būti atskiras priedas arba jau integruotas ar bendras su transportavimo rankena
35 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis arba sensorius apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu

## Tūrinė pompa
Tūrinė pompa
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Tūrinės pompos darbo režimai: | 1. Enterinės mitybos
2. Nuolatinės infuzijos
3. Transfuzijos
3 | Oro burbulų nustatymas | Imtinai iki 0,01 ml tūrio oro burbuliukai
4 | Infuzijos greičio ribos | Ne mažiau kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 3%
6 | Okliuzijos slėgio slėgio nustatymo ribos | 1. Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar
2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
7 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 9999 ml
8 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Nuo 1 min iki 99 val.
9 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo skaičiavimas | Būtina
10 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinais vienetais: | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masės vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
11 | Boliuso funkcija: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu;
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą kūno masės vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
12 | Integruotas priešrovinis slėgio daviklis okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje nustatymui | Būtina
13 | Įrašų išsaugojimas | 1. Ne mažiau 1000 įrašų, seniausi įrašai perrašomi.
2. Išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija.
14 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Likęs suleisti tūris;
3. Suleistas tūris;
4. Infuzijos trukmė;
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija;
6. „Vyksta infuzija“ indikacija;
7. Vaisto pavadinimas;
8. Aliarminės situacijos;
9. Aliarmo priežastys.
15 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
16 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Oras infuzinėje sistemoje;
2. Infuzijos pabaiga;
3. Okliuzija;
4. Baterijos signalas;
5. Techninis signalas arba lygiavertis – blokuota pompos pavara;
6. Atidarytos priekinės durelės
17 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Paciento profilį;
3. Vaisto koncentraciją;
4. Infuzijos profilį;
18 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1. Vyksta infuzija;
2. Įspėjimas, esant darbo sutrikimams;
3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
19 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2)
20 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius;
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo;
3. Centralizuotas elektros tiekimas iš infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio;
21 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200 ml/val.
22 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių
23 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
24 | Tūrinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui;
3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
25 | Vaistų sąrašas | 1. Maksimali vaistų sąrašo talpa – ne mažiau kaip 800 vaistų įrašų;
2. Vaistų grupavimui galima sukurti:
a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų;
b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.
26 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
27 | Duomenų užrakinimo galimybė | Būtina
28 | Slėgio infuzinėje sistemoje stebėsena | Būtina
29 | Naktinis režimas | Nustatomas automatiškai ar rankiniu būdu
30 | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina
31 | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Būtina
32 | Pauzės funkcija | Būtina
33 | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | Būtina
34 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina
35 | Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui | Būtina
36 | Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; | Būtina
37 | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena, nenaudojant papildomų įrenginių/detalių. | Būtina
38 | Pompos meniu lietuvių kalba | Būtina
39 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg
40 | Pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų mažesnė nei IP34).
41 | Pakrovėjas arba pakrovimo laidas | Būtina
42 | Rankena pavienės pompos transportavimui | Būtina
43 | Fiksatorius prie infuzinio stovo | Būtina. Gali būti atskiras priedas arba jau integruotas ar bendras su transportavimo rankena

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne