## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | pastabos techninei specifikacijai
1 | Galūnių apklotų rinkinys | Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Sudėtyje nėra latekso. Rinkinio sudėtis: • Galūnės apklotas 230 x 300 cm su elastine 7±1cm skersmens anga, skysčius sugeriančia dalimi 50 x 100 cm ir vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; • apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm – 2 vnt.; • apklotas lipniu kraštu 75 x 90 cm – 1 vnt.; • maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 78 x 145 cm – 1 vnt.; • servetėlės – 4 vnt.; • lipni juosta 9 x 50 cm – 2 vnt. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm; Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygeverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 3-5 /6-10 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka IEN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
2 | Elastinė chirurginė kojinė | 22x75 cm. Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: sintetinės gumos ir elastinės marlės. Leistinas dydžio nuokrypis ± 5 cm; Įpakuota viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygeverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 15-20 /60-80 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
3 | Dangalas rentgeno aparatui | Apvalios formos,diametras 90 cm, skaidrus. Leistinas dydžio nuokrypis ± 5 cm; Įpakuota viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygeverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 10-20 /40-80 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
4 | Apklotų rinkinys peties operacijai su maišu sterilus. | • Mayo tipo staliuko apklotas 78x145 cm - 1 vnt. • Servetėlė 30x34 cm ne mažiau 4 vnt. • OP-juosta 9x50 cm ne mažiau 3 vnt. • Apklotas lipniu kraštu 75x90 cm ne mažiau 2 vnt. • Skysčių surinkimo maišas, peties, 93x76 cm - 1 vnt. • U- formos apklotas 230x295 cm su įpjova 10x70 cm, absorbuojanti dalis 90x75 cm - 1vnt. • U- formos apklotas 240x180 cm su įpjova 15x45 cm, su vamzdelių laikikliais - 1vnt. • Universalus apklotas 150x190 cm - 1 vnt. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm; Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygeverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 2-4 /4-8 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
5 | Chirurginiai chalatai sterilūs su sustiprintomis zonomis | Sterilus chirurginis chalatas Pagamintas iš nepralaidžios skysčiams, bet pralaidžios orui medžiagos. Chalatai supakuoti po 1 vnt. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių dydis: XXL – ilgis 160 cm ±10cm
6 | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu, sterilus | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu, sterilus. Rinkinį sudaro: • Mayo tipo staliuko apklotas 78x145 cm - 1 vnt. • Servetėlė 30x34 cm - ne mažiau 4vnt. • OP-juosta 9x50 cm ne mažiau 2 vnt. • Universalus apklotas 150x190 cm ne mažiau 2 vnt. • Elastinė chirurginė kojinė 22x75 cm -1 vnt. • Artroskopinis apklotas 230x320cm su 2 elastinėmis angomis 5cm (±0,5cm) ir integruotu skysčių surinkimo maišu 1vnt. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 1 cm; Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygeverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 3-5 /6-10 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
7 | Apklotas su skyle | Apklotas su lipnia anga. Matmenys: Apklotas 50x60 cm ±5 cm su 6x8 ±2 cm lipnia anga. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN11607-1 (arba lygiaverčius standartus)). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui.Pakuotėje: 1/ 45-50 /180-200 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, CE ženklas.
8 | Apklotas lipniu kraštu | 1) Matmenys: Apklotas lipniu kraštu 50x60 cm (±2 cm); 2) Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus; 3) Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; 4) Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: 1/ 40-50 /160-200 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.
9 | Apvalkalas kamerai | Apvalkalas kamerai 15 x 250 cm sterilus; sterilus, vienkartinio naudojimo; pagamintas iš skaidraus, tvirto ir skysčiams atsparaus polietileno; turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir gumeles aparatūrai fiksuoti; pločio paklaida ±1 cm, ilgio paklaida ± 15 cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 3 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai; Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN 1041 (arba lygiaverčius standartus); Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas), tretinė skirta transportavimui; Atitinka EN 13795, 2017/745 arba lygiavertis, CE ženklas.