KLAUSIMYNAS
SPECIFIKACIJAI 

ECHOSKOPAS NEUROLOGAMS 


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	8. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	9. 
	Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	10. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	11. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐
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ECHOSKOPAS NEUROLOGAMS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
(Echoskopas Neurologams)
	Pastabos ir siūlymai

	Konstrukcija, paskirtis


	Mobili skaitmeninė sistema su ratukais (yra ratukų fiksavimo mechanizmas);
	

	
	≥10 mln. skaitmeninių vaizdo apdorojimų kanalų;
	

	
	skirta intrakranijinių ir ekstrakranijinių kraujagyslių ultragarsiniams tyrimas.
	

	
	Turi būti ≥ 4 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams pajungti
	

	
Sistemos sudėtis
	Echoskopas 
	

	
	Matricinis sektorinis daviklis, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis už 1-3,8 MHz, apžiūros kampas ≥ 90°, elementų skaičius ne mažesnis 80;
	

	
	Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 2,0 - 20,0 MHz, apžvalgos lauko plotis 50 mm ±2mm;
	

	
	Mažas daviklis (Hockey stick) diapazonas ne siauresnis kaip nuo 8,0 iki 20,0 MHz, plotis 28 ±2mm, elementų skaičius 192±3.
	

	
	Transkranijinių tyrimų doplerinis daviklis, kurio dažnis 2 MHz ±0.2 MHz
	

	Panaudojimo sritis
	Registruoti ir įvertinti kraujotakos parametrus galvos smegenų arterijose, bei patologiniuose kraujagyslių dariniuose ir smegenų parenchimoje. Nustatyti įvairias kraujagyslių problemas – kraujagyslių užsikimšimus (stenozes), jų neišsivystymus (displazijas), nustatyti kraujotakos nepakankamumą tam tikrose smegenų srityse, bei netiesioginiu būdu išmatuoti smegenų skysčio spaudimą.
	

	
	Vertinti magistralinių kaklo kraujagyslių būklę, jose esančius susiaurėjimus ar užsikimšimus dėl arterosklerotinių pakitimų ar vidinių kraujagyslių struktūrų atsisluoksniavimus, taip pat kraujagyslių linkius, jų išsiplėtimus bei kitas svarbias patologijas. 
Realiu laiku matyti kraujo tėkmę kaklo kraujagyslėse, vertinti esančius pakitimus.
	

	Duomenų  archyvavimas
	DICOM standarto palaikomos funkcijos (send arba store; query ir retrieve; worklist);
	

	
	Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą;
	

	
	vaizdų eksportavimas DICOM formatu į duomenų saugyklas ir darbo stotis tiek laidiniu kompiuteriniu tinklu (LAN), tiek belaidžio ryšio kompiuteriniu tinklu (WLAN);
	

	
	Turi būti statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI arba WMV formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas;
	

	
	Būtina USB įrašymo galimybė
	

	Aparato valdymo pultas
	Lietimui jautrus (angl. „touch screen“) ekranas, kurio įstrižainė ≥ 12 coliai;
	

	
	Valdymo pulto padėtis turi būti reguliuojama (jį galima pakelti ≥ 15 cm, nuleisti ar pasukti ≥ 45° kampu)
	

	Monitorius
	Vaizdo monitorius: LED, OLED, WLED;
	

	
	ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai;
	

	
	 rezoliucija ≥ 1900 x 1000 vaizdo elementų;
	

	
	Galimybė reguliuoti monitoriaus padėtį (pasukti, palenkti, pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto)
	

	









Skenavimo režimai
	Vienmatis vaizdinimas: pilkų spalvų skalėje ir spalvinės tėkmės vaizdinimas; anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas; taip pat vienmačio vaizdinimo veikimas realiame laike;
	

	
	Dvimatis vaizdinimas: ≥ 350 dB dinaminis diapazonas, aukštesnių harmonikų registravimas;
	

	
	Nuolatinis automatinis parametrų optimizavimas realiu laiku, apimantis dinaminį stiprinimo kompensavimą bei šoninio vaizdo stiprinimą; 
	

	
	Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose.
	

	
	1. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime;
2. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime.
	

	
	Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike;
	

	
	TKD turi būti;
	

	
	Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje („nSight" beamforming, „cSound", „InFocus", „multi-core" arba lygiavertė technologija)
	

	
	Spalvinė doplerografija apimanti spalvinę tėkmės greičio doplerografiją bei spalvinę audinių doplerografija (TDI);
	

	
	Turi būti galimybė įrašytuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose keisti spalvinės doplerografijos spalvinių skalių bazinės linijos padėtį; 
	

	
	Spektrinė doplerografija: 
pulsinės bangos (PW) doplerografija; 
	

	
	dažnesnės pulsinės bangos (HPRF) doplerografija;
	

	
	nuolatinės bangos (CW) doplerografija; 
	

	
	spektrinė (PW) audinių doplerografija doplerografija
	

	
	Realiame laike veikiantys vaizdavimo režimai: dupleksinis ir tripleksinis vaizdinimas;
	

	
	 Būtinas dviejų plokštumų (angl. "biplane") vaizdavimas realiu laiku (galimybė laisvai pozicionuoti plokštumas viena kitos atžvilgiu 2D ir spalvinės doplerografijos vaizduose);  
	

	
	 Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamosios zonos vaizdai vienu metu (vienas 2D vaizdas, antras 2D su spalvinio doplerio informacija);
	

	
	Fiziologinių kreivių rodymas ekrane. 
	

	Programos ir galimybės
	Programa kraujotakai - max pulsų dažnis ≥30 kHz spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose;
	

	
	Dirbtiniu intelektu paremti automatiniai matavimai dopleriniuose ir 2D režimuose;
	

	
	Automatinis karotidžių ir paviršinių kraujagyslių intima media storio matavimas.
	

	
	Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:
1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas;
2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas;
3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus.
	

	
	Specializuota programa, skirta vertinti itin mažo srauto kraujagyslėms, aptikti mažesnį kraujo srautą nei 0,3 cm/s; 
	

	
	Aparatas gali pasiekti 240 kadrų/s audinių doplerio režimą.
	

	
	Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm
	

	Išeinamieji kanalai
	HDMI ir/arba DVI arba display port;
	

	
	Ethernet/Internet; 
	

	
	≥ 1 USB jungtys
	

	Elektros maitinimas
	Iš ~220 V ±10%, 50 Hz  elektros tinklo;
	

	
	Taip pat turi būti apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius
	

	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesių
	

	Įrangos žymėjimas 
	Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją
	

	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija bei valymo/dezinfekcijos instrukcija
	




