KLAUSIMYNAS

2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |
|  | Ar pasiūlymų vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka yra aiškūs ir tinkami? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |

2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-jų vietų stacionarus rentgeno aparatas 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 2.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW |  |
| 2.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40 - 150) kV |  |
| 2.3 | Maksimali srovė | ≥ 1000 mA |  |
| 2.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas | ≥ 3 laukų |  |
| 2.5 | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas | Būtina |  |
| 2.6 | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Būtina |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 3.1 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 3.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |  |
| 3.3 | Židinių dydžiai | ≤ 0.6 mm ≤ 1.3 mm |  |
| 3.4 | Mažojo židinio galia | ≥ 35 kW |  |
| 3.5 | Didžiojo židinio galia | ≥ 80 kW |  |
| 3.6 | Rentgeno vamzdžio įtampa | ≥ 150 kV |  |
| 3.7 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 400 kHU |  |
| 4. | Rentgeno vamzdžio kolona, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 4.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |
| 4.2 | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas | ≥ 3500 mm |  |
| 4.3 | Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas | ≥ 2500 mm |  |
| 4.4 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | ≥ 1600 mm |  |
| 4.5 | Motorizuotas vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 180° |  |
| 4.6 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 115° |  |
| 4.7 | Automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas pagal užprogramuotą anatominę programą | Būtina |  |
| 4.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo imtuvo pozicijos | Būtina |  |
| 4.9 | Automatinis stalo imtuvo pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios/vertikalios padėties | Būtina |  |
| 4.10 | Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu | Būtina, įstrižainė ≥ 12“ |  |
| 4.11 | Integruota 3D vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje. Valdoma technologo darbo vietoje. | Būtina, su realaus laiko (angl. live streaming) ir AEV laukų peržiūros funkcija |  |
| 5. | Kolimatorius, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 5.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
| 5.2 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |  |
| 5.3 | Automatinis ir rankinis valdymas | Būtina |  |
| 5.4 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45° |  |
| 5.5 | Filtrų skaičius | ≥ 3 vnt. |  |
| 6. | Stalas rentgenografijai, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 6.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2350 mm |  |
| 6.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm |  |
| 6.3 | Motorizuotas stalo aukščio keitimas | Būtina |  |
| 6.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 295 kg |  |
| 6.5 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 6.6 | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating) | Būtina |  |
| 7. | Stovas rentgenografijai, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 7.1 | Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas | Ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1850 mm |  |
| 7.2 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 7.3 | Viršutinė rankena pacientui | Būtina |  |
| 7.4 | Šoninės rankenos pacientui | Būtina |  |
| 7.5 | Imtuvo pavertimo kampo keitimas | Būtina, ≥ 110° |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu, 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 9.1 | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo imtuvo | Būtina |  |
| 9.2 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Būtina |  |
| 9.3 | Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui | Būtina |  |
| 9.4 | Scinciliatoriaus tipas | CsI |  |
| 9.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ 420 x 420 mm |  |
| 9.6 | Fizinis pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 9.7 | Skiriamoji geba | ≥ 4,0 lp/mm |  |
| 9.8 | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją | ≤ 3,0 kg |  |
| 9.9 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | ≥ IPX6 |  |
| 9.10 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 9.11 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 9.12 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |
| 9.13 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | ≥ 8 val. |  |
| 9.14 | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 10. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 10.1 | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stove, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stovo imtuvo | Būtina |  |
| 10.2 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Būtina |  |
| 10.3 | Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui | Būtina |  |
| 10.4 | Scinciliatoriaus tipas | CsI |  |
| 10.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ 420 x 420 mm |  |
| 10.6 | Fizinis pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 10.7 | Skiriamoji geba | ≥ 4,0 lp/mm |  |
| 10.8 | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją | ≤ 3,0 kg |  |
| 10.9 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | ≥ IPX6 |  |
| 10.10 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 10.11 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 10.12 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |
| 10.13 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | ≥ 8 val. |  |
| 10.14 | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 11. | Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga) | Būtina |  |
| 11.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |
| 11.2 | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Būtina |  |
| 11.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 11.4 | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina |  |
| 11.5 | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Būtina |  |
| 11.6 | Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo/kontrasto keitimas | Būtina |  |
| 11.7 | Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai | Būtina |  |
| 11.8 | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina |  |
| 11.9 | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas | Būtina |  |
| 11.10 | Radiologijos technologo darbo vietos monitorius | ≥ 23" ekrano įstrižainės |  |
| 11.11 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis UPS | Būtina |  |
| 12. | Automatinio rentgenografijos vaizdų sujungimo funkcija | Būtina |  |
| 12.1 | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale | ≥ 120 cm |  |
| 12.2 | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stove | ≥ 150 cm |  |
| 12.3 | Specializuotas paciento stovas | Būtina |  |
| 13. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 13.1 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 40 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |
| T1 | Paciento judesio aptikimas (sistema automatiškai identifikuoja paciento judesius ir informuoja personalą) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.20 |  |
| T2 | "Glass free" technologijos detektorius. (Taikoma 9 ir 10 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 |  |
| T3 | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 |  |
| T4 | Fizinis pikselio dydis < 100 µm (Taikoma 9 ir 10 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 |  |
| T5 | Vidinė atmintis rentgenografinių vaizdų saugojimui, ≥ 90 vaizdų. (Taikoma 9 ir 10 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.15 |  |
| T6 | Detektoriaus veikimo laikas vienų baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma 9 ir 10 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.20 |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Siūlomo objekto techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

  - Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.2

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

- Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=19Tix Y