KLAUSIMYNAS

MOBILUSIS / PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |
|  | Ar pasiūlymų vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka yra aiškūs ir tinkami? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |

MOBILUSIS / PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RO portatyvas ( mobilusis/portatyvinis rentgeno aparatas) 1 vnt. | Nurodyti modelį |  |
| 2. | Mechaninės charakteristikos |  |  |
| 2.1 | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona | Būtina |  |
| 2.2 | Aukštis transportavimo metu | ≤ 1300 mm |  |
| 2.3 | Plotis transportavimo metu | ≤ 600 mm |  |
| 2.4 | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas | Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h |  |
| 2.5 | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų | Būtina |  |
| 2.6 | Svoris | ≤ 440 kg |  |
| 2.7 | Kliūčių daviklis | Būtina |  |
| 2.8 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |  |
| 2.9 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 680 mm |  |
| 2.10 | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį | ≥ ±270° |  |
| 2.11 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 120° |  |
| 2.12 | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ≥ 1200 mm |  |
| 2.13 | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ≤ 650 mm |  |
| 2.14 | Integruota detektoriaus dėtuvė | Būtina |  |
| 2.15 | Rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje | Būtina |  |
| 3. | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 3.1 | Maksimali galia | ≥ 30 kW |  |
| 3.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40-130) kV |  |
| 3.3 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | ≥ (0,5-320) mAs |  |
| 3.4 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA |  |
| 3.5 | Anatominės programos | Būtina |  |
| 4. | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 4.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 4.2 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 4.3 | Maksimalus anodo aušinimas | ≥ 800 W |  |
| 4.4 | Vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 1000 kHU |  |
| 5. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 5.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90° |  |
| 5.2 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
| 6. | Rentgeno technologo darbo vieta |  |  |
| 6.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 6.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 6.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 6.4 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 6.5 | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina |  |
| 6.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |
| 6.7 | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |
| 6.8 | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą | Būtina |  |
| 6.9 | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė | ≥ 19" colių |  |
| 7. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius |  |  |
| 7.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 7.2 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas) | Būtina |  |
| 7.3 | Scintiliatoriaus tipas | CsI |  |
| 7.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |  |
| 7.5 | Fizinis pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 7.6 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą | ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 7.7 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | ≥ IPX6 |  |
| 7.8 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |
| 7.9 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |
| 7.10 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu | ≥ 8 val. |  |
| 7.11 | Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |
| 7.12 | Detektoriaus svoris su baterija | ≤ 2.5 kg |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. | Būtina |  |
| 9. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 9.1 | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis | Būtina |  |
| 9.2 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

MOBILUSIS / PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 40 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |
| T1 | "Glass free" technologijos detektorius | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.20 |  |
| T2 | Fizinis pikselio dydis < 100 µm | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 |  |
| T3 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 |  |
| T4 | Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 |  |
| T5 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 15 val. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.20 |  |
| T6 | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.15 |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Siūlomo objekto techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

  - Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.15

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

- Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=19Tix Y