KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINYS UROLOGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ RINKINYS UROLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Instrumentų rinkinys urologijai |  |  |  |
| Bipoliarinio rezektoskopo komplektas |  |  |  |
| 1 | Optika |  |  |
|  | Matymo kampas 30˚; |  |  |
|  | Skersmuo 4 ± 0,2 mm; |  |  |
|  | Ilgis 30 ± 2 cm; |  |  |
|  | Autoklavuojama; |  |  |
|  | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
| 2 | Šviesolaidis |  |  |
|  | Fibrooptinis; |  |  |
|  | Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; |  |  |
|  | Ilgis 250 ± 50 cm; |  |  |
|  | Su tiesia jungtimi. |  |  |
| 3 | Rezektoskopo darbinis elementas |  |  |
|  | Bipolinis; |  |  |
|  | Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; |  |  |
|  | Komplektuojamas su aukšto dažnio bipoliniu laidu – 1 vnt; |  |  |
| 4 | Rezektoskopo mova |  |  |
|  | Išorinis diametras 24-26 Fr. |  |  |
|  | Rotuojama; |  |  |
|  | Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija; |  |  |
|  | Komplekte: Standartinis obturatorius. |  |  |
| 5 | Pjovimo kilpa |  |  |
|  | Bipolinė; |  |  |
|  | Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (1.3 poz.). |  |  |
|  | Tinkama siūlomai rezektoskopo optikai (1.1 poz.). |  |  |
| 6 | Elektrodas koaguliacijai |  |  |
|  | Rutuliuko formos; |  |  |
|  | Bipolinis; |  |  |
|  | Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (1.3 poz.). |  |  |
|  | Tinkamas siūlomai rezektoskopo optikai (1.1 poz.). |  |  |
| 7 | Konteineris rezektoskopo komplekto instrumentams laikyti ir sterilizuoti |  |  |
|  | Perforuotas; |  |  |
|  | Su permatomu dangčiu; |  |  |
|  | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |  |
| 8 | Ureterorenoskopo komplektas |  |  |
|  | Distalinis galas ne daugiau 7 Fr. skersmens; |  |  |
|  | Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 1 Fr; |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas; |  |  |
|  | Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 2°; |  |  |
|  | Instrumento ilgis 43 ± 2 cm; |  |  |
|  | Instrumentas turi būti autoklavuojamas. |  |  |
|  | Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui. |  |  |
| 9 | Optinio uretrotomo komplektas |  |  |
|  | Optika |  |  |
|  | Matymo kampas 30˚; |  |  |
|  | Skersmuo 4 ± 0,2 mm; |  |  |
|  | Ilgis 30 ± 2 cm; |  |  |
|  | Autoklavuojama; |  |  |
|  | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
| 10 | Šviesolaidis |  |  |
|  | Fibrooptinis; |  |  |
|  | Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; |  |  |
|  | Ilgis 250 ± 50 cm; |  |  |
|  | Su tiesia jungtimi. |  |  |
| 11 | Uretrotomo mova |  |  |
|  | SACHSE tipo arba lygiavertė; |  |  |
|  | Dydis 20 ± 1 Fr.; |  |  |
|  | Su kanalu; |  |  |
|  | Komplekte obturatorius. |  |  |
| 12 | Teleskopinis tiltelis |  |  |
|  | Skirtas 5 ± 1 Fr. diametro instrumentams |  |  |
|  | Darbinis elementas |  |  |
|  | Monopolinis; |  |  |
|  | Ramybės būsenoje elektrodas yra movos viduje |  |  |
| 13 | Peilis |  |  |
|  | SACHSE tipo arba lygiavertis |  |  |
|  | Tinkantis darbiniam elementui (3.5 poz.) |  |  |
| 14 | Peilis |  |  |
|  | Apvalus |  |  |
|  | Tinkantis darbiniam elementui (3.5 poz.) |  |  |
| 15 | Konteineris optinio uretrotomo komplektui laikyti ir sterilizuoti |  |  |
|  | Perforuotas; |  |  |
|  | Su permatomu dangčiu; |  |  |
|  | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |  |