KLAUSIMYNAS
INSTRUMENTŲ RINKINYS UROLOGIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐



INSTRUMENTŲ RINKINYS UROLOGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	
	
	
	

	Instrumentų rinkinys urologijai
	 
	

	Bipoliarinio rezektoskopo komplektas
	 
	

	1
	Optika
	

	 
	 Matymo kampas 30˚;
	 
	

	 
	 Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
	 
	

	 
	Ilgis 30 ± 2 cm;
	 
	

	 
	Autoklavuojama;
	 
	

	 
	Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	 
	

	2
	Šviesolaidis
	

	 
	Fibrooptinis;
	 
	

	 
	Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm;
	 
	

	 
	Ilgis 250 ± 50 cm;
	 
	

	 
	Su tiesia jungtimi.
	 
	

	3
	Rezektoskopo darbinis elementas
	

	 
	Bipolinis;
	 
	

	 
	Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos;
	 
	

	 
	Komplektuojamas su aukšto dažnio bipoliniu laidu – 1 vnt;
	 
	

	4
	Rezektoskopo mova
	

	 
	Išorinis diametras 24-26 Fr.
	 
	

	 
	Rotuojama;
	 
	

	 
	Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija;
	 
	

	 
	Komplekte: Standartinis obturatorius.
	 
	

	5
	Pjovimo kilpa
	

	 
	Bipolinė;
	 
	

	 
	Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (1.3 poz.).
	 
	

	 
	Tinkama siūlomai rezektoskopo optikai  (1.1 poz.).
	 
	

	6
	Elektrodas koaguliacijai
	

	 
	 Rutuliuko formos;
	 
	

	 
	Bipolinis;
	 
	

	 
	Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (1.3 poz.).
	 
	

	 
	Tinkamas siūlomai rezektoskopo optikai  (1.1 poz.).
	 
	

	7
	Konteineris rezektoskopo komplekto instrumentams laikyti ir sterilizuoti
	

	 
	 Perforuotas;
	 
	

	 
	Su permatomu dangčiu;
	 
	

	 
	 Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	 
	

	8
	Ureterorenoskopo komplektas
	

	 
	Distalinis galas ne daugiau 7 Fr. skersmens;  
	 
	

	 
	Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 1 Fr;
	 
	

	 
	Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas;
	 
	

	 
	Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 2°;
	 
	

	 
	Instrumento ilgis 43 ± 2 cm;
	 
	

	 
	Instrumentas turi būti autoklavuojamas. 
	 
	

	 
	Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui.
	 
	

	9
	Optinio uretrotomo komplektas
	

	 
	Optika
	 
	

	 
	Matymo kampas 30˚;
	 
	

	 
	Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
	 
	

	 
	Ilgis 30 ± 2 cm;
	 
	

	 
	Autoklavuojama;
	 
	

	 
	 Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	 
	

	10
	Šviesolaidis
	

	 
	Fibrooptinis;
	 
	

	 
	Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm;
	 
	

	 
	Ilgis 250 ± 50 cm;
	 
	

	 
	Su tiesia jungtimi.
	 
	

	11
	Uretrotomo mova
	

	 
	SACHSE tipo arba lygiavertė;
	 
	

	 
	Dydis 20 ± 1 Fr.;
	 
	

	 
	Su kanalu;
	 
	

	 
	Komplekte obturatorius.
	 
	

	12
	Teleskopinis tiltelis
	

	 
	Skirtas 5 ± 1 Fr. diametro instrumentams
	 
	

	 
	Darbinis elementas
	

	 
	Monopolinis;
	 
	

	 
	Ramybės būsenoje elektrodas yra movos viduje
	 
	

	13
	Peilis
	

	 
	SACHSE tipo arba lygiavertis
	 
	

	 
	Tinkantis darbiniam elementui (3.5 poz.)
	 
	

	14
	Peilis
	

	 
	Apvalus
	 
	

	 
	Tinkantis darbiniam elementui (3.5 poz.)
	 
	

	15
	Konteineris optinio uretrotomo komplektui laikyti ir sterilizuoti
	

	 
	Perforuotas;
	 
	

	 
	Su permatomu dangčiu;
	 
	

	 
	Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	 
	



2

