TSD-512, VPP-2774

Termoplastinių odontologinių gaminių preso techninė specifikacija
(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Termoplastinių odontologinių gaminių presas yra įrenginys, skirtas termoplastinėms dervoms, kurioms reikalinga aukšta lydymosi temperatūra, apdoroti dantų technikų laboratorijoje |  |
| 2. | Didžiausia pasiekiama temperatūra | ≥ 400 °C |  |
| 3. | Kamerų, skirtų plastiko formavimui, skaičius | ≥ 2 kameros |  |
| 4. | Darbo našumas | Vienu metu galima kaitinti visas kameras |  |
| 5. | Lydymo programų skaičius | ≥ 30 programų darbui su įvairiomis medžiagomis |  |
| 6. | Prietaiso veikimo specifika | Įrenginys veikia be išorinio dujų (pvz., CO2) ar suspausto oro tiekimo |  |
| 7. | Valdymas | Aktyvi ekrano matrica (liečiamas ekranas) arba mygtukinė klaviatūra |  |
| 8. | Saugumas | - Klaidų pranešimai valdymo ekrane; - Dangčio sandarumo užtikrinimas – programa nebus paleista, jeigu dangčio mechanizmas nėra uždarytas. |  |
| 9. | Funkcionalumas | Automatinis kartridžų/kiuvečių (angl. cartridge) išstūmimas – lengva išimti kolbą (-as) |  |
| 10. | Išoriniai matmenys | - Plotis: 60–70 cm; - Gylis: 29–35 cm; - Aukštis: 24–30 cm. |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau negu 40 kg |  |
| 12. | Galia | Ne daugiau 2,3 kW |  |
| 13. | Komplektacija | Į pagrindinio aparato komplektaciją įeina: - Maitinimo laidas – 1 vnt.; - Kamerų valymo šepetys ≥ 1 vnt.; - Kartridžai ≥ 2 vnt.; - Termopasta izoliuoti kartridžus ≥ 50 g; - Metaliniai rėmai ir pistonas gaminių išėmimui po presavimo ≥ 1 komplektas; - Kablys kartridžo išėmimui iš aparato ≥ 1 vnt. |  |
| 14. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.