


TSD-512, VPP-2774
Termoplastinių odontologinių gaminių preso techninė specifikacija
(kiekis 1 komplektas)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Termoplastinių odontologinių gaminių presas yra įrenginys, skirtas termoplastinėms dervoms, kurioms reikalinga aukšta lydymosi temperatūra, apdoroti dantų technikų laboratorijoje
	

	2.
	Didžiausia pasiekiama temperatūra  
	≥  400 °C
	

	3.
	Kamerų, skirtų plastiko formavimui, skaičius
	≥ 2 kameros
	

	4.
	Darbo našumas
	Vienu metu galima kaitinti visas kameras
	

	5.
	Lydymo programų skaičius
	≥ 30 programų darbui su įvairiomis medžiagomis
	

	6.
	Prietaiso veikimo specifika
	Įrenginys veikia be išorinio dujų (pvz., CO2) ar suspausto oro tiekimo
	

	7.
	Valdymas
	Aktyvi ekrano matrica (liečiamas ekranas) arba mygtukinė klaviatūra
	

	8.
	Saugumas
	1. Klaidų pranešimai valdymo ekrane;
2. Dangčio sandarumo užtikrinimas – programa nebus paleista, jeigu dangčio mechanizmas nėra uždarytas.
	

	9.
	Funkcionalumas
	Automatinis kartridžų/kiuvečių (angl. cartridge) išstūmimas – lengva išimti kolbą (-as)
	

	10.
	Išoriniai matmenys
	1. Plotis: 60–70 cm;
2. Gylis: 29–35 cm;
3. Aukštis: 24–30 cm.
	

	11.
	Svoris
	Ne daugiau negu 40 kg
	

	12.
	Galia
	Ne daugiau 2,3 kW
	

	13.
	Komplektacija
	Į pagrindinio aparato komplektaciją įeina:
1. Maitinimo laidas – 1 vnt.;
2. Kamerų valymo šepetys ≥ 1 vnt.;
3. Kartridžai ≥ 2 vnt.;
4. Termopasta izoliuoti kartridžus ≥ 50 g;
5. Metaliniai rėmai ir pistonas gaminių išėmimui po presavimo ≥ 1 komplektas;
6. Kablys kartridžo išėmimui iš aparato ≥ 1 vnt.
	

	14.
	Elektros maitinimas
	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
	

	15.
	Garantinis terminas
	≥ 12 mėnesių
	

	16.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	17.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	18.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	19.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	20.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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