TSD-314, VPP-1876

Jėgos instrumentų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos instrumentų paskirtis | Krūtinkaulio atvėrimo operacijoms atlikti |  |
| 2. | Jėgos instrumentų komplektacija: |  |  |
| 2.1. | Osciliuojančio pjovimo rankena (be baterijos) (kiekis 2 vnt.) | - Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama; - Svoris su baterija: ne daugiau nei 1600 g; - Galingumas: ≥ 250 W; - Energijos šaltinis – įkraunama baterija; - Pjovimo greičio valdymas: - Bepakopis; - Reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0–13 000 ciklų/min.; - Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. - Pjovimo galvutės padėties keitimas: 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º; - Osciliacijos kampas: 4,1º ± 0,1º; - Prietaiso konstrukcija: pistoleto formos, ne modulinė. |  |
| 2.2. | Baterija (kiekis 3 vnt.) | - Įkraunama; - NiMH arba Ličio jonų (arba lygiavertė); - Su integruotu elektroniniu variklio valdymu; - Talpa ne mažiau 1,95 Ah; - Įkraunama baterija nesterilizuojama; - Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių; - Baterijų pakeitimas nesudėtingas –nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. |  |
| 2.3. | Baterijų įkrovimo įrenginys (kiekis 1 vnt.) | - Vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 4-ias baterijas; - Su automatine baterijų diagnostika; - Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi; - Tinka tiek NiMH, tiek Ličio jonų baterijų įkrovimui; - Įrenginio maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 2.4. | Sterilizavimo krepšelis (kiekis 2 vnt.) | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |
| 2.5. | Pjūklo geležtės (kiekis 10 vnt.) | - Steriliai įpakuotos po 1 vnt.; - ≥ 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje; - Danteliai dvejose plokštumose; - Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis; - Darbinis ilgis 90 ± 2 mm, plotis 19 ± 0,5 mm, storis 1,27 mm. |  |
| 3. | Suderinamumas | Siūloma jėgos instrumentų komplektacija turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Aesculap AG“ sternotomais „Acculan 4“. |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 8. | Kartu pateikiami dokumentai | Kartu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama įranga techniškai derinami jėgos instrumentai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.