INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas ir techninė specifikacija

	1.
	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, pagilinto židinio IOL paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”)
1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 375,4nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių.

2. Bendras ilgis: 13,0 mm

3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm

4. Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius asferinis modifikuotas, pagilinto židinio, pagerinantis regą vidutiniu atstumu, užpakalinis paviršius sferinis, optinės dalies storis centre 0,72 mm (+20,0D IOL)

5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360OEdge dizainas), matinis
6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų, intervalas – 0,5D

7. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C

8. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją

9. Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.

10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o
11. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus.

12. Orientacinis kiekis – 4000vnt



	2.
	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui

	
	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė, su ne daugiau kaip 0,3% vandens

	
	2. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui

	
	3. Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei  400 – 475 nm bangos ilgio ribose

	
	4. Bendras ilgis: 13,0 mm

	
	5. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm

	
	6. Optinės dalies savybės: difrakcinė asferinė

	
	7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms

	
	8. Difrakcinės zonos dydis: 4,5±2,0 mm

	
	9. Laužiamoji galia: nuo +13,0 iki +30,0 D (didėjimas kas 0,5 D), nuo +31,0 iki +34,0 D (didėjimas kas 1,0 D)

	
	10. Papildoma optinė galia: +2,17 D ir +3,25 D

	
	11. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1,55

	
	12. Konstrukcija: monolitiniai

	
	13. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“.

	
	14. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°

	
	15. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilus.

	
	16. Orientacinis kiekis: 100 vnt.

	3.
	Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”)

	
	1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, hidrofobinis akrilatas su UV spindulių apsauga, su mėlynos šviesos filtru, kuriame vandens kiekis <1%, arba lygiavertė medžiaga

	
	2. Bendras ilgis: 13,0 mm

	
	3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm

	
	4. Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu.  

	
	5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas.

	
	6. Laužiamoji galia: nuo +6,0 D iki +30,0 D. Žingsnis kas 0,5 D.

	
	7. Refrakcinis indeksas: 1,54 – 1,55

	
	8. Konstrukcija: vienos dalies

	
	9. Atraminių elementų forma: “C” arba “L” ar jų modifikacijos. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas.

	
	10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°

	
	11. Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas, sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį.

	
	12. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus; lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. „preloaded“).

	
	13. Orientacinis kiekis: 1200 vnt.


Privalomi reikalavimai:

1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.

2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą (pateikti sertifikato kopiją) ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas.

3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Tiekėjai Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti dažniausiai naudojamų dydžių (20-22 D, ilgis 12,5-13,0 mm, optinės dalies diametras 5,5- 6,0 mm) užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžių. 

5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 

6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigą vienkartinius arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigos poreikį nemokamai.

8. Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigą užtikrinamas per 10 d.d. nuo užsakymo. 

9. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 
10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus (netaikoma 2 daliai).
________________

