TSD-571, VPP-1172

Kūno sudėties analizatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stacionarus (su kolona) kūno sudėties (kompozicijos) analizatorius su segmentine analize |  |
| 2. | Matavimo metodas | - BIA tetra-poliarinis elektrodų metodas (arba lygiavertis); - Kūno varža matuojama ≥ 8 elektrodais. |  |
| 3. | Matavimo sritys | - Viso kūno analizė; - ≥ 5 zonų segmentinė analizė: - dešinė ranka; - kairė ranka; - dešinė koja; - kairė koja; - liemuo. |  |
| 4. | Matavimo signalo dažniai | Naudojami ≥ 3 skirtingi matavimo signalo dažniai, tarp kurių yra 5, 50 ir 250 kHz |  |
| 5. | Matavimo srovė | Ne daugiau kaip 281 µA |  |
| 6. | Varžos (impedanso) matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 100−950 Ω |  |
| 7. | Tyrimo trukmė | Tyrimo trukmė ne ilgiau kaip 1 min. |  |
| 8. | Ekranas | - Integruotas aparato korpuse; - Spalvotas LCD tipo (arba lygiavertis) ekranas. |  |
| 9. | Valdymas | Lietimui jautriu ekranu arba mygtukine klaviatūra, arba iš programos kompiuteryje |  |
| 10. | Duomenų saugojimas | Skaitmeniniai tyrimų ir vartotojų duomenys turi būti saugomi vidinėje atmintyje arba įdiegtoje programinėje įrangoje |  |
| 11. | Tyrimo rezultatų pateikimas | - Tyrimo rezultatai: - Pateikiami LCD (arba lygiaverčiame) ekrane; - Atspausdinami spausdintuvu (pageidautina A4 formatu); - Kompiuteryje instaliuotoje suderintoje programoje (programinėje įrangoje). - Tyrimo rezultatų ataskaitose pateikiama: - Data; - Tyrimo laikas; - Paciento vardas, pavardė arba ID; - Paciento ūgis, svoris, amžius, lytis; - Tyrimo rezultatai; - Normos ribos (spausdinamos šalia rezultatų). |  |
| 12. | Analizei naudojami veiksniai | Naudojami ≥ 5 veiksniai, tarp kurių: - Amžius; - Lytis; - Ūgis; - Svoris; - Kūno varža. |  |
| 13. | Paciento duomenys: |  |  |
| 13.1. | Ūgis | Galima tirti pacientus, kurių ūgis ne siauresnėse ribose negu nuo 100 iki 210 cm |  |
| 13.2. | Svoris | Galima tirti pacientus, kurių svoris ne siauresnėse ribose negu nuo 10 iki 250 kg |  |
| 13.3. | Amžius | Galima tirti pacientus, kurių amžius ne siauresnėse ribose negu nuo 5 iki 89 metų |  |
| 14. | Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys) | Turi būti atliekama: - Kūno sudėties analizė: - Bendras vandens/skysčių kiekis; - Raumenų masė; - Riebalų masė; - Masė be riebalų; - Baltymai; - Mineralai; - Skeleto raumenys; - Tarpląstelinio vandens santykis su visais kūno skysčiais. - Segmentinė analizė: segmentinis raumenų, riebalų ir kūno balanso įvertinimas. - Kūno sudėties išsamus vertinimas: - Kūno tipo nustatymas (≥ 9 skirtingi kūno tipai); - Biologinis / metabolinis amžius ir / arba bazinė medžiagų apykaita. - Kūno sudėties istorija: svorio, raumenų masės ir kūno riebalų istorijos diagrama. - Svorio kontrolė: - Kūno masės indeksas (KMI); - Visceraliniai riebalai; - Svorio, kūno riebalų, raumenų masės tikslai ir siekiamybės. |  |
| 15. | Duomenų perdavimas | - ≥ 1 vnt. USB jungtis (arba lygiavertė); - ≥ 1 vnt. RS-232C jungtis arba LAN jungtis arba USB jungtis arba Wi-Fi sąsaja (arba lygiavertė). |  |
| 16. | Išoriniai matmenys (su kolona) | - Plotis: 350−840 mm (imtinai); - Gylis (ilgis): 350−875 mm (imtinai); - Aukštis: 890−1300 mm (imtinai). |  |
| 17. | Prietaiso svoris | Ne daugiau negu 30 kg |  |
| 18. | Komplektacija | Kartu su kūno sudėties analizatoriumi komplektuojama: - Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį; - Laidas/-ai prijungti aparatui prie personalinio kompiuterio. |  |
| 19. | Suderinamumas su išoriniais aparatais | Kūno sudėties analizatorius yra suderinamas ir gali būti prijungiamas prie: - Išorinio spausdintuvo; - Personalinio kompiuterio. |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Klasifikacija | - Analizatorius klasifikuojamas kaip medicininis prietaisas; - MDD tikslumo klasė ne prastesnė negu IIa. |  |
| 22. | Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių tikslumas (NAWI) | Ne prasčiau negu III tikslumo lygis / klasė |  |
| 23. | Metrologinė patikra | Kūno kompozicijos analizatorius pristatomas perkančiajai organizacijai su atlikta integruotų svarstyklių metrologine patikra |  |
| 24. | Žymėjimas M ženklu | Analizatorius turi „M“ ženklinimą (arba lygiavertį) |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 26. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 27. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 28. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 29. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).