TSD-539, VPP-387, VPP-1229

Paciento gyvybinių funkcijų monitorių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvybinių funkcijų monitorius su pažasties temperatūros moduliu ir „Wi-Fi“ moduliu – 2 komplektai |  |  |
| 1.1. | Suderinamumas su esama monitoravimo stotimi | - Siūlomas gyvybinių funkcijų monitorius turi būti suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Mindray Bio-Medical Electronics“ monitoravimo stotimi „BeneVision CMS II“ (būtinas gamintojo patvirtinimas); - Siūlomas paciento gyvybinių funkcijų monitorius prie esamos monitoravimo stoties jungiasi per bevielę sąsają (bevielio ryšio moduliu). |  |
| 1.2. | Paskirtis | Mobilus paciento gyvybinių funkcijų monitorius yra pritaikytas šių amžiaus grupių ligoniams: naujagimiams, kūdikiams, vaikams |  |
| 1.3. | Monitoriaus pritaikymas transportavimui | - Svoris ne daugiau kaip 4,5 kg (įskaitant vidinį akumuliatorių); - Pritaikytas pervežimui – gali būti tvirtinamas prie specialaus stovo su ratukais. |  |
| 1.4. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Ličio jonų arba lygiavertis; - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 4 val. |  |
| 1.5. | Monitoriaus atsparumas | Atsparumas skysčiams – ne mažesnė kaip IPX2 atsparumo klasė |  |
| 1.6. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas; - Ekrano dydis ≥ 25,4 cm (≥ 10 colių); - Raiška ne mažesnė negu 1024 × 768 taškų; - Sensorinis, lietimui jautrus ekranas. |  |
| 1.7. | Vaizduojamos kreivės ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės |  |
| 1.8. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Pažasties temperatūra; - Kvėpavimas (kvėpavimo dažnis). |  |
| 1.9. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 1.9.1. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 10–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 1.9.2. | NIBP | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis); - Kraujospūdis matuojamas pripučiant manžetę ir matavimas trunka ≤ 15 s. |  |
| 1.9.3. | Temperatūra | - Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 25–44 °C; - Temperatūros matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,1 °C. |  |
| 1.10. | Paciento būklės analizė ir įspėjimai | - Bendros paciento būklės vertinimas (angl. Early Warning Score – EWS) pagal ≥ 3 skales, tarp kurių yra: - „MEWS“ (angl. Modified Early Warning Score); - „NEWS“ (angl. National Early Warning Score); - Vartotojo nustatoma skalė (angl. Custom Score). - Paciento būklė įvertinama skaitine verte (balu); - Vizualiniai (spalviniai) įspėjimai apie prastėjančią paciento būklę. |  |
| 1.11. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 48 val. arba ne mažiau kaip 3500 matavimų |  |
| 1.12. | Duomenų perdavimas | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius prisijungia prie bevielio tinklo pagal IEEE 802.11a standartą arba lygiavertį |  |
| 1.13. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 1.13.1. | SpO2 davikliai | - Daugkartinio naudojimo segtuko tipo pirštinių daviklių su jungiamuoju kabeliu komplektas (naujagimiams, kūdikiams ir vaikams) – po 1 vnt. kiekvieno; - Daugkartinio naudojimo raištinis daviklis – 1 vnt. |  |
| 1.13.2. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | - Žarnelės pritaikytos įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui; - 1 komplektas manžečių (su priedais pritaikytais naujagimiams, kūdikiams ir vaikams – po 1 vnt. kiekvieno); - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 1.13.3. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo pažasties temperatūros matavimo daviklis, pritaikytas naujagimiams, kūdikiams ir vaikams – po 1 vnt. kiekvieno |  |
| 2. | Gyvybinių funkcijų monitorius su pažasties temperatūros moduliu, „Wi-Fi“ moduliu, šalutinio srauto CO2 moduliu ir transportiniu vežimėliu – 2 komplektai |  |  |
| 2.1. | Suderinamumas su esama monitoravimo stotimi | - Siūlomas gyvybinių funkcijų monitorius turi būti suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Mindray Bio-Medical Electronics“ monitoravimo stotimi „BeneVision CMS II“ (būtinas gamintojo patvirtinimas); - Siūlomas paciento gyvybinių funkcijų monitorius prie esamos monitoravimo stoties jungiasi per bevielę sąsają (bevielio ryšio moduliu). |  |
| 2.2. | Paskirtis | Mobilus paciento gyvybinių funkcijų monitorius yra pritaikytas šių amžiaus grupių ligoniams: naujagimiams, kūdikiams, vaikams |  |
| 2.3. | Monitoriaus pritaikymas transportavimui | - Svoris ne daugiau kaip 4,5 kg (įskaitant vidinį akumuliatorių); - Pritaikytas pervežimui – tvirtinamas prie komplektuojamo specialaus stovo su ratukais. |  |
| 2.4. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Ličio jonų arba lygiavertis; - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 4 val. |  |
| 2.5. | Monitoriaus atsparumas | Atsparumas skysčiams – ne mažesnė kaip IPX2 atsparumo klasė |  |
| 2.6. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas; - Ekrano dydis ≥ 25,4 cm (≥ 10 colių); - Raiška ne mažesnė negu 1024 × 768 taškų; - Sensorinis, lietimui jautrus ekranas. |  |
| 2.7. | Vaizduojamos kreivės ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės |  |
| 2.8. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Pažasties temperatūra; - Šalutinio srauto CO2; - Kvėpavimas (kvėpavimo dažnis). |  |
| 2.9. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 2.9.1. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 10–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 2.9.2. | NIBP | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis); - Kraujospūdis matuojamas pripučiant manžetę ir matavimas trunka ≤ 15 s. |  |
| 2.9.3. | Temperatūra | - Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 25–44 °C; - Temperatūros matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,1 °C. |  |
| 2.9.4. | CO2 | - Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–150 mmHg; - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 5–100 k/min.; - Matavimo paklaida ne didesnė kaip 2 k/min. arba ± 2%. |  |
| 2.10. | Paciento būklės analizė ir įspėjimai | - Bendros paciento būklės vertinimas (angl. Early Warning Score – EWS) pagal ≥ 3 skales, tarp kurių yra: - „MEWS“ (angl. Modified Early Warning Score); - „NEWS“ (angl. National Early Warning Score); - Vartotojo nustatoma skalė (angl. Custom Score). - Paciento būklė įvertinama skaitine verte (balu); - Vizualiniai (spalviniai) įspėjimai apie prastėjančią paciento būklę. |  |
| 2.11. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 48 val. arba ne mažiau kaip 3500 matavimų |  |
| 2.12. | Duomenų perdavimas | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius prisijungia prie bevielio tinklo pagal IEEE 802.11a standartą arba lygiavertį |  |
| 2.13. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 2.13.1. | SpO2 davikliai | - Daugkartinio naudojimo segtuko tipo pirštinių daviklių su jungiamuoju kabeliu komplektas (naujagimiams, kūdikiams ir vaikams) – po 1 vnt. kiekvieno; - Daugkartinio naudojimo raištinis daviklis – 1 vnt. |  |
| 2.13.2. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | - Žarnelės pritaikytos įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui; - 1 komplektas manžečių (su priedais pritaikytais naujagimiams, kūdikiams ir vaikams – po 1 vnt. kiekvieno); - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 2.13.3. | CO2 kaniulės | Su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi pateikiamos CO2 kaniulės – po 1 komplektą: - Kaniulė/-ės naujagimiams; - Kaniulė/-ės kūdikiams; - Kaniulė/-ės vaikams. |  |
| 2.13.4. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo pažasties temperatūros matavimo daviklis, pritaikytas naujagimiams, kūdikiams ir vaikams – po 1 vnt. kiekvieno |  |
| 2.13.5. | Transportinis vežimėlis | Mobilus (transportinis) stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti – 1 vnt. |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami su ta pačia monitoravimo stotimi techniškai suderinami pacientų gyvybinių funkcijų monitorių komplektai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Transportinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoriaus tvirtinimas | - Monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi su greito tvirtinimo sistema; - Monitorių galima tvirtinti prie lovos. |  |
| 2. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min. - Akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės. |  |
| 3. | Monitoriaus atsparumas išoriniams veiksniams | - Atlaiko kritimą iš ≥ 100 cm aukščio arba atitinka IEC 60068-2-32 (arba lygiavertį) standartą; - Atsparumas skysčiams – ne mažesnė kaip IPX2 atsparumo klasė. |  |
| 4. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas; - Ekrano dydis ≥ 13,9 cm (≥ 5,47 colių); - Raiška ne mažesnė negu 640 × 240 taškų; - Sensorinis, lietimui jautrus ekranas; - Pageidautina, kad vaizdo orientacija automatiškai keistųsi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos krypties. |  |
| 5. | Vaizduojamos kreivės ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės |  |
| 6. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Elektrokardiograma (EKG); - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Kvėpavimo dažnis; - Temperatūra. |  |
| 7. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 7.1. | EKG | - EKG derivacijos: I, II, III; - Ne mažiau kaip 10 tipų aritmijų atpažinimas; - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 20–300 k/min; - Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s. |  |
| 7.2. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 7.3. | NIBP | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis; - Vidutinės kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 20–250 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis). |  |
| 7.4. | Kvėpavimo dažnis | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–120 k/min. |  |
| 7.5. | Temperatūra | - Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 30–42 °C; - Temperatūros matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,1 °C. |  |
| 8. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 48 val. arba ne mažiau kaip 3500 matavimų |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | Galimybė transportinį gyvybinių funkcijų monitorių prijungti prie bevielio tinklo pagal IEEE 802.11 (arba lygiavertį) standartą |  |
| 10. | Monitoriuje integruoti LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | - Įkrovimo indikatorius; - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; - Baterijos išsikrovimo indikatorius. |  |
| 11. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 11.1. | EKG laidas | - 3-jų elektrodų EKG kabelis – 1 vnt. - EKG elektrodai (vienkartiniai) – 1 kompl. |  |
| 11.2. | SpO2 daviklis | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo daviklis, pirštinis, su jungiamuoju kabeliu) – 1 vnt. |  |
| 11.3. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | - Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems – 1 kompl. (ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių, kiekvieno po 1 vnt.); - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali – techniškai suderinama su komplektuojamomis manžetėmis) – 1 vnt.; - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 11.4. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis (su jungiamuoju laidu) – 1 vnt. |  |
| 11.5. | Įkrovimo stotelė | Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė su įkrovimu ir tinklo jungtimi – 1 vnt. |  |
| 11.6. | Transportavimo priedai | - Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė transportavimui su lova – 1 vnt. - Rankena nešimui. Jeigu monitoriaus (be priedų) svoris yra ≤ 1 kg, rankena nebūtina. Jei monitoriaus (be priedų) svoris yra ≥ 1 kg, rankena būtina. |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).