1 PIRKIMO DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS (1 kompl.)

_____________________________________________________________

Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, konkreti modifikacija, gamintojas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Suaugusių ir vaikų ventiliacijai |  |
|  | Dujų tiekimas | Aukšto slėgio: ≥ (280 ÷ 600) kPa slėgio O2; oro tiekimas: integruota turbina. |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | El. tinklo įtampa: ~230VAC 50/60 Hz; rezervinis el. šaltinis – akumuliatorių baterija, užtikrinanti ventiliatoriaus darbą 60 min. |  |
|  | Ventiliacijos režimai: |  |  |
|  | Prisitaikanti palaikančioji ventiliacija su automatiniu ventiliacijos ir oksigenacijos parametrų valdymu, automatiškai nustatomas ir palaikomas minutinis ventiliacijos tūris, oksigenacija, PEEP remiantis išmatuotais EtCO2, SpO2, bei plaučių mechanikos parametrais ir paciento nuosavo kvėpavimo įvertinimais, atsižvelgiant į plaučius tausojančios ventiliacijos taisyklių reikalavimus | Būtina |  |
|  | Adatyvi palaikančioji ventiliacija užtikrinanti operatoriaus nustatytą minutinį ventiliacijos tūrį: automatiškai valdomas dažnis, įkvėpimo tūrsi, slėgis, palaikomas operatoriaus nustatytas minutinis ventiliacijos tūris remiantis išmatuotais plaučių mechanikos parametrais, atsižvelgiant į plaučius tausojančios ventiliacijos taisyklių reikalavimus. | Būtina |  |
|  | Tūriu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. | Būtina |  |
|  | Tūriu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija su pagalba slėgiu. | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija su pagalba slėgiu. | Būtina |  |
|  | Spontaninė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija | Būtina |  |
|  | Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija | Būtina |  |
|  | Neinvazinė plaučių ventiliacija | Būtina |  |
|  | Didelio srauto deguonies terapija | Būtina |  |
|  | Specialios funkcijos |  |  |
|  | Nebulaizeris | Būtina |  |
|  | Rankinis įkvėpimo valdymas | Būtina |  |
|  | Įkvėpimo/iškvėpimo sulaikymas | Būtina |  |
|  | 100% deguonies padavimas | Būtina |  |
|  | Laukimo režimas (standby) | Būtina |  |
|  | Atodūsiai | Būtina |  |
|  | Apnėjos ventiliacija | Būtina |  |
|  | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimo funkcija | Būtina |  |
|  | Automatinis intubacinio vamzdelio manžetės slėgio valdymas | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos parametrų valdymas, ne siauresnėse ribose: |  |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | ≥ (1 – 80) kart./min |  |
|  | Kvėpavimo tūris | ≥ (20 – 2000) ml |  |
|  | Slėgio valdymas | ≥ (5 – 100) cmH2O |  |
|  | Slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP) | ≥ (0 – 35) cmH2O |  |
|  | Deguonies koncentracija | ≥ (21 – 100) % |  |
|  | Įkvėpimo iškvėpimo santykis | ≥ (1:9 – 4:1) |  |
|  | Įkvėpimo pauzės laikas | ≥ (0 – 8) s arba 5~60% |  |
|  | Srauto trigerio jautrumas | ≥ (0,5 – 20) l/min |  |
|  | Iškvėpimo trigerio jautrumas (ETS) | ≥ (5 – 80) % |  |
|  | Srauto kitimo forma | Sinusoidinė, kvadratinė, 100% lėtėjanti, 50 % lėtėjanti |  |
|  | Priemonė plaučių funkcijos įvertinimui ir atstatymui, manevras statiniam imlumui įvertinti ir plaučių funkcijai atstatyti | Būtina. |  |
|  | Pavojaus signalai: |  |  |
|  | Operatoriaus nustatomi | Apnėjos laikas, žemas/aukštas minutinis tūris, žemas/aukštas deguonis, žemas/aukštas slėgis, žemas/aukštas tūris, EtCO2, žemas SpO2, žemas/aukštas dažnis, paciento atsijungimas, PEEP slėgio padidėjimas/sumažėjimas, iškvėpimo obstrukcijos, dujų tiekimo, el. energijos tiekimo |  |
|  | Pavojaus signalų garsumas | Reguliuojamas |  |
|  | Įvykių žurnalas | Įvykių žurnale galima išsaugoti ne mažiau 10000 įvykių su datos ir laiko žyma |  |
|  | Automatinis nuotėkio kompensavimas | Būtinas |  |
|  | Ventiliacijos būklės vizualizavimas ir valdymas | Skaitmeniniai ir grafiniai ventiliacijos duomenys atvaizduojami spalvotame monitoriuje su sensoriniu valdymu, ne mažiau 17“ įstrižainės, su galimybe pakreipti pagal vertikalią ir horizontalią ašį. |  |
|  | Plaučių tausojimo strategijos grafikas | Viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike, bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. |  |
|  | Dinaminė plaučių vizualizacija | Plaučių dinaminis vizualizacinis vaizdas leidžiantis realiame laike įvertinti: tūrį, plaučių statinį imlumą, pasipriešinimą, paciento aktyvumą. |  |
|  | Ventiliacijos būklės vizualizacija | Grafiškai pateikiami ventiliacijos parametrai, sugrupuoti į oksigenacijos ventiliacijos ir paciento aktyvumo grupes |  |
|  | Kreivės | Slėgis, tėkmė, tūris, pletizmograma, trachėjos slėgis, transpulmonarinis slėgis. |  |
|  | Kilpos | Slėgis/tūris, slėgis/tėkmė, tūris/tėkmė, tūris/ PCO2, tūris/ FCO2. |  |
|  | Monitoruojami parametrai: |  |  |
| 12.5.1. | Slėgio parametrai: - Varomasis slėgis (ΔP) - maksimalus kvėpavimo takų slėgis; - vidutinis kvėpavimo takų slėgis; - plato kvėpavimo takų slėgis; - PEEP/CPAP slėgis; - Auto PEEP - transpulmoninis slėgis iškvėpimo pabaigoje; - manžetės slėgis. | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |
| 12.5.2. | Srauto parametrai: - maksimalus srautas įkvėpime; - maksimalus srautas iškvėpime. | Būtina Būtina |  |
| 12.5.3. | Tūrio parametrai: - iškvėpimo tūris; - įkvėpimo tūris; - minutinis iškvėpimo tūris; - kvėpavimo kontūro nuotėkio tūris; - įkvėpimo tūrio ir idealaus kūno svorio santykis. - spontaninio iškvėpimo tūris | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |
| 12.5.4. | Laiko parametrai: - įkvėpimo-iškvėpimo santykis; - kvėpavimo dažnis; - spontaninių kvėpavimų dažnis; - įkvėpimo laikas; - iškvėpimo laikas; - pauzės laikas. | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |
| 12.5.5. | Plaučių mechanikos parametrai: - statinis plaučių imlumas; - okliuzijos slėgis; - iškvėpimo laiko pastovioji; - pasipriešinimas įkvėpime; - dažno negilaus kvėpavimo indeksas. | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |
| 12.5.6. | Deguonies koncentracija tiekiamose dujose. | Būtina |  |
| 12.5.7. | Pulsooksimetrinė saturacija: - deguonies saturacija; - Pletizmograma - SpO2/FiO2 santykis; | Būtina Būtina Būtina |  |
|  | Įrenginio komplektacija | Įrenginio vežimėlis, kontūro laikiklis, SpO2 sensorius, CO2 sensorius su adapteriu, paramagnetinis deguonies koncentracijos sensorius, dujų drėkintuvas. |  |
|  | Su aparatu pateikiama dokumentacija | Vartotojo vadovas originalas ir lietuvių kalba. |  |
|  | CE setifikatas | Būtina |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Garantinė priežiūra | Ne mažiau 24 mėn. |  |

_______________