2 PIRKIMO DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS SU AUTOMATINIU VENTILIACIJOS METODU (1 kompl.)

_____________________________________________________________

Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, konkreti modifikacija, gamintojas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. |  |
| 1.2 | Konstrukcija | 1. Deguonies tiekimas iš centralizuotos dujų tiekimo sistemos. |  |
|  |  | 2. Oro tiekimas integruota vidinė turbina. |  |
| 1.3 | Elektros maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo ~220 V ± 10 %, 50 Hz elektros tinklas. |  |
|  |  | 2. Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 90 min. |  |
| 1.4 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Invazinė ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 1.5 | Ventiliacijos metodai | 1. Tūriu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Tūriu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija su pagalba slėgiu. |  |
|  |  | 3. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 4. Slėgiu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija su pagalba slėgiu. |  |
|  |  | 5. Spontaninis kvėpavimas su pagalba slėgiu kiekvienam įkvėpimui. |  |
|  |  | 6. Dvigubos (tūrio / slėgio) kontrolės ventiliacija (APV, PRVC, slėgiu kontroliuojama / padedanti su tiksliniu tūriu – viena iš paminėtų). |  |
|  |  | 7. Dviejų lygių teigiamo slėgio ventiliacija (BiPAP, Bi-level, DuoPAP, APRV – viena iš paminėtų). |  |
|  |  | 8. Adaptuota ventiliacija (AVM, ASV – viena iš paminėtų), paremtas tūrio ir dažnio adaptacija, išlaikant nustatytą minutinį kvėpavimo tūrį, įvertinus kvėpavimo sistemos parametrus. |  |
| 1.6 | Neinvazinė ventiliacija | 1. Neinvazinės ventiliacijos režimas. |  |
|  |  | 2. Didelės tėkmės deguonies terapija. |  |
| 1.7 | Ventiliacijos metodikos ir funkcijos | 1. Pilnai automatinė ventiliacijos metodika, paremta monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis |  |
|  |  | 2. Plaučių alveolių atvėrimo protokolas (angl., lung recruitment). |  |
|  |  | 3. Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į privalomą ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui). |  |
|  |  | 4. Automatinė vamzdelio priešinimosi kompensacija. |  |
|  |  | 5. Kapnometrijos (etCO2) tiesioginiame oro sraute nuolatinis monitoravimas. |  |
|  |  | 6. Pulsinė oksimetrija (SpO2). |  |
|  |  | 7. Inspiracijos trigeris (slėgio ir tėkmės). |  |
|  |  | 8. Ekspiracijos trigeris. |  |
|  |  | 9. Atsiurbimo funkcija, preoksigenacija prieš ir po. |  |
|  |  | 10. Aparato testavimas (deguonies sensoriaus, ventiliacijos kontūro). |  |
|  |  | 11. Atodūsio funkcija. |  |
|  |  | 12. Automatinė dujų nuotėkio kompensacija. |  |
|  |  | 13. Įkvėpimo ir iškvėpimo sulaikymas. |  |
|  |  | 14. Endotrachėjinio vamzdelio manžetės slėgio nustatymas ir palaikymas aparate arba atskirame prietaise. |  |
|  |  | 15. Ventiliacijos būklės vizualizacija: grafiškai pateikiami ventiliacijos parametrai, sugrupuoti į oksigenacijos ventiliacijos ir paciento aktyvumo grupes |  |
|  |  | 16. Dinaminė plaučių vizualizacija: plaučių dinaminis vizualizacinis vaizdas leidžiantis realiame laike įvertinti: tūrį, plaučių statinį imlumą, pasipriešinimą, paciento aktyvumą. |  |
|  |  | 17. Plaučių tausojimo strategijos grafikas: viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike, bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. |  |
| 1.8 | Pagrindiniai rodiklių nustatymai (suaugusiems) | 1. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 5 – 80 k. / min. |  |
|  |  | 2. Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 50 – 2000 ml. |  |
|  |  | 3. Įpūtimo trukmės (Ti) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,3 – 10 s. |  |
|  |  | 4. Įpūtimo tėkmės ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 100 l / min. |  |
|  |  | 5. Įpūtimo slėgio (Pinsp) virš PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) 5 – 100 cm H2O. |  |
|  |  | 6. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje (PEEP) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 50 cm H2O. |  |
|  |  | 7. Pagalbos slėgiu (Psup) virš PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 80 cm H2O. |  |
|  |  | 8. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 21–100 %. |  |
|  |  | 9. Tėkmės trigerio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,5 – 15 l / min. |  |
|  |  | 10. Didelės tėkmės deguonies terapijos tėkmės ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 100 l / min. |  |
| 1.9 | Ekranas | 1. ≥ 17 colių įstrižainės monitorius su sensoriniu valdymu. |  |
|  |  | 2. Iš anksto sukurti parametrų ir jų kitimo tendencijų, kreivių, kilpinių grafikų išdėstymo ekrane gamykliniai nustatymai. |  |
|  |  | 3. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip tris pasirenkamų parametrų kreives (tūris per laiką; slėgis per laiką; tėkmė per laiką (privalomos) ir kitos). |  |
|  |  | 4. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, grafiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatytų pakeitimų istorija. |  |
|  |  | 5. Ekrano vaizdo užfiksavimas į atmintinę. |  |
| 1.10 | Matuojami parametrai | 1. Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigos slėgis (PEEP). |  |
|  |  | 2. Plato slėgis (Pplat). |  |
|  |  | 3. Didžiausias įkvėpimo slėgis. |  |
|  |  | 4. Vidurinis slėgis kvėpavimo takuose. |  |
|  |  | 5. Įpūtimo slėgis. |  |
|  |  | 6. Minutinis iškvėpimo tūris: MVe. |  |
|  |  | 7. Įpūtimo ir iškvėpimo tūriai: VTi, VTe. |  |
|  |  | 8. Kvėpavimo dažnis. |  |
|  |  | 9. Savarankiškų įkvėpimų dažnis. |  |
|  |  | 10. Deguonies koncentracija įpūtime (FiO2). |  |
|  |  | 11. Anglies dioksido (etCO2) matavimas (kapnometrija) tiesioginėje tėkmėje, ne mažiau kaip 10 skirtingų parametrų. |  |
| 1.11 | Apskaičiuojami parametrai | 1. Statinis tampumas (angl., compliance). |  |
|  |  | 2. Priešinimasis (angl., resistance). |  |
|  |  | 3. Tūrio nuotėkis (angl., leak). |  |
|  |  | 4. Įkvėpimo / iškvėpimo trukmės santykis (I:E). |  |
|  |  | 5. P0,1 okliuzinis slėgis. |  |
| 1.12 | Aliarminiai signalai | 1. Minutinis tūris. |  |
|  |  | 2. Įkvėpimų dažnis. |  |
|  |  | 3. Deguonies koncentracija (FiO2). |  |
|  |  | 4. Apnėja. |  |
| 1.13 | Reikalavimai komplektacijai | 1. Vežimėlis ant ratukų. |  |
|  |  | 2. Ventiliacijos dujų drėkinimo ir šildymo įrenginys. |  |
|  |  | 3. Didelės tėkmės deguonies terapijos integruotas modulis arba atskiras priedėlis. |  |
|  |  | 4. Ventiliacijos kontūro laikiklių sistema 1 vnt. |  |
|  |  | 5. Paramagnetinis deguonies koncentracijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 6. Kapnometrijos (etCO2) matavimo daviklis (tiesioginio srauto) - 1 vnt. |  |
|  |  | 7. Pulsinės oksimetrijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 8. Proksimalinis srauto matuokliai: vienkartinio naudojimo (10 vnt.) arba daugiakartinio naudojimo (2 vnt.). |  |
|  |  | 9. Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas. |  |
|  |  | 10.Jungtys: USB jungtis ≥ 1 vnt. ir RS232 jungtis ≥ 1 vnt. |  |
| 1.14 | Su aparatu pateikiama dokumentacija | Vartotojo vadovas originalas ir lietuvių kalba. |  |
| 1.15 | CE setifikatas | Būtina |  |
| 1.16 | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.17 | Garantinė priežiūra | Ne mažiau 24 mėn. |  |

__________________