## 1 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS NUSTATYMUI KAPILIARINIAME KRAUJYJE KARTU SU ĮRANGA PANAUDAI (TYRIMUI PRIE LIGONIO LOVOS, angl. POCT) (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (neįskaitant kalibracijų, kokybės kontrolės ir pakartojimų) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (5 proc.) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
1. | Gliukozės nustatymas kapiliariniame kraujyje | 100000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas siūlo įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimai sudarys maksimaliai iki 10 % nuo viso tyrimų skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 5 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 6 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 7 ir Nr. 10 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo datos. 6. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jei reikalinga, su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 7. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui privalo pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu CE ženklinimas netaikomas, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 9. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 10. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
Analizatoriai - 6 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. | Būtina. Analizatoriai turi būti nauji su programine įranga, neeksploatuoti. Pagaminimo data ne senesnė kaip 2024 m. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Būtina. Portatyvus diagnostinis analizatorius POCT gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su originaliu (ar gamintojo validuotu) dėklu, analizatoriaus ir priemonių reikalingų tyrimui, transportavimui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | Būtina. Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. | Būtina. Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas. Antikoaguliantai neįtakojantys tyrimo - KEDTA ir heparinas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. | Būtina. Tinkamas naudoti kritinės būklės pacientams, kritinėse sveikatos priežiūros aplinkose (intensyvios terapijos skyriuose). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. | Būtina. Mėginys įsiurbiamas, kiekis iki 1µl. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. | Būtina. Tyrimo atlikimo trukmė iki 10 sek. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. | Būtina. Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo funkcija (garsinis signalas arba vizualinis signalas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. | Būtina. Mėginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip 5-65%. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. | Būtina. Matuojamos gliukozės koncentracijos ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,0 mmol/l. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. | Būtina. Rezultatai pagal IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Tarptautinės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos) plazmą ar lygiavertį metodą - atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. | Būtina. Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių, paruošta naudoti (ne liofilizuota). Laikoma kambario temperatūroje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. | Būtina. Naudojami reagentai/juostelės neturi galiojimo apribojimo, atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės. Integruota apsauga nuo pasibaigusio galiojimo reagentų/juostelių. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
14. | Būtina. Panaudotos juostelės išmetimo funkcija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
15. | Būtina. Jutiklinis (liečiamas) valdymo LCD ekranas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
16. | Būtina. Atmintis ne mažiau kaip 1000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais. Prietaisas saugo daugiau negu vienos juostelių ir kokybės kontrolės partijos (LOT) informaciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17. | Būtina. Darbinė temperatūra tyrimams atlikti: 15-40°C. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
18. | Būtina. Matavimo rezultatų neįtakoja: odos dezinfektantai, aukšta askorbo rūgšties ir deguonies koncentracija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
19. | Būtina. Analizatorius maitinimas nuo elektros tinklo įkraunamo akumuliatoriaus belaidžiu būdu (stotelėje). Ekrane monitoruojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
20. | Būtina. Duomenų įvedimas, perdavimas, keitimasis. Matavimo prietaise integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas operatoriaus ir paciento ID, juostelių LOT ir kokybės kontrolės LOT (su kontrolinėmis ribomis) nuskaitymui, ne mažiau kaip 2 vartotojų lygiai ir slaptažodžių pasirinkimas, STAT testas be paciento ID, nuotoliniai sist.administratoriaus nustatymai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
21. | Būtina. Galimybė sukonfiguruoti prietaisą tiek nuotoliniu būdu, tiek prietaise tiesiogiai, kad, kol neatliktas kokybės kontrolės matavimas, tyrimų nebūtų galima atlikti šiais atvejais: - neatliktas kokybės kontrolės matavimas; - kokybės kontrolės matavimo rezultatas yra nepriimtinas; - tyrimams skirtų juostelių partija naudojama pirmą kartą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
22. | Būtina. Prietaisas ir testinės juostelės skirtas profesionaliam naudojimui. Pateikiamos atitikties deklaracijos EU 2017/746 įrodo, kad prietaisas ir testinės juostelės nėra self-testing paskirties. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
23. | Būtina. Matavimo tikslumas, atkartojamumas (CV) ≤ 2%, atitinka ISO 15197:2013. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
24. | Būtina. Juostelės su identifikacija įdėjimui, ekrano apšvietimas juostelės įstatymo vietoje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
25. | Būtina. Atsparus smūgiams (iš 2m. aukščio). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
26. | Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą, dvikryptis ryšys/duomenų perdavimas: automatinis rezultatų siuntimas į LIS. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti : 1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 1.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, originalo ir lietuvių kalba . 1.3. prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas orginamo ir lietuvių kalba. 2. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 3. Įrangos panaudai techninės priežiūros sąlygos ir terminai: 3.1. Gavus pranešimą apie įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, tiekėjas privalo atvykti į įstaigą ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimus arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 6 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.