KLAUSIMYNAS

ILGALAIKĖS PAKAITINĖS INKSTŲ TERAPIJOS APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

ILGALAIKĖS PAKAITINĖS INKSTŲ TERAPIJOS APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas |  |  |
| 1 | Turi atlikti šias procedūras: Ilgalaikės SCUF; CVVH prediliucijos, postdiliucijos,pre-postdiliucijos, post-postdiliucijos režimais; CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu; plazmos terapija TPE . Būtina |  |  |
| 2 | Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimu. Būtina |  |  |
| 3 | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti trerapijas bei diliucijos režimus. Būtina |  |  |
| 4 | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema. Būtina |  |  |
| 5 | Automatinis magistralių rinkinio įdėjimas ir užpildymas. Būtina |  |  |
| 6 | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu. Būtina |  |  |
| 7 | Ekrano įstrižainė ne mažiau 12“ |  |  |
| 8 | Meniu lietuvių kalba, grafinis vartotojo interfeisas. Būtina |  |  |
| 9 | Integruotas dializato/pakaitinių tirpalų šildytuvas. Būtina |  |  |
| 10 | Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos. Ribose nuo 30 iki 40ºC |  |  |
| 11 | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius. Būtina |  |  |
| 12 | Integruota heparino / kalcio pompa. Būtina |  |  |
| 13 | Dozavimo tikslumas Ne daugiau ±5% |  |  |
| 14 | Heparino dozavo greitis Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0,5 iki 20 ml/val |  |  |
| 15 | Kalcio dozavimo greitis Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0,5 iki 300 ml/val |  |  |
| 16 | Heparino boliuso greitis ne mažiau 600 ml/val |  |  |
| 17 | Citrato dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 15 iki 720 ml/val |  |  |
| 18 | Svarstyklės dializatui, pakaitiniam tirpalui, filtratui. Būtina |  |  |
| 19 | Svarstyklių apkrovos ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 15000 g. |  |  |
| 20 | Svarstyklės citratiniam tirpalui. Būtina |  |  |
| 21 | Svarstyklių apkrovos ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 3000 g. |  |  |
| 22 | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip 0 - 2000 ml/val |  |  |
| 23 | Dializato pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val |  |  |
| 24 | Pakaitio tirpalo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val |  |  |
| 25 | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 11000 ml/val |  |  |
| 26 | Kraujo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 10 iki 500 ml/min |  |  |
| 27 | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki +500 mmHg |  |  |
| 28 | Tirpalo slėgio matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -250 iki +500 mmHg |  |  |
| 29 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -250 iki +300 mmHg |  |  |
| 30 | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo +10 iki +350 mmHg |  |  |
| 31 | Aparato svoris ne daugiau, kaip 65 kg. |  |  |
| 32 | Elektros maitinimas 230 V, 50 Hz |  |  |
| 33 | CE sertifikatas. Būtina |  |  |
| 34 | Vartotojo vadovas lietuvių kalba. Būtina |  |  |
| 35 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |