TSD-535, VPP-5332

Videoendoskopinės sistemos komplekto techninė specifikacija

(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos monitorius - 1 vnt | 1. LED (arba lygiavertė) pašvietimo technologija; 2. Apšviestumas ≥ 850 cd/m2; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; 4. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 5. Įvesties jungčių tipai: 5.1. ≥ 1 x DVI-D (arba lygiavertė); 5.2. ≥ 1 x 12G-SDI (arba lygiavertė); 6. Signalų išvestys: 6.1. ≥ 1 x DVI-D arba DisplayPort, arba lygiavertė; 6.2. ≥ 1 x 12G-SDI (arba lygiavertė); 7. Svoris ≤ 15 kg; 8. Medicininės paskirties; |  |
|  | Vaizdo procesorius - 1 vnt | 1. Paskirtis: Gastroskopija; Kolonoskopija; Bronchoskopija; Ultragarsinė bronchoskopija (EBUS); 2. Integruotas šviesos šaltinis su ≥ 3 skirtingas spalvas skleidžiančiomis LED lempomis (arba lygiavertis technologinis spredimas); 3. Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; 4. DVI-D arba 3G-SDI, arba lygiavertė jungtis; 5. Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; 6. Chromoendoskopijos režimai: 6.1. Raudonos spalvos režimas padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimus (kitus pažeidimus) ir jų ribas arba vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; 6.2. Mėlynos spalvos režimas padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės struktūras arba skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde; |  |
|  | Vaizdo gastroskopas -1vnt | 1. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; 2. Matymo kampas ≥ 140°; 3. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 3-100 mm; 4. Lenkimo kampai: 4.1. Aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; 4.2. Dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°; 5. Įvedamosios dalies diametras ≤ 5,9 mm; 6. Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2mm; 7. Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; 8. Su oro/vandens kanalu; |  |
|  | Vaizdo bronchoskopas -1vnt | 1. Rotuojamas; 2. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; 3. Matymo kampas ≥ 110°; 4. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-50 mm; 5. Lenkimo kampai: Aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 130°; 6. Įvedamosios dalies diametras ≤ 4,1 mm; 7. Instrumentinio kanalo skersmuo ≥ 2mm; 8. Darbinis ilgis 600 ± 50 mm; |  |
|  | Vaizdo endoskopas - 1 vnt | 1. Matymo kryptis 0°; 2. Matymo kampas ≥ 90°; 3. Lenkimo kampai: ≥ 270° / ≥ 270°; 4. Endoskopo skersmuo ≤ 2,8 mm; 5. Instrumentinio kanalo skersmuo ≥ 1,2 mm; 6. Darbinis ilgis 500 ± 30 mm; |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai - 1 vnt | 1. ≥ 2 lentynos; 2. ≥ 1 stalčius; 3. Skiriamasis transformatorius; 4. Laikiklis endoskopui pakabinti; 5. Komplekte artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | 24 mėnesių |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.