KLAUSIMYNAS

VAIZDO BRONCHOSKOPINĖ SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |
|  | Ar pasiūlymų vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |

VAIZDO BRONCHOSKOPINĖ SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametro reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo bronchoskopinė sistema, 1 komplektas |  |  |
| 1.1 | Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1 | Vaizdo sistema skirta: | - Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui. - Suderinama su vaizdo bronchoskopais, ultragarsiniais bronchoskopais, pleuroskopais. |  |
| 1.1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas |  |
| 1.1.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija: | - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška - Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą |  |
| 1.1.4 | Vaizdo ekrane funkcija | Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.1.5 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris. |  |
| 1.1.6 | Diafragmos režimas: | - Automatinis - Didžiausios reikšmės (maksimalus) - Vidutinis |  |
| 1.1.7 | 4K signalų išvesties formatas | 4K: 12G-SDI arba HDMI (raiška ne blogiau kaip 3840×2160) signalo išvestis |  |
| 1.1.8 | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
| 1.1.9 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |
| 1.1.10 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.11 | Jutiklinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.1.12 | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 4 LED (šviesos diodai) |  |
| 1.2. | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. | Dydis (įstrižainė) | ne mažiau kaip 31” |  |
| 1.2.2. | 4K signalo įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |  |
| 1.2.3. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.2.4. | Skiriamoji geba | Ne blogiau 3840x2160 |  |
| 1.2.5. | Spalvų skaičius | Ne blogiau 1000 mln. |  |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem |  |
| 1.3.3. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 1.4. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.4.1. | Indas skysčiams | ≥ 2 L surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio |  |
| 1.4.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 1.4.3. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 50 l/min. |  |
| 1.4.4. | Komplete: | Indas skysčiams, autoklavuojamas ≥ 2vnt. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt. Filtras ≥ 10vnt. Siurbimo žarnelės ≥ 20vnt. |  |
| 1.5. | Vaizdo bronchoskopas, 2vnt. |  |  |
| 1.5.1. | Apžiūros laukas | ≥ 120° |  |
| 1.5.2. | Apžiūros lauko gylis | Ne blogiau kaip 3–100 mm |  |
| 1.5.3. | Lenkimo kampai: | Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 130° |  |
| 1.5.4. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 6,1mm |  |
| 1.5.5. | Distalinio galo išorinis diametras | ≤ 5,8 mm |  |
| 1.5.6. | Kanalo diametras | ≥ 3,0 mm |  |
| 1.5.7. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) | ≥ 600 mm |  |
| 1.5.9. | Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija | pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę: ≥ 120 o / ≥ 120 o; |  |
| 1.5.10. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis |  |
| 1.6. | Vaizdo bronchoskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.6.1. | Apžiūros laukas | ≥ 110° |  |
| 1.6.2. | Apžiūros lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-50 mm |  |
| 1.6.3. | Lenkimo kampai: | Aukštyn/žemyn ≥ 210°/ ≥ 130° |  |
| 1.6.4. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 4,1mm |  |
| 1.6.5. | Distalinio galo išorinis diametras | ≤ 4,2 mm |  |
| 1.6.6. | Kanalo diametras | ≥ 2,0 mm |  |
| 1.6.7. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) | ≥ 600 mm |  |
| 1.6.9. | Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija | pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę: ≥ 120 o / ≥ 120 o; |  |
| 1.6.10. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis |  |
| 2. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 3. | CE ženklinimas | Būtina pateikti CE sertifikato kopiją. |  |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Vaizdo procesorius: stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą ar kraujavimo šaltiniams nustatyti. | Statinis: (taip/ne) | L1= 15 |  |
| T2 | Vaizdo procesorius: šviesos šaltinis, tyrimų lempa 5 LED (šviesos diodai). | Statinis: (taip/ne) | L2 = 15 |  |