KLAUSIMYNAS
VAIZDO BRONCHOSKOPINĖ SISTEMA
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐

	9. 
	Ar pasiūlymų vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]



VAIZDO BRONCHOSKOPINĖ SISTEMA 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametro reikšmės

	1.
	Vaizdo bronchoskopinė  sistema, 1 komplektas

	1.1
	Vaizdo centras,  1 vnt.
	

	1.1.1
	Vaizdo sistema skirta: 

	1. Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui. 
2. Suderinama su vaizdo bronchoskopais, ultragarsiniais bronchoskopais, pleuroskopais.

	

	1.1.2
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 

	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas
	

	1.1.3
	Vaizdo pagerinimo funkcija:
	1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška
2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą
	

	1.1.4
	Vaizdo ekrane funkcija
	Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.1.5
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti
	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; 
2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus  jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris.
	

	1.1.6
	Diafragmos režimas:

	1. Automatinis 
2. Didžiausios reikšmės (maksimalus)
3. Vidutinis
	

	1.1.7
	4K signalų išvesties formatas
	4K: 12G-SDI arba HDMI (raiška ne blogiau kaip 3840×2160) signalo išvestis 
	

	1.1.8
	Paciento duomenų įvedimas 
	Ne mažiau 40 pacientų duomenų
	

	1.1.9
	Prietaiso valdymo kalba 
	Lietuvių
	

	1.1.10
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	1.1.11
	Jutiklinis  skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis
	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	

	1.1.12
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa
	 4 LED (šviesos diodai)
	

	1.2.
	Medicininės paskirties LCD  vaizdo monitorius, 1 vnt.
	

	1.2.1.
	Dydis (įstrižainė)
	ne mažiau kaip 31” 
	

	1.2.2.
	4K signalo įvestys
	4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos
	

	1.2.3.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1.Vaizdas vaizde arba analogiška
2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.2.4.
	Skiriamoji geba
	Ne blogiau 3840x2160
	

	1.2.5.
	Spalvų skaičius 
	Ne blogiau 1000 mln.
	

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis
	

	1.3.2.
	Endoskopų laikiklis endoskopams
	Ne mažiau kaip dviem
	

	1.3.3.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina
	

	1.4.
	Vakuuminis siurblys, 1 vnt.
	

	1.4.1.
	Indas skysčiams
	≥ 2 L surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio 
	

	1.4.2.
	Vakuumas
	≥ 90 kPa
	

	1.4.3.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 50 l/min.
	

	1.4.4.
	Komplete:
	Indas skysčiams, autoklavuojamas  ≥ 2vnt.
Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt.
Filtras ≥ 10vnt.
Siurbimo žarnelės ≥ 20vnt.
	

	1.5.
	Vaizdo bronchoskopas, 2vnt.
	

	1.5.1.
	Apžiūros laukas
	≥ 120°
	

	1.5.2.
	Apžiūros lauko gylis
	Ne blogiau kaip 3–100 mm
	

	1.5.3.
	Lenkimo kampai:
	Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 130°
	

	1.5.4.
	Įvedamos dalies išorinis diametras
	≤ 6,1mm 
	

	1.5.5.
	Distalinio galo išorinis diametras
	≤ 5,8 mm

	

	1.5.6.
	Kanalo diametras
	≥ 3,0 mm

	

	1.5.7.
	Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies)
	≥ 600 mm
	

	1.5.9.
	Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija
	 pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę: ≥ 120 o / ≥ 120 o;

	

	1.5.10.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis
	

	1.6.
	Vaizdo bronchoskopas, 1 vnt.
	

	1.6.1.
	Apžiūros laukas
	≥ 110°
	

	1.6.2.
	Apžiūros lauko gylis
	Ne blogiau kaip 2-50 mm
	

	1.6.3.
	Lenkimo kampai:
	Aukštyn/žemyn ≥ 210°/ ≥ 130°
	

	1.6.4.
	Įvedamos dalies išorinis diametras
	≤ 4,1mm 
	

	1.6.5.
	Distalinio galo išorinis diametras
	≤ 4,2 mm

	

	1.6.6.
	Kanalo diametras
	≥ 2,0 mm

	

	1.6.7.
	Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies)
	≥ 600 mm
	

	1.6.9.
	Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija
	 pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę: ≥ 120 o / ≥ 120 o;

	

	1.6.10.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis
	

	2.
	Garantija
	
Ne mažiau 24 mėn. 
	

	3.
	CE ženklinimas
	
Būtina pateikti CE sertifikato kopiją.
	




	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus lyginamasis svoris 

	Kaina (K)
	X=70

	Techniniai pranašumai (T)
	Y=30

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	
	

	T1
	Vaizdo procesorius: stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą ar  kraujavimo šaltiniams nustatyti.
	Statinis: (taip/ne)
	L1= 15
	

	T2
	Vaizdo procesorius: šviesos šaltinis, tyrimų lempa  5 LED (šviesos diodai).

	Statinis: (taip/ne)
	L2 = 15
	



2

