TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinis nefroskopinis rinkinys retrogradinei uroplastikai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- 10Fr 50cm, dviejų 0,038“ ir 0,050“ spindžių kateteris;

- tuščiavidurinis tiesus kateteris;

- 6 Fr/2mm 70mm, vienkanalis, rentgenokontrastinis Axxcess ar lygiaverčio tipo kateteris, pagamintas iš percuflex ar lygiavertės medžiagos;

- dvigubo durometro kopolimerinis kateteris, sugraduotas, turi ne mažiau kaip 8 rentgeno kontrastines žymes, ryškiai mėlynos spalvos geresnei vizualizacijai, pigtail ar lygiaverčio tipo su siūlu, privalo būti skylutės per visą ilgį;

- 4,8Fr – 8,0Fr, 20-30 c, ilgio pagal kliento pageidavimą;

- pravedėjas 0,035” arba 0,038“ dydžio, su galimybe pasirinkti;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Rinkinys akmenų šalinimo procedūrai:

- sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nitinolinis ar lygiaverčio metalo;

- svetimkūnių surinkimo talpa:

- užsibaigianti metaliniu burbuliuku;

- sudaryta iš 4 lazeriu išplautų nitinoli vielų;

- kartu su svetimkūnių  surinkimo talpa turi būti ne mažiau 10 cm nitinolinės struktūros viela su slidžiu, hidrofiliniu, lanksčiu 3 cm ilgio galiuku;

- talpos galimas dydis Fr 1,3±0,1 – 3,0 ±0,1;

- plastikinis korpusas su integruota metaline mova;

- pertvaros konstrukcija: kombinuota medžiaga (poliamidas/PTFE ar lygiavertė);

- 4 kontroliuojamos atidarymo padėtys: 6 mm, 7mm, 11mm, 15 mm;

- viela, ilgis 150±10 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU

- galimas darbinis ilgis 90 cm arba 120 cm pagal poreikį.

Orientacinis poreikis 150 vnt.

3.-4.  Perfuzinis vienkartinis konteineris ir universalios vienkartinės kaniulės:

- Perfuzinis vienkartinis konteineris:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- permatomas;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- komplektacijoje:

  - konteineryje turi būti atraumatinis transplanto laikiklis, perfuzijos kontūro laikiklis su integruotu slėgio jutikliu ir 20µm smulkiųjų dalelių filtras;

  - du permatomi dangteliai (steriliai ir nesteriliai aplinkai);

  - 2 kaniulių prailginimo linijos su "luer-lock" ar lygiaverčio tipo jungtimis;

  - 2 sterilūs permatomi apklotai skirti inkstų perfuzijos aparatui uždengti;

  - 1 l tirpalo aparatinei inkstų perfuzinei konservacijai, tinkamo naudoti su įrenginiu atliekant 24 val. perfuziją be papildomos tirpalo oksigenacijos;

- tinkamas darbui su inkstų perfuzijos įrenginiu LifePort;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 36 vnt.

4. Vienkartinė universali kaniulė 5 mm, 7 mm:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- kaniulė turi būti su 90o kampu į korpusą integruota gumine ar lygiaverte termoplastiko tarpine su vaizdo didinimo elementu;

- kaniulėje turi būti:

  - atsidarantis/užsidarantis arterijos fiksavimo žiedas su ne mažiau kaip dviem 4 lygių fiksavimo dirželiais;

  - dvi "luer-lock" ar lygiavertės jungtys;

- kaniulė turi būti tinkama naudoti inksto arterijoms su aortos lopeliu ir be aortos lopelio;

- kaniulė turi būti tinkama fiksuoti perfuzijos konteinerio transplanto laikiklyje;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Kaniulės storis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 5 mm | 120 |
|  | 7 mm |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.