TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL 
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės rinkos konsultacijos Nr. 3138241 „VMKL-77431 Reagentai ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos (nuomos) būdu PD RK“ dėl pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:
1.1 Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Techninių parametrų pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjų pateiktos pastabos, pasiūlymai
	Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymus

	8.
	Matavimo tikslumas (CV%)
	Ne prastesnis nei:   
WBC 3,0%         
RBC 1.5%   
HGB 1,5%      
PLT 6,0%
	Siūlome atkreipti dėmesį į lentelę pav. “ 1.1 Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija “  ir į lentelę pav.  “.2. Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija “ p. nr. 8 “Matavimo tikslumas (CV%) - Ne prastesnis nei:  WBC 3,0% , RBC 1.5% , HGB 1,5% , PLT 6,0%”  ir pridėti matavimo analitę - “ HCT - 1.5%”, kadangi Laboratorinė analitė HCT (hematokritas) hematologiniame analizatoriuje yra vienas pagrindinių ir labai svarbių kraujo tyrimų rodiklių, todėl jį labai naudinga turėti jo matavimo tikslumą (CV%), kad būtų užtikrinta aukšta tyrimo kokybė. HCT kartu su matuojamomis analitėmis HGB ir RBC tai vienas iš esminių rodiklių vertinant kraujo gebėjimą pernešti deguonį.
	Perkančioji organizacija nekoreguoja techninės specifikacijos ir nesiaurina nurodytų reikalavimų. 

	9.
	Matavimo liniškumas (tiesiškumas)
	Ne siauresnis nei: 
WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L 
RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L 
HGB 0,00 – 250g/L 
PLT 0 – 5000x10⁹/L
	Teikiame pasiūlymą PO, atkreipti dėmesį į lentelę pav. “1.1 Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija” ir į lentelė pav.  “.2. Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija” ir  įtraukti į P.nr. 9 “Matavimo liniškumas (tiesiškumas) - Ne siauresnis nei:  WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L, RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L, HGB 0,00 – 250g/L, PLT 0 – 5000x10⁹/L” matavimo analitę “ HCT 1-70%” PO turi įvertinti, kad HCT liniškumo (tiesiškumo) ribos yra svarbios, dėl diagnostinės kokybės t.y. užtikrina, kad matavimas būtų patikimas, tiek esant sunkiai anemijai, tiek esant aukštam HCT. 
	Perkančioji organizacija koreguoja techninę specifikaciją ir prideda papildomą reikalavimą dėl hematokrito ir 9 punktą išdėsto taip:
Ne siauresnis nei: 
WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L 
RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L 
HGB 0,00 – 250g/L 
PLT 0 – 5000x10⁹/L
HCT 1-70 %




1.2. Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Techninių parametrų pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjų pateiktos pastabos, pasiūlymai
	Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymus

	8.
	Matavimo tikslumas (CV%)
	Ne prastesnis nei:   
WBC 3,0%         
RBC 1.5%   
HGB 1,5%      
PLT 6,0%
	Siūlome atkreipti dėmesį į lentelę pav. “ 1.1 Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija “  ir į lentelę pav.  “.2. Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija “ p. nr. 8 “Matavimo tikslumas (CV%) - Ne prastesnis nei:  WBC 3,0% , RBC 1.5% , HGB 1,5% , PLT 6,0%”  ir pridėti matavimo analitę - “ HCT - 1.5%”, kadangi Laboratorinė analitė HCT (hematokritas) hematologiniame analizatoriuje yra vienas pagrindinių ir labai svarbių kraujo tyrimų rodiklių, todėl jį labai naudinga turėti jo matavimo tikslumą (CV%), kad būtų užtikrinta aukšta tyrimo kokybė. HCT kartu su matuojamomis analitėmis HGB ir RBC tai vienas iš esminių rodiklių vertinant kraujo gebėjimą pernešti deguonį.
	Perkančioji organizacija nekoreguoja techninės specifikacijos ir nesiaurina nurodytų reikalavimų.

	8.
	Matavimo liniškumas (tiesiškumas)
	Ne siauresnis nei: 
WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L 
RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L 
HGB 0,00 – 250g/L 
PLT 0 – 5000x10⁹/L
	Teikiame pasiūlymą PO, atkreipti dėmesį į lentelę pav. “1.1 Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija” ir į lentelė pav.  “.2. Analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija” ir  įtraukti į P.nr. 9 “Matavimo liniškumas (tiesiškumas) - Ne siauresnis nei:  WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L, RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L, HGB 0,00 – 250g/L, PLT 0 – 5000x10⁹/L” matavimo analitę “ HCT 1-70%” PO turi įvertinti, kad HCT liniškumo (tiesiškumo) ribos yra svarbios, dėl diagnostinės kokybės t.y. užtikrina, kad matavimas būtų patikimas, tiek esant sunkiai anemijai, tiek esant aukštam HCT. 
	Perkančioji organizacija koreguoja techninę specifikaciją ir prideda papildomą reikalavimą dėl hematokrito ir 9 punktą išdėsto taip:
Ne siauresnis nei: 
WBC 0,00 – 440,00x10⁹/L 
RBC 0,00 – 8.50x10¹²/L 
HGB 0,00 – 250g/L 
PLT 0 – 5000x10⁹/L
HCT 1-70 %




Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.
Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.



