RINKOS KONSULTACIJA

DĖL ANALIZĖS APARATŲ VETERINARIJAI (KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUS, SPEKTROFOTOMETRAS) PIRKIMO

ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl analizės aparatų veterinarijai (kraujo dujų analizatorius, spektrofotometras) pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-06-12 15:01 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-06-17 d. 15:30 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 3 (trys) dalyviai, kurių atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

- DalyviO Nr. 1 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Tiekėjo nuomone, pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios. |  |
|  | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? 1 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 8000,00 EUR be PVM; 2 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 13.500,00 EUR be PVM. | Tiekėjo nuomone, pirkimo objektui suplanuota lėšų suma yra pakankama. |  |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Tiekėjo nuomone, projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs. |  |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Tiekėjo nuomone, pateiktos techninės specifikacijos yra pakankamai aiškios ir korektiškos, neribojančios konkurencijos. |  |
|  | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Tiekėjo nuomone, pirkimo sąlygų priede Nr. 1 nurodyti aplinkosaugos kriterijai yra aiškūs, išsamūs ir suprantami. |  |
|  | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Tiekėjo nuomone, keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs. |  |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Tiekėjas planuotų dalyvauti pirkime. |  |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Papildomų pastabų Tiekėjas neturi. |  |

2. DalyviO Nr. 2 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

2 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip |  |
| 2 | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? 1 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 8000,00 EUR be PVM; 2 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 13.500,00 EUR be PVM. | Taip. |  |
| 3 | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip |  |
| 4 | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Pastabos su argumentais nurodytos techninėje specifikacijoje. | Žr.: žemiau pateikiamą 3 lentelę, kurioje pateikti konkretūs pirkimo dalyvio siūlymai ir perkančiosios organizacijos atsakymai. |
| 5 | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Aiškūs, tik nevisi gamintojai tai supranta. Todėl siūlome turėti galimybę pasirinkti iš kelių. Siūlome dar vieną iš galimybių ,,Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.“ | Perkančioji organizacija aplinkosaugos kriterijus nustato įvertinusi perkamą objektą ir vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustatė jos nuomone labiausiai tinkančius, neribojančius konkurencijos aplinkos apsaugos kriterijus perkamoms prekėms numatytus tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje (t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas.) ir 4.4.4.4. papunktyje (,,<...>nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. <...>“). |
| 6 | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Taip. |  |
| 7 | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip, jei atsižvelgsite į nurodytas pastabas. |  |
| 8 | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Trumpinti pasiūlymų pateikimo termino pabaigą | Perkančioji organizacija skelbiant Pirkimą planuoja nustatyti ne mažesnius nei LR Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirti pasiūlymų pateikimo terminai. |

3 lentelė

Dėl dalyvio Nr. 2 pateiktų pastabų techninei specifikacijai

1 pirkimo objekto dalis: Kraujo dujų analizatorius.

| Eil. Nr. |  | Rodikliai / parametrai | Reikalavimai rodikliams / parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Veterinarijai skirtas kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų analizatorius, pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui. |  | Būtina |  |  |
| 2. | Analizuojama ne mažiau kaip 11 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), kreatininas (Cre). |  | Būtina |  |  |
| 3. | Tyrimui naudojamos pavienės multitestų plokštelės, įpakuotos atskirame sandariame folijos maišelyje. Visi nurodyti parametrai gaunami vienu metu, iš vieno mėginio ir vienos multitesto plokštelės. |  | Būtina |  |  |
| 4. | Testo plokštelių laikymo temperatūra. |  | Ne mažesnėse ribose kaip 12-25°C | Siūlome pakeisti reikalavimą į: ne mažesnėse ribose kaip 15-30°C. Didesnis lankstumas: 15–30 °C ribos labiau atitinka realias patalpų sąlygas, todėl plokšteles lengviau naudoti be papildomos kontrolės. Mažesnė perkaitimo rizika: 30 °C viršutinė riba apsaugo testus nuo pažeidimų šiltomis dienomis, priešingai nei 25 °C riba. Lengvesnė logistika: Platesnės ribos reiškia mažesnį poreikį šaldymui ir mažiau išlaidų sandėliavimui bei transportui. Geresnis stabilumas: Testai, išliekantys stabilūs prie aukštesnės temperatūros, rodo aukštesnę kokybę ir patikimumą. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio pateiktą siūlymą ir nusprendė atsižvelgti į siūlymą ir pakoreguoti techninę specifikaciją. Skelbiant pirkimą techninė specifikacija bus pakoreguota, remiantis dalyvio siūlymu. |
| 5. | Reikalingas mėginio kiekis. |  | Ne daugiau kaip 100 µl šviežio kraujo |  |  |
| 6. | Tyrimo trukmė |  | ne ilgiau kaip 3 min |  |  |
| 7. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas. |  | Touch screen arba lygiavertis |  |  |
| 8. | Integruotas vidinis barkodų skaitytuvas. |  | Būtina |  |  |
| 9. | Integruota automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės sistema. |  | Būtina |  |  |
| 10. | Atmintis |  | Ne mažiau 2000 tyrimų rezultatų |  |  |
| 11. | Tyrimo rezultatai su normomis |  | Pateikiami LCD arba lygiaverčiame ekrane |  |  |
| 12. | Turi būti galima atspausdinti tyrimų rezultatus su išoriniu spausdintuvu. |  | Būtina |  |  |
| 13. | Portatyvus, su vidine pakraunama baterija. |  | Būtina |  |  |
| 14. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. |  | Būtina |  |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |

3. DalyviO Nr. 3 PATEIKTOS PASTABOS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 P.D. 4 PUNKTO PATIKSLINIMO

Dalyvio siūlymai:

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir 25 straipsnio 2 dalimi, prašome patikslinti 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 4 punktą, kuriame šiuo metu nurodyta:

„Testo plokštelių laikymo temperatūra – ne mažesnėse ribose kaip 12–25 °C.“

Prašome patikslinti į: „Testo plokštelių laikymo temperatūra – ne mažesnėse ribose kaip 15–30 °C.“

Pagrindimas: Siūlomam kraujo dujų analizatoriui skirtos testo plokštelės gamintojo dokumentacijoje nurodytos kaip saugiai laikomos temperatūroje nuo 15 °C iki 30 °C. Toks temperatūrų intervalas atitinka visus kokybės, saugos ir stabilumo kriterijus bei yra įprastas šių tipų medicinos priemonių praktikoje. Atkreipiame dėmesį, kad nustatyta temperatūrų riba 12–25 °C ir mūsų siūloma 15–30 °C skiriasi nežymiai ir neturi esminės įtakos plokštelių funkcionalumui. Viršutinė temperatūros riba (25 °C) yra pilnai padengiama siūlomų plokštelių charakteristikomis (iki 30 °C), o apatinės ribos skirtumas (12 °C vs. 15 °C) nėra kliniškai reikšmingas, kadangi plokštelės realiai nenaudojamos esant žemesnei nei +15 °C aplinkos temperatūrai. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas 12–25 °C apriboja tiekėjų galimybes pasiūlyti gaminius, kurių techninės savybės yra lygiavertės ar net pranašesnės pagal temperatūrinę toleranciją, prašome šį punktą koreguoti taip, kad būtų sudarytos sąlygos siūlyti kokybiškus ir patikimus gaminius.

Perkančiosios organizacijos atsakymai:

Perkančioji organizacija įvertino dalyvio pateiktą siūlymą ir nusprendė atsižvelgti į siūlymą ir pakoreguoti techninę specifikaciją. Skelbiant pirkimą techninė specifikacija bus pakoreguota, remiantis dalyvio siūlymu.

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 3 (trys) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

_______________

Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 3191954, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3191954