## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Klausos kauliukų protezai, Nr. 9833
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams ir turi būti CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas / Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieno vieneto įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Pasiūlymo bendra kaina, Eur be PVM | Pasiūlymo bendra kaina, Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (tiekėjas privalo nurodyti (įrašyti) tikslius duomenis siūlomų prekių bei pridėti dokumentus pagal techninės specifikacijos reikalavimus) | Pirkimui skirtos lėšos / sutarties kaina, Eur su PVM
1 | 33141000-0 | Klausos kauliukų protezų, skirtų timpanoplastikai, modulinės sistemos jungiamoji grandis | Skirtas naudoti protezo stabilumo užtikrinimui su TORP tipo (visos klausos kauliukų grandinės) protezais, turinčiais apvalią įdubą kojelės cilindrinėje movoje. Pagaminta iš 1 – 4 klasės titano. Jungamąją grandį turi sudaryti atraminis padelis su įrantu išilgai pagrindo bei apvali galvutė. Grandies galvutės diametras turi būti 0,58 mm, funkcinis ilgis - 0,5 mm. | 32 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 3877.65
2 | 33141000-0 | Klausos kauliukų protezai, skirti osikuloplastikai TORP tipo (visos klausos kauliukų grandinės) | Pagaminta iš 1 - 4 klasės titano. Galvutės forma – ovali. Galvutės skersmuo turi būti 2,6 mm x 3,6 mm. Bendras protezo ilgis turi būti nuo 3,0 mm iki 7,0 mm (žingsnis – kas 0.25 mm). Kojytės gale turi būti 0,8 mm diametro cilindrinė mova. Protezo kojytės skersmuo turi būti 0,2 mm. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 7717.5
3 | 33141000-0 | Klausos kauliukų protezai, skirti osikuloplastikai TORP tipo | TORP tipo (visos klausos kauliukų grandinės). Pagaminti iš titano. Galvutės forma – ovali, atvira (geram matomumui). Galvutės skersmuo turi būti 2,5 mm x 3,5 mm. Bendras protezo ilgis turi būti nuo 3,0 mm iki 7,0 mm ± 1 mm (žingsnis – kas 0,25 mm) arba keičiamo ilgio protezas. Kojytės gale turi būti 0,6 mm diametro cilindrinė mova. Protezo kojytės skersmuo turi būti 0,2 mm. | 25 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 4383.75
4 | 33141000-0 | Klausos kauliukų protezai skirti osikuloplastikai (TORP tipo) su plaktuko rankena | TORP tipo (visos klausos kauliukų grandinės). Pagaminti iš titano ir porėto hidroksilapatito. Galvutė su įduba, pritaikyta kontaktui su plaktuko rankena. Bendras ilgis turi būti nuo 4,0 mm iki 8,0 mm ± 1 mm. Turi būti skirtingo ilgio protezų pasirinkimo galimybė (žingsnis – kas 0,25 mm) arba keičiamo ilgio protezas. | 47 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 12633.6
5 | 33141000-0 | Klausos kauliukų protezai skirti osikuloplastikai (PORP tipo) su plaktuko rankena | PORP tipo (dalies klausos kauliukų grandinės). Pagaminti iš titano ir hidroksilapatito. Galvutė su įduba, pritaikyta kontaktui su plaktuko rankena. Bendras ilgis turi būti nuo 2,0 mm iki 5,0 mm ± 0,5 mm. Turi būti skirtingo ilgio protezų pasirinkimo galimybė (žingsnis – kas 0,25 mm) arba keičiamo ilgio protezas. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 13650
6 | 33141000-0 | Trumpalaikiai ventiliaciniai vamzdeliai, skirti timpanostomijai | Pagaminti iš titano, silikono arba fluoroplasto. Su viela. Vidinės angos diametras ne mažiau kaip 1,0 mm. Išorinis diametras ne daugiau kaip 2,8 mm. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 945
7 | 33141000-0 | Ilgalaikiai ventiliaciniai vamzdeliai, skirti timpanostomijai | Pagaminti iš silikono, flouroplasto. „T“- formos. Vidinės angos diametras ne mažiau kaip 1,1 mm. Ilgis nuo 10mm iki 14 mm. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1092.5
[9 empty] | 0 | 0 |  | 44300