Pirkimo sąlygų

2 priedas

ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti vaizdo endoskopinės įrangos komplektą (toliau – prekės) – 1 vnt.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

4. Į kainą turi būti įtrauktos Prekės pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (tiesioginiai apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.

5. Prekė privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitorius (1 vnt.) |  |
| 1.1. | Ekrano raiška | ≥ 4K (ne mažiau 3840 x 2160) taškų |
| 1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |
| 1.3. | Ekrano šviesumas | ≥ 450 cd/m2 |
| 1.4. | Vaizdo signalo įvestys | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |
| 1.5. | Medicininės paskirties | Būtina |
| 2. | Vaizdo procesorius (1 vnt.) |  |
| 2.1. | Vaizdo signalų arba lygiavertės | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB) |
| 2.3. | Šviesos šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 2.4.1. įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2.4.2. stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 2.4.3. vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; |
| 2.5. | Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties. | Būtina |
| 2.6. | Dirbtinio intelekto sistema polipų lokalizacijai nustatyti su charakterizavimo funkcija, kai yra nurodomas polipo tipas (hiperplastinis, neoplastinis) | Būtina |
| 2.7. | Taikymo sritys | 2.7.1. Gastroskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.2. Kolonoskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.3. Enteroskopija su balionu dilatacijai. |
| 3. | Vaizdo gastroskopas (2 vnt.) |  |
| 3.1. | Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 3.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |
| 3.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |
| 3.4. | Lenkimo kampai: | 3.4.1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90° 3.4.2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100° |
| 3.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 10,0 mm |
| 3.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 10,0 mm |
| 3.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |
| 3.8. | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm |
| 3.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |
| 3.10. | Komplektuojama su: | Kandikliai - 5 vnt. |
| 4. | Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.) |  |
| 4.1. | Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 4.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170° |
| 4.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |
| 4.4. | Lenkimo kampai: | 4.4.1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 4.4.2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160° |
| 4.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,0 mm |
| 4.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,5 mm |
| 4.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |
| 4.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |
| 4.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |
| 4.10. | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 20 mm |
| 5. | Endoskopinis vežimėlis (1 vnt.) |  |
| 5.1. | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti | Būtina |
| 5.2. | Endoskopo laikikliai | ≥ 2 vnt. |
| 5.3. | Lentynos įrangai | ≥ 3 |
| 5.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |
| 5.5. | Laikikliai atsiurbimo indams, 2 vnt. | Pakabinami ant bėgelio arba tvirtinami ant greitos fiksacijos tvirtinimo elementų, kurie nesudarytų sunkumų greitai ir patogiai keisti atsiurbimo indą/ išpilti turinį. |
| 5.6. | Elektros lizdai, vežimėlyje esančiai įrangai pajungti | ≥ 6 vnt. |
| 6. | Endoskopinis siurblys (1 vnt.) |  |
| 6.1. | Maksimalus siurbimo srautas | ≥ 40 l/min |
| 6.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |
| 6.3. | Indas skysčiams, 4 vnt. | ≥ 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis |
| 6.4. | Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje arba yra endoskopinio vežimėlio dalis (nepastatomas atskiras įrenginys šalia endoskopinės įrangos vežimėlio) | Būtina |
| 7. | Apiplovimo pompa (1 vnt.) |  |
| 7.5. | Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys | Būtina |
| 7.2. | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina |
| 7.3. | Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku | Būtina |
| 7.4. | Reguliuojamas vandens srautas: | 7.4.1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; 7.4.2. per instrumento kanalą: ≥ 525 ml/min. |
| 7.5. | Komplektacija: | ≥ 1 l talpos vandens konteineris ≥ 1 vnt.; vienkartiniai vamzdeliai ≥ 10 vnt. |
| 8. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) |  |
| 8.1. | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais. | Būtina |
| 8.2. | Monopolinis pjovimas | ≥ 120W |
| 8.3. | Turintis specialius rėžimus endoskopinėms procedūroms | Būtina |
| 8.4. | Monopolinė koaguliacija | ≥ 120W |
| 8.5. | Bipolinis pjovimas | ≥ 100W |
| 8.6. | Bipolinė koaguliacija | ≥ 120W |
| 8.7. | Neutralaus paciento elektrodo kabelis, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi, kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |
| 8.8. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi. kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |
| 8.9. | Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt. | Ne mažiau dviejų jungiklių |
| 8.10. | Neutralus paciento elektrodas, kiekis - 100 vnt. | Vienkartinis, klijuojamas, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų. |
| 9. | Įrangai taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

Techninę specifikaciją parengė konsultacinės poliklinikos vedėja Dovile Furmanavičienė

Suderinta su VšĮ Kėdainių ligoninės administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė