Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Dėl ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTo

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Vaizdo endoskopinės įrangos komplektas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Monitorius (1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Ekrano raiška | ≥ 4K (ne mažiau 3840 x 2160) taškų |  |
| 1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |  |
| 1.3. | Ekrano šviesumas | ≥ 450 cd/m2 |  |
| 1.4. | Vaizdo signalo įvestys | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |  |
| 1.5. | Medicininės paskirties | Būtina |  |
| 2. | Vaizdo procesorius (1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Vaizdo signalų arba lygiavertės | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |  |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB) |  |
| 2.3. | Šviesos šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis |  |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 2.4.1. įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2.4.2. stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 2.4.3. vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus. |  |
| 2.5. | Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties. | Būtina |  |
| 2.6. | Dirbtinio intelekto sistema polipų lokalizacijai nustatyti su charakterizavimo funkcija, kai yra nurodomas polipo tipas (hiperplastinis, neoplastinis) | Būtina |  |
| 2.7. | Taikymo sritys | 2.7.1. Gastroskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.2. Kolonoskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.3. Enteroskopija su balionu dilatacijai. |  |
| 3. | Vaizdo gastroskopas (2 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
| 3.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |
| 3.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |  |
| 3.4. | Lenkimo kampai: | 3.4.1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90° 3.4.2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100° |  |
| 3.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 10,0 mm |  |
| 3.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 10,0 mm |  |
| 3.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 3.8. | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm |  |
| 3.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |  |
| 3.10. | Komplektuojama su: | Kandikliai - 5 vnt. |  |
| 4. | Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
| 4.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170° |  |
| 4.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |  |
| 4.4. | Lenkimo kampai: | 4.4.1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 4.4.2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160° |  |
| 4.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,0 mm |  |
| 4.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,5 mm |  |
| 4.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 4.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 4.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |  |
| 4.10. | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 20 mm |  |
| 5. | Endoskopinis vežimėlis (1 vnt.) |  |  |
| 5.1. | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti | Būtina |  |
| 5.2. | Endoskopo laikikliai | ≥ 2 vnt. |  |
| 5.3. | Lentynos įrangai | ≥ 3 |  |
| 5.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 5.5. | Laikikliai atsiurbimo indams, 2 vnt. | Pakabinami ant bėgelio arba tvirtinami ant greitos fiksacijos tvirtinimo elementų, kurie nesudarytų sunkumų greitai ir patogiai keisti atsiurbimo indą/ išpilti turinį. |  |
| 5.6. | Elektros lizdai, vežimėlyje esančiai įrangai pajungti | ≥ 6 vnt. |  |
| 6. | Endoskopinis siurblys (1 vnt.) |  |  |
| 6.1. | Maksimalus siurbimo srautas | ≥ 40 l/min |  |
| 6.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 6.3. | Indas skysčiams, 4 vnt. | ≥ 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis |  |
| 6.4. | Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje arba yra endoskopinio vežimėlio dalis (nepastatomas atskiras įrenginys šalia endoskopinės įrangos vežimėlio) | Būtina |  |
| 7. | Apiplovimo pompa (1 vnt.) |  |  |
| 7.5. | Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys | Būtina |  |
| 7.2. | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina |  |
| 7.3. | Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku | Būtina |  |
| 7.4. | Reguliuojamas vandens srautas: | 7.4.1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; 7.4.2. per instrumento kanalą: ≥ 525 ml/min. |  |
| 7.5. | Komplektacija: | ≥ 1 l talpos vandens konteineris ≥ 1 vnt.; vienkartiniai vamzdeliai ≥ 10 vnt. |  |
| 8. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) |  |  |
| 8.1. | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais. | Būtina |  |
| 8.2. | Monopolinis pjovimas | ≥ 120W |  |
| 8.3. | Turintis specialius rėžimus endoskopinėms procedūroms | Būtina |  |
| 8.4. | Monopolinė koaguliacija | ≥ 120W |  |
| 8.5. | Bipolinis pjovimas | ≥ 100W |  |
| 8.6. | Bipolinė koaguliacija | ≥ 120W |  |
| 8.7. | Neutralaus paciento elektrodo kabelis, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi, kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |  |
| 8.8. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi. kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |  |
| 8.9. | Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt. | Ne mažiau dviejų jungiklių |  |
| 8.10. | Neutralus paciento elektrodas, kiekis - 100 vnt. | Vienkartinis, klijuojamas, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų. |  |
| 9. | Įrangai taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |