Pirkimo sąlygų

1 priedas

LAMINARINĖS TRAUKOS SPINTOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo Nr. |
| 1. | Saugumo klasė ir tipas | - II biologinio saugumo klasė, 70 % oro recirkuliacija spintos darbo zonoje, 30% oro šalinimas pro šalinimo filtrą. - Atitinka standarto EN 12469 keliamus reikalavimus. - Sertifikuota pagal DIN 12980 standartą (darbui su citotoksiniais vaistais) - Iš dviejų dalių, pastatoma ant stovo. |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai filtrams | HEPA H14 (arba lygiaverčiai pagal EN 1822 standartą) filtrai (įeinančio oro, recirkuliacinis ir šalinimo). |  |  |  |
| 3. | Korpusas | Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos (plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis). |  |  |  |
| 4. | Vidus | Darbinis paviršius ne mažiau 2-iejų dalių, išimamas valymui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, įeinančio oro srauto grotelės. |  |  |  |
| 5. | Spintos darbinio paviršiaus apšvietimas | Būtinas |  |  |  |
| 6. | UV lempa | 1. Spinta su UV lempa darbinio paviršiaus dezinfekcijai. 2. Spintos apšvietimas turi automatiškai išsijungti įjungiant UV lempą. |  |  |  |
| 7. | Priekinis langas | 1. Langas turi būti pagamintas iš saugaus, smūgiams atsparaus (laminuoto arba grūdinto) stiklo. 2. Langas pasviręs, lango pakėlimas ir nuleidimas valdomas elektra, langas visiškai užsidarantis. 3. Turi būti galima visiškai atidaryti priekinį spintos stiklą, kad būtų galima lengvai išvalyti visą spintą, įdėti ir išimti didelių gabaritų darbo priemones. |  |  |  |
| 8. | Spintos vidinės darbinės aplinkos elektrifikacija | Ne mažiau kaip 1 elektros lizdas, kurio nominali vertė ~230V/50 Hz. |  |  |  |
| 9. | Stovas spintai pastatyti ir jos darbinio paviršiaus aukščiui reguliuoti | Būtina, reguliuojamo aukščio (grindų nelygumams kompensuoti). |  |  |  |
| 10. | Techninės priežiūros, filtrų keitimo darbai turi būti atliekami nekeičiant laminaro vietos (iš priekinė pusės) | Būtina |  |  |  |
| 11. | Kontrolinė panelė | 1. Automatinis, mikroprocesorinis valdymas (oro srovės ir judėjimo kontrolė, spintos darbo valandų skaitiklis, priekinio stiklo padėtis, lempų darbo kontrolė, garsinis ir vaizdinis aliarmas dėl bokso darbo ir saugos reikalavimų sutrikimo. 2. Turi būti galima nustatyti atskirus aliarmus pagal darbinės kameros bei paimamo oro srauto greičius. |  |  |  |
| 12. | Kontroliniai jutikliai | Ne mažiau kaip du jutikliai, skirti vidinės tėkmės ir oro išmetimo srautams stebėti. |  |  |  |
| 13. | Apsaugos sistema skysčių išsiliejimo atveju | Spintos vidinio darbinio paviršiaus konstrukcija tokia, kad išlieti skysčiai surenkami po darbiniu paviršiumi ar kitu būdu išlaikant darbinę aplinką tinkamą pradėto darbo tęstinumui. |  |  |  |
| 14. | Spintos išoriniai matmenys | Plotis (priekinė spintos dalis per kurią patenkama į darbinę erdvę): 1300 ±100 mm Išorinis gylis ne daugiau 800 mm Matmuo ribojamas dėl esamų siaurų durų (durų angos plotis 800mm, aukštis 1990mm) |  |  |  |
| 15. | Vidiniai matmenys | A ≥ 650mm x P ≥ 1150mm x G ≥ 500mm |  |  |  |
| 16. | Elektros šaltinis spintai prijungti | Nominalios vertės ~230V/50 Hz. |  |  |  |
| 17. | Garso lygis | Garso lygis ne didesnis nei 60 db (pagal EN 12469) standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 18. | Sertifikavimas | Prekė turi turėti CE ženklinimą. CE sertifikato, EB atitikties deklaracijos ar lygiaverčio dokumento kopiją privaloma pateikti pristatant prekę. Jeigu atitinkama prekė privalo turėti CE sertifikatą, EB atitikties deklaracija prekės pristatymo metu nebūtų tinkamas dokumentas. |  |  |  |
| 19. | Priedai | Skersinis (IV-Bar) skirtas darbo priemonių pakabinimui – privalomas. Priedas spintos prijungimui prie išorinės oro ištraukimo sistemos. Spintos stovas. |  |  |  |
| 20. | Techninio aptarnavimo ir garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. |  |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos prekės pristatymo, instaliacijos ir personalo apmokymo išlaidos.

2. Prekės garantija turi apimti nemokamą prekės remontą ir neveikiančių dalių arba visos prekės pakeitimą, kad vartotojas galėtų visavertiškai naudotis preke visą garantijos laikotarpį. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą prekę, arba jis turi turėti  rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma preke, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Teikiamos dokumentų originalų skaitmeninės kopijos lietuvių ir / ar anglų kalba. Tokių dokumentų nepateikimas yra pagrindas pasiūlymą atmesti. Jeigu šiame punkte minėti dokumentai bus pateikti anglų kalba, tačiau perkančiajai organizacijai kils kokių nors neaiškumų, tai perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Dokumentų lietuvių kalba nepateikimas, kai to yra papildomai prašoma, yra pagrindas pasiūlymui atmesti.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.

5. Prekės instaliaciją, vartotojo mokymus dirbti su preke, garantinį aptarnavimą ir remontą atlieka gamintojo įgaliotas asmuo. Tiekėjas kartu su preke privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdamas teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, t. y., kad tiekėjas yra prekės gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos prekės instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios prekės instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

6. Kartu su preke privaloma pateikti instrukciją lietuvių ir / ar anglų kalbomis.