1 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Odontologinė įranga (1 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;

1.5. Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir darbuotojų apmokymo).

Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.1 |  | Paciento kėdė |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Paciento kėdė turi būti tvirtinama prie grindų. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Kėdės apkrova turi būti ne mažiau kaip 135 kg |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Kėdės valdymas turi būti elektromechaninis arba elektrinis - hidraulinis. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Maksimalus kėdės ilgis (galvos atrama sustumta) turi būti ne mažiau 1800 cm su galimybe prailginti. |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Kėdės apmušalai turi būti besiūliai, atsparūs valymui ir dezinfekcijai. |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Gydytojų instrumentų dalis |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Gydytojo instrumentų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 instrumentai. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Instrumentų valdymas turi būti pneumatinis -elektrinis arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Padėklas instrumentams turi būti ne mažesnis kaip 260mm x160mm, pagamintas iš plastiko atsparaus dezinfekantams arba nerūdijančio plieno. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Gydytojo instrumentų bloko aukštis turi būti reguliuojamas. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Pajungiami instrumentai turi būti: a) 3 funkcijų švirkštas su vandens ir oro mygtukais; b) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu ir su papildomu vandens reguliavimu ant variklio jungties; c) Viena rankovė turbinai su pašvietimu. d) Ultragarsinis skaleris su apšvietimu; |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Spjaudyklės blokas/ asistento instrumentų dalis |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Asistento/spjaudyklės vandens blokas tvirtinamas prie grindų ir nesikilnoja kartu su kėde. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Turi būti pasukamas ne mažesniu kaip 100° kampu ir turėti ne mažiau kaip 4 lizdus instrumentų laikikliams. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Asistento instrumentai : a) pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; b) seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais; c) polimerizavimo lempa. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Turi būti seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras su antgaliais |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Apšvietimo sistema |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Apšvietimo lempos alkūnė turi būti montuojama prie vandens bloko. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Maksimalus šviesos intensyvumas turi būti ne mažesnis nei 30 000 Lux. |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Nustatomų šviesos spalvinės temperatūros lygių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3. |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Šviesos spalvinė temperatūra turi būti: ne mažesnė nei 4500K; ne didesnė nei 5500K |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Padėties reguliavimo rankenos turi būti iš abiejų lempos pusių. |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Sensorinis lempos valdymas. Sensorinio valdymo jautrumo reguliavimas ir išjungimas instrumentų konsolėje. |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Šviestuvas turi būti technologiškai suderinamas su siūloma sistema. |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Turi būti rentgeno nuotraukų peržiūrėjimo ekranas. |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Turi būti kojinis instrumentų valdymo pedalas. |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |