2 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Funkcinė lova (3 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;

1.3. Prekės komplektaciją sudaro lova su čiužiniu;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;

1.5. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

1.6. Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir darbuotojų apmokymo).

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.1. |  | Rėmas turi būti keturių sekcijų, metalinis, atsparaus plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Dažų danga turi būti elektrostatinė, su epoksidine apdaila ir antibakteriniu bei antikoroziniu apdorojimu. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Kėlimo sistema turi būti palaikoma kompaso ir linijinės pavaros. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Turi būti du atramos taškai lovos pagrindo konstrukcijoje, tolygiam apkrovos paskirstymui ir stabilumui užtikrinti. |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Judėjimas turi būti aukštyn/žemyn be šoninio judėjimo. |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Lovos pagrindas turi būti elektrinis šarnyrinis, su 4 nepriklausomomis sekcijomis (viena fiksuota ir trys reguliuojamos). |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | HDPE juostos turi būti atsparios deformacijai ir lūžimui. |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Centrinė plokštuma turi būti reguliuojama, su regresija. |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Kelio plokštuma turi būti su mechanine jungtimi. |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, turi būti ne mažesni kaip 200 x 85 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Išoriniai lovos išmatavimai turi būti ne didesni kaip 225 x 105 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Aukščio reguliavimas turi būti elektrinis. |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Aukščio reguliavimo ribos turi būti nuo 25 iki ne mažiau 86 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Galvūgalio pakėlimas ne mažiau nei 60º. |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Kojų atramos pakreipimas ne mažiau nei 45º. |  |  |  |  |  |
| 2.16. |  | Atlošo/kojų atlošo dalių automatinė regresija ne mažiau kaip 15/5 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.17. |  | Maksimali saugi darbinė apkrova ne mažiau nei 230 kg. |  |  |  |  |  |
| 2.18. |  | Reikalavimai mobilumui - lova turi būti komplektuojama su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau 2 turi būti su stabdžiais. |  |  |  |  |  |
| 2.19. |  | Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti čiužinio platformos išmatavimus. |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Čiužinio storis turi būti ne mažesnis nei 14 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.21. |  | Čiužinio užvalkalas turi būti lengvai nuimamas užtrauktuko pagalba. |  |  |  |  |  |
| 2.22. |  | Čiužinio užvalkalo medžiaga turi būti nelaidi vandeniui, antialerginė, apsauganti nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo, atspari dezinfekcijai. |  |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  | Siūlomos prekės turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |  |