KLAUSIMYNAS

HEMODIALIZĖS APARATAS SU VANDENS VALYMO ĮRANGA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

HEMODIALIZĖS APARATAS SU VANDENS VALYMO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Dializės aparatas |  |  |  |
| 1 | Dializės aparatas: Paskirtis: HD dviejų adatų; HD vienos adatos, vieno siurblio; HD vienos adatos, dviejų siurblių; Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“); Hemofiltracija (HF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“) |  |  |
| 1.1 | 15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius. Būtina |  |  |
| 1.2 | Prisilietimui jautrus ekranas. Būtina |  |  |
| 1.3 | Lietuviškas meniu. Būtina |  |  |
| 1.4 | Tiekiamo vandens temperatūros ribos, ºC. Nuo +5 iki +30 ºC |  |  |
| 1.5 | Tiekiamo vandens slėgio ribos, bar nuo 1,0 iki 6,0 bar |  |  |
| 1.6 | Dializato temperatūros nustatymas. Nustatoma ribose nuo +34,5 iki +39,5˚C |  |  |
| 1.7 | Bikarbonatinis laidumas. Nustatomas ribose nuo 2 iki 4 mS/cm |  |  |
| 1.8 | Bendras laidumas. Nustatomas ribose nuo 12,7 iki 15,3 mS/cm |  |  |
| 1.9 | Dializato laidumo matavimo tikslumas. ±0.1 mS/cm |  |  |
| 1.10 | Dializato tėkmės greitis HD rėžime.Tolygus reguliavimas nuo 300 iki 800 ml/min |  |  |
| 1.11 | Dializato slėgio ribos Nuo -400 iki +500 mmHg |  |  |
| 1.12 | Kraujo siurblio greitis Nuo 30 iki 600 ml/min |  |  |
| 1.13 | Heparino pompos greitis Nuo 0,1 iki 10 ml/h |  |  |
| 1.14 | Heparino pompos boliusas 0-10 ml |  |  |
| 1.15 | Naudojamų švirkštų dydžiai 10 ml, 20 ml, 30 ml |  |  |
| 1.16 | Kraujo slėgio matavimo ribos: PBE- prieš dializatorių Nuo+100 iki +700 mmHg |  |  |
| 1.17 | Kraujo slėgio matavimo ribos: PA- arterinis prieš kraujo siurblį Nuo -400 iki +400 mmHg |  |  |
| 1.18 | Kraujo slėgio matavimo ribos: PV- veninis kraujo spaudimas Nuo -100 iki +500 mmHg |  |  |
| 1.19 | TMP- transmembraninis slėgis: Ribų diapazonas (maksimalus reguliuojamas TMP) Nuo +100 iki +700 mmHg |  |  |
| 1.20 | TMP- transmembraninis slėgis: Absoliuti minimali TMP riba -100 mmHg |  |  |
| 1.21 | Oro detektorius: Ultragarsinis matavimas ne kraujo ampulėje, bet kraujo magistralėje |  |  |
| 1.22 | Ultrafiltracijos principas Balansinės kameros |  |  |
| 1.23 | Ultrafiltracijos ribos Nuo 50 iki 4000 ml/h |  |  |
| 1.24 | Ultrafiltracijos tikslumas 0,2% nuo dializato kiekio + 1% |  |  |
| 1.25 | Duomenų įvedimas Per prisilietimui jautrų ekraną |  |  |
| 1.26 | Profiliavimas Ultrafiltacijos /Natrio/ bikarbonatinio laidumo / dializato temperatūros / heparino greičio / dializato srauto |  |  |
| 1.27 | CE ženklas. Būtina |  |  |
| 1.28 | Galima atlikti HDF-Online procedūrą. Būtina |  |  |
| 1.29 | Pakaitinio tirpalo greitis HDF rėžime Nuo 30 iki 400 ml/min, |  |  |
| 1.30 | Dializato tėkmės greitis HDF rėžime Nuo 500 iki 800 ml/min |  |  |
| 1.31 | Galima atlikti HF procedūrą. Būtina |  |  |
| 1.32 | Pakaitinio tirpalo greitis HF rėžime Nuo 30 iki 400 ml/min |  |  |
| 1.33 | Infuzinis boliusas Nuo 50 iki 250 ml |  |  |
| 1.34 | Naudojami 2 daugkartinio naudojimo filtrai (ne mažiau 150 procedūrų). Būtina |  |  |
| 1.35 | Dializės efektyvumo (kt/V) tęstiniu matavimu realiu laiku panaudotame dializate procedūros metu ultravioletiniais spinduliais ir parodymu ekrane. Būtina |  |  |
| 1.36 | Kraujo tūrio kartu su deguonies satūracija (spO2) įsisavinimu matavimas. Būtina |  |  |
| 1.37 | Automatinis kraujo spaudimo matavimas su automatine AKS stabilizavimo funkcija. Būtina |  |  |
| 1.38 | Dezinfekcijos režimai: Karšta dezinfekcija,Citroterminė dezinfekcija,Cheminė dezinfekcija. |  |  |
| 1.39 | Vienos adatos, vieno siurblio procedūra. Būtina |  |  |
| 1.40 | Paciento kortelių nuskaitymas. Būtina |  |  |
| 1.41 | Elektrinis pajungimas 230V , 50/60Hz |  |  |
| 1.42 | Nominalus galingumas Ne mažiau kaip 4 kW |  |  |
| 1.43 | Garantija Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.44 | Vartotojo vadovas Būtina. Pateikti kartu su prietaisu lietuvių ir originalo kalbomis |  |  |
| Vandens valymo sistema |  |  |  |
| 2 | Vandens valymo sistema |  |  |
| 2.1 | Vandens valymo įrenginių paskirtis (naudojimo sritis). Valyto vandens tiekimas dializės aparatams |  |  |
| 2.2 | Vandens paruošimo būdas. Atbulinė osmozė |  |  |
| 2.3 | Vandens valymo įrenginiai turi būti stacionarūs. Būtina |  |  |
| 2.4 | Vandens valymo įrenginiai turi būti tinkami sumontavimui patalpoje, kurios plotas ≈ 12 m² |  |  |
| 2.5 | Vandens valymo įrenginiai turi stabiliai dirbti, esant įvadinio vandentiekio vandens slėgiui (bar) ir debetui (l/val), 3 – 5 bar, 2400 l/val |  |  |
| 2.6 | Vandens valymo įrenginiai turi užtikrinti nepertraukiamą valyto vandens tiekimą. Būtina |  |  |
| 2.7 | Vandens valymo įrenginių pirminio vandens paruošimo sistema turi būti sekančios sudėties: 1) Mechaninis filtras 100 mikronų 2) Mechaninis filtras. Korpusas, kurio diametras ne mažesnis kaip 12“ (30 cm), aukštis 52“ (132 cm), multimedia filtravimo užpildas, multifunkcinis valdymo vožtuvas su reliniu išėjimu, regeneracijos signalui. Filtras atsinaujina automatiškai, užduotu laiku ir kas užduotą laiko intervalą.3) Aktyvuotos anglies filtras. Korpusas, kurio diametras ne mažesnis kaip 13“ (33 cm), aukštis 54“ (137 cm), aktyvuotos kokosinės angliesfiltravimo užpildas, multifunkcinis valdymo vožtuvas su reliniu išėjimu atsinaujinimo signalui. Filtras atsinaujina automatiškai, užduotu laiku ir kas užduotą laiko intervalą. 4) Nepertraukiamo veikimo minkštinimo filtras. Filtro abu korpusai, kurių diametras ne mažesnis kaip 10“ (25 cm), aukštis 54“ (137 cm). Filtravimo užpildas katijonitas, užpildo kiekis korpuse ne mažesnis kaip 45 litrai. Filtras atsinaujina automatiškai pagal užduotą vandens kiekį. Druskos talpa ne mažesnė, kaip 100 litrų. Valdymo vožtuvas turi turėti relinį išėjimą, atsinaujinimo signalui. 5) Mechanins filtras 20 colių, 5 µm, skirtas apsaugoti atbulinio osmoso sistemos dalį nuo mechaninių priemaišų,- 2 vienetai.6) Patalpoje turi būti sumontuotas vandens nuotėkio jutiklis, apsaugantis patalpą nuo užliejimo su elektromagnetiniu vožtuvu ir garsine signalizacija, bei relinis išėjimas su galimybe pajungti papildomą signalą į išorinę sistemą. |  |  |
| 2.8 | Vandens atbulinės srovės apsauga vandentiekio vamzdyne, prieš pirminius vandens valymo įrengimus (vožtuvas). Būtina |  |  |
| 2.9 | Vandens nuotėkio jutiklis (vandens jutiklis, elektromagnetinis vožtuvas) apsaugai nuo vandens nuotėkio vandens valymo patalpose. Būtina |  |  |
| 2.10 | Vandens valymo įrenginiai turi turėti vandens slėgio manometrus, matuojančius slėgį: 1) Vandens įvado; 2) Prieš ir po mechaninio valymo filtro;3) Prieš ir po kiekvienos pirminio vandens paruošimo filtro; 4) Valyto vandens slėgis žiede. Būtina |  |  |
| 2.11 | Valyto vandens debetas , l/val ≥ 250 |  |  |
| 2.12 | Vandens valymo įrenginiai turi būti pritaikyti darbui su kilpine valyto vandens tiekimo sistema be valyto vandens rezervuaro. Būtina |  |  |
| 2.13 | Vandens valymo įrenginiai turi užtikrinti periodinę valyto vandens cirkuliaciją vandens tiekimo kilpoje, kai nenaudojamas vanduo dializei. Būtina |  |  |
| 2.14 | Vandens valymo įrenginiai turi turėti atbulinės osmozės ir valyto vandens kilpos cheminės ir terminės dezinfekcijos režimus. Būtina |  |  |
| 2.15 | Valyto vandens laidumas, µs ≤ 10 |  |  |
| 2.16 | Valyto vandens slėgis kilpoje ,bar 1,5 ÷ 3,5 |  |  |
| 2.17 | Informacija valdymo ekrane pateikiama lietuvių kalba, lietimui jautrus ne mažesnis nei 7 colių sensorinis ekranas. Būtina |  |  |
| 2.18 | Hidraulinės sistemos srauto diagrama, vaizduojama įrenginio ekrane. Srauto diagramoje pateikiama sistemos srautų schema ir komponentai. |  |  |
| 2.19 | Programuojamas mėginių ėmimo intervalas. Būtina |  |  |
| 2.20 | Techninės priežiūros intervalo priminimas. Būtina |  |  |
| 2.21 | Membranos modulis be „negyvų zonų“. Būtina |  |  |
| 2.22 | Osmozės ir technologinio vandens kilpos apsauga nuo vandens nuotėkio vandens valymo įrengimų ne darbo metu. Būtina |  |  |
| 2.23 | Automatinis permeato (valyto vandens) temperatūros sumažinimas vandens kilpoje ne darbo metu. Būtina |  |  |
| 2.24 | Cheminių medžiagų kiekiai valytame vandenyje neturi viršyti dydžių nurodytų "Dializės paslaugų teikimo bendruosiuose ir specialiuosiuose reikalavimuose", patvirtintuose Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-661. Būtina |  |  |
| 2.25 | Vandens valymo įrenginiai turi turėti valyto vandens debetometrą, matuojantį srautą l/val. Būtina |  |  |
| 2.26 | Vandens valymo įrenginiuose esančių kolonų regeneracija turi vykti automatiškai. Būtina |  |  |
| 2.27 | Elektros maitinimo įtampa ir dažnis: a) vienfazio tinklo b) trifazio tinklo. a) 220V ± 10%, 50Hz ± 10%; b) 380V ± 10%, 50Hz ± 10% |  |  |
| 2.28 | Vandens valymo įrenginiams tiekiamo vandentiekio vandens kokybinius parametrus įvertina pasiūlymą teikianti įmonė. Būtina |  |  |
| 2.29 | Vandens valymo įrenginiams tiekiamo vandens vamzdyno diametrą nustato pasiūlymą teikianti įmonė (diametras nurodomas vandens valymo įrengimų projekte). Būtina |  |  |
| 2.30 | Vandens valymo įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo darbus atlieka pasiūlymą teikianti įmonė. Būtina. Nurodytų darbų ir jų metu sunaudojamų medžiagų kaina turi būti įskaičiuota į vandens valymo įrenginių kainą. |  |  |
| 2.31 | Vandens valymo įrenginiams suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 2.32 | Kartu su įrenginiais pateikiama vandens valymo įrenginių techninė ir serviso dokumentacija. Po 1 kompl. Lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |  |  |
| 2.33 | Siūlomų įrenginių žymėjimas CE ženklu. Būtinas (į pasiūlymą turi būti įsegtos CE sertifikatų kopijos) |  |  |
| 2.34 | Vandens valymo įrenginiai turi būti medicininės paskirties. Būtina. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įrenginių medicininę paskirtį liudijančio sertifikato kopiją. |  |  |