KLAUSIMYNAS

DEFIBRILIATORIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

DEFIBRILIATORIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibriliatoriai | Gamintojas, modelis |  |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu |  |
|  | Defibriliacijos impulso forma | Bifazinė su voltažo kompensacija, pagal paciento varžą |  |
|  | Maksimalus energijos nustatymo lygis | ≥ 360 J |  |
|  | Energijos tikslumas | Nustatyta reikšmė ± 1 J arba 10 %, kuri reikšmė didesnė, kai varža 50 Ώ |  |
|  | Energijos nustatymo keitimo žingsnis | ≤ 60 J |  |
|  | Defibriliatoriaus darbo režimai | Rankinė defibriliacija, automatinė defibriliacija, sinchronizuota kardioversija |  |
|  | Išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai | Suaugusiems ir vaikams |  |
|  | Išorinės stimuliacijos elektrodai suaugusiems. | Elektrodai ir laidai peršviečiami rentgeno spinduliais |  |
|  | Kritinių funkcijų mygtukai, jungtys elektrodams ir davikliams greitai prijungti, išdėstyti priekinėje panelėje | Būtina |  |
|  | Galimybė automatiškai perduoti paciento ir įrenginio duomenis | Būtina |  |
|  | Automatinės defibriliacijos režime elektrodų pozicionavimo vieta vaizduojama grafiškai | Būtina |  |
|  | Automatinė defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija | Būtina |  |
|  | Pasiruošimo defibriliacijai laikas nuo įjungimo momento automatiniame režime, kai aptinkamas defibriliuotinas ritmas | ≤ 20 sekundžių |  |
|  | Stimuliacijos dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 50 ÷ 150 impulsų per minutę |  |
|  | Stimuliacijos srovės nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 0 ÷ 200 mA |  |
|  | Monitoruojami parametrai | EKG, ŠSD |  |
|  | Pastovi paciento elektrokardiogramos analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime | Būtina |  |
|  | EKG derivacijų skaičius | ≥ 3 |  |
|  | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 30 iki 300 k/min |  |
|  | Greito aliarmo ribų nustatymo funkcija, visiems aktyvuotiems gyvybiniams parametrams | Būtina |  |
|  | EKG amplitudės nustatymas | Ne blogesnis kaip 40, 20-25, 10, 5 mm/mV |  |
|  | Integruotas spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Iš akumuliatoriaus. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 120 iškrovų, naudojant 360 J energiją. |  |
|  | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Būtina |  |
|  | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį | Būtinos |  |
|  | Įranga gaivinimo analizei atlikti. Analizuojamas krūtinės paspaudimų ir įpūtimų dažnis, nustatoma ilgiausia pauzė. | Būtina |  |
|  | Greito pasirinkimo ratukas monitoruojamų parametrų pasirinkimui ir valdymui | Būtina |  |
|  | Metronomo garsinė funkcija automatiniame ir rankiniame režimuose | Paspaudimų/įpūtimų dažnio nustatymas pagal gaivinimo algoritmą |  |
|  | Įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą | Būtina |  |
|  | Defibriliatoriaus komplektacija | - 3 laidų EKG laidas, - Stimuliacijos kabelis ir elektrodai- 1 vnt. - Popieriaus rulonėlis- 1 vnt., - Defibriliacijos elektrodai daugkartinio naudojimo 1vnt. - Stimuliacijos elektrodai –1 vnt. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. |  |