## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Prekėms (visoms išskyrus 13 pirkimo dalį (Maišas mirusiųjų gabenimui)), kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (informacija turi būti pateikiama atitikties deklaracijoje/sertifikate ar tikrinama EUDAMED)
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne (Pateikti kartu su pasiūlymų ir tiekiant prekes.)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1 | Dėžutė vaistams dienai | 1. Dėžutė plastikinė, lengvai atidaroma ir uždaroma. 2. Suskirstyta į ne mažiau, kaip 4 skyrelius ant kurių užrašyta ar kitaip pažymėta kada vartoti vaistus: rytą, dieną ar popietę, vakare bei naktį. 3. Pageidautina papildomas skyrelis vaistų naudojimui tik pagal poreikį. 4. Užrašai galimi lietuvių arba anglų kalbomis. | (tikslus aprašymas)
2 | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1 | Ausies plovimo prietaisas | 1. Skirtas pašalinti iš ausų sieros kamščius, daugkartinio naudojimo. 2. Mobilus, veikiantis nuo įkraunamo akumuliatoriaus ar išorinio energijos šaltinio. 3. Reguliuojamas galingumas. 4. Įjungimo/ išjungimo valdymas kojinio pulto pagalba. 5. Keičiami vienkartiniai antgaliai. 6. Greitas dezinfekcijos ciklas ir paruošimas kitam pacientui ne ilgiau, kaip 10-15 min. 7. Komplekte turi būti: plovimo prietaisas, kroviklis ar AC adapteris, kojinis įjungimo pultas. 8. Pageidautina komplekte 100 vnt vienkartinių antgalių. 9. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
2.2 | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Vienkartiniai. 3. Pakuotė ne mažiau 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
2.3 | Tabletės ausies plovimo prietaisui, dezinfekcinės | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Turi būti tinkamos naudoti pagal prietaiso priežiūros reikalavimus ir instrukcijas. 3. Tablečių tinkamumo naudoti terminas pristatymo metu negali būti trumpesnis nei 60 procentų viso prekės tinkamumo naudoti termnino. | (tikslus aprašymas)
3 | Rėmelis bandomasis su Tabo schema | 1.Skirtas ne mažiau 5 poroms 38 mm diametro bandomųjų lęšių; 2.Tarpvyzdinis atstumas reguliojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 48 iki 80 mm; 3. Vertex atstumo (tarp ragenos ir lęšio) matavimo galimybė; 4. Reguliuojama lęšio astigmatizmo ašis -sklandus optinės ašies pasukimas rėmo viduje 360 °; 5. Ašinis kalibravimas kiekviename objektyve ne siauresnėse ribose kaip: kairysis dalijimo diskas: 120° ～0°～130 °, dešinysis: 45° ～180° ～55 °, ašinis poslinkis ≤ 5°; 6. Reguliuojamas kojelių ilgis, nuolydis. Kojelės padengtos minkšta medžiaga. 7. Reguliuojama nosies pagalvėlės padėtis ir aukštis, nosies atramėlė pagaminta iš minkštos, hipoalerginės medžiagos. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
4 | Juostelė juosmens apimties matavimo | 1. Juostelės ilgis ne mažiau kaip 150 cm. 2. Gradavimas ne plačiau nei kas 1 cm. 3. Supakuota standžiame dėkle. 4. Automatinis juostelės įtraukimas mygtuku ar kitu būdu. | (tikslus aprašymas)
5 | Stovas infuzijoms | 1. Stovas - tvirtas, mobilus. 2. Stovo pagrindas su ne mažiau kaip 5 manevringi ratukai besisukantys apie savo ašį (360°), mažiausiai du iš jų – su stabdžiais (fiksuojami), ne mažiau kaip 1 iš jų - antistatinis. 3. Stovo pagrindo konstrukcija metalinė. 4. Laikikliai - kabliai, nemažiau 2 vnt. Maksimalus išlaikomas svoris vienam kabliui ne mažiau 1 kg. 5. Stovas ir kabliai turi būti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. 6. Stovo aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 150 cm - 200 cm. 7. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
6 | Infuzinių skysčių šildytuvas - krepšys | 1. Skirtas infuzinių tirpalų ir skysčių pašildymui. 2. Talpina ne mažiau kaip 2 pusės litro infuzinio tirpalo butelius. 3. Maitinimas: 12 V nuo bet kokio tipo automobilio. 4. Krepšys turi palaikyti 38° (±4°) C temperatūrą. 5. Infuzinis tirpalas lašinamas tiesiogiai iš krepšio. 6. Krepšio išmatavimai ne didesni nei 290 mm x 160 mm x 350 mm. 7. Krepšio svoris ne didesnis kaip 1,5 kg. 8. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
7 | Priemonės intraosalinės prieigos
7.1 | Intraosalinė šaudyklė | 1. Integruotas akumuliatorius. 2. Galimas gręžimų skaičius ne mažiau nei 500 kartų. 3. Šviesinė indikacija parodanti akumuliatoriaus išsikrovimą. 4. Svoris ne daugiau 500 gr. 5. Kompaktiškas ir tvirtas dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
7.2 | Intraosalinių adatų rinkinys | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2. Adatos storis ne daugiau kaip 1,8 mm. 3. Adatos trijų skirtingų ilgių: 15 mm; 25 mm; 45 mm pasirinktinai. 4. Adatos turi būti su gylio žymenimis. 5. Sudėtyje nėra latekso. 6. Būtinas adatos stabilizatorius prie paciento kūno. 7. Rinkinį sudaro: adata, infuzijos jungtis, apsauga panaudotai adatai, adatos stabilizavimo tvarstis. 8. Adatos steriliai įpakuotos. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. adatų. | (tikslus aprašymas)
8 | Knyga spalvų skyrimui nustatyti | 1. Knygą sudaro ne mažiau kaip 14 skirtingų paveikslėlių. 2. Knygos viršelis ir puslapiai turi būti iš kieto popieriaus. | (tikslus aprašymas)
9 | Mentelė akiai pridengti | 1. Mentelė skirta pridengti akį atliekant regėjimo aštrumo tyrimą. 2. Pagaminta iš plastiko ar kitos dezinfekcinėms priemonėms atsparios medžiagos. | (tikslus aprašymas)
10 | Neštuvai kaušiniai | 1. Skirti saugiai perkelti/imobilizuoti sužeistąjį. 2. Konstrukcija: pagaminti iš dviejų atskirų dalių, kurios tarpusavyje susijungia pakišus jas po pacientu. 3. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba plastiko. 4. Neštuvų ilgis reguliuojamas pagal paciento ūgį ne siauresnėse ribose kaip 165-200 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Susilanksto transportavimui/saugojimui. 7. Svoris ne didesnis nei 8 kg. 8. Neštuvų paviršius lengvai valomas. 9. Komplektacijoje 3 imobilizacijos diržai su greitomis sagtimis. 10. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
11 | Mažoji stuburo fiksavimo lenta | 1. Skirta greitam ir paprastam suaugusiųjų pacientų su įtariama stuburo trauma imobilizavimui. 2. Prekės komplektacija: lenta su atrama galvai ir su ne mažiau kaip 3 (trimis) fiksavimo diržais. 3. Lentos matmenys: ilgis 80 ± 5 cm, plotis 35 ± 5 cm, storis ≥ 1,5 cm. 4. Svoris: ne daugiau kaip 3,2 kg 5. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
12 | Ištraukimo įrenginys | 1. Skirtas paciento imobilizavimui, Kendrix tipo. Imobilizuoja liemenį, galvą ir kaklą. 2. Turi būti rankenos, skirtos suimti pacientą ir jį ištraukti iš uždarų erdvių. 3. Įrenginys su spalvomis pažymėtais dirželiais ir sagtimis. 4. Laidus rentgeno spinduliams. 5. Komplektacijoje turi būti: 5.1. galvos dirželiai, ne mažiau 2 vnt. 5.2. dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
13 | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | 1. Vienkartinis mirusiųjų kūnų maišas. 2. Pagamintas iš nailono (polivinilacetato) ar lygiavertės medžiagos. 3. Nepermatomas, nepralaidus skysčiams, lengvai užtraukiamas per visą ilgį vienu arba dvigubu užtrauktuku. 4. Išlaiko svorį ne mažiau kaip 135 kg. 5. Matmenys: 90 ( ± 10) cm x 220 cm ( ± 20) cm. 6. Ne mažiau kaip dvi rankenos abiejuose maišo galuose. | (tikslus aprašymas)
14 | Inklinometras, mechaninis | 1. Skirtas judesių diapozonui matuoti (kaklo, pečių, alkūnės, riešo, klubo, kelio, kulkšnies ir stuburo lenkimo, tiesimo, sukimosi judesiams matuoti). 2. Mechaninis, nešiojamas. 2. Skalė ne siauriau kaip nuo 0° iki 360°. 3. Apsauginis nešiojimo dėklas. 4. Garantija ne mažiau 12 mėn. | (tikslus aprašymas)
15 | Vonelė parafino | 1. Skirta profesionaliam naudojimui, siekiant sumažinti rankų raumenų ar sąnarių skausmus ir kitus nemalonius simptomus, bei stimuliuoti kraujotaką. 2. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose nei 40 - 60 °C, termometras skaitmeninis. 3. Parafino ištirpinimas ne ilgiau kaip 8 val. 4. Išoriniai matmenys: ne daugiau nei 60 cm x 35 cm x 50 cm. 5. Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz. 6. Komplektacija: 6.1. Ne mažiau kaip 2,5 kg granuliuoto bekvapio parafino. 6.2. Ne mažiau kaip 5 poros šilumą laikančių pirštinių. 7. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
16 | Kėdė gydytojo | 1. Skirta įvairių sričių gydytojams (tame tarpe odontologams). 2. Lengvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai. 3. Kėdės atlošas figūrinis, sukamas, kad esant poreikiui būtų galima pasidėti alkūnę. 4. Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas hidrauliniu arba dujiniu mechanizmu ne siauresniame nei 54-70 cm diapozonu. 5. Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį. Sėdimosios dalies diametras 40 (±2) cm. 6. Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. 7. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
17 | Kėdė balno formos | 1. Kėdė gydytojui odontologui, balno formos, dviejų dalių (kėdės sėdimoji dalis padalinta į dvi dalis). 2. Skirta naudoti vyrams. 3. Laisvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų. 4. Reguliuojamas sėdynės plotis. 5. Kėdės aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 60-85 cm. 5. Dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. 6. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 7. Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 110 kg. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
18 | Lova procedūrinė | 1. Skirta bendrajai paciento apžiūrai atlikti. 2. Gulimas paviršius iš dviejų dalių. 3. Rankiniu būdu reguliuojamas galvos atramos pasvirimo kampas, ne siauresnėse kaip 0⁰-30⁰ ribose. 4. Rėmo konstrukcija pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, atspari korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms. 5. Lovos kojos papildomai sutvirtintos skersiniais išilgai lovos ilgio arba pločio. 6. Lovos gultas padengtas medicininės paskirties dirbtine oda, atsparia plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 7. Su vienkartinio patiesalo laikikliu. 8. Lovos matmenys: ilgis 200 (±10 ) cm x plotis 65 (±10) cm x aukštis (60±5) cm. 9. Maksimali apkrova ne mažiau 180 kg. 10. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 11. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
19 | Kėdė sukama | 1. Skirta medicinos personalui, be porankių. 2. Ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai. 3. Sėdynė apvali (tabletės tipo), apmušalas besiūlis, atsparus valymo priemonėms. 4. Aukštis reguliuojamas hidrauliniu arba dujiniu mechanizmu ne siauresniame nei 60-67 cm diapozone. 5 Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
20 | Otorinooftalmoskopas | 1. Prietaisas skirtas akių ir ausų apžiūrai. 2. Komplektacija ne mažiau, kaip: 2.1. Otoskopas su daugkartinio naudojimo ausų spekulėmis, ne mažiau 3 skirtingų dydžių. 2.2. Oftalmoskopas. Dioptrijos ne siauresnėse ribose, kaip -20D iki +20D. 2.3. Nosies skėtiklis, 1 vnt. 2.4. Gerklų veidrodėliai, 2 vnt. 2.5. Špatelio laikiklis, 1 vnt. 2.6. Lenktas šviesolaidis, 1 vnt. 2.7. Rankena, 1 vnt. 2.8. Pakrovimo stotelė ir USB pakrovimo kabelis arba maitinimas nuo baterijų. 2.9. Kietas dėklas ar plastikinė dėžutė skirta laikymui ir transportavimui. 3. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
21 | Ausų varnelės otoskopui | 1. Turi tikti otoskopui Sigma F.O (31584). 2. Reikalingi dydžiai: Ø 2,5 mm, Ø 4 mm. 3. Vienkartiniai, pakuotė ne mažiau 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
22 | Tacelė kvadrato formos | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, kvadrato formos. 2. Matmenys: 20 cm (±2 cm) x 10 cm (±2 cm) x 2 cm (± 0,5cm). 3. Indą galima sterilizuoti. | (tikslus aprašymas)
23 | Laringoskopas, taktinis | 1. Vienkartinis. 2. Universalaus dydžio skirto suaugusiems pacientams arba su keičiama 3 arba 4 dydžio Macintosh tipo mentele. 3. Su integruotu LED šviesos šaltiniu arba lygiaverčiu. 4. Laringoskopas atsaprus karščiui, šalčiui bei smūgiams, tai turi būti patvirtinta BS EN ISO 7376:2020 arba lygiaverčiu standartu. 5. Įpakuotas sandariame maišelyje. 6. Tinkamumo naudoti terminas ne mažiau 60 proc. viso prekės tinkamumo naudoti termnino. | (tikslus aprašymas)
24 | Lempa baktericidinė, uždaro tipo | 1. Paskirtis - baktericidinė lempa su UV spindulių šaltiniu (-iais), skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui, uždaro tipo. 2. Tvirtinimas: 2.1. Ant mobilaus stovo; 2.2. Stovas su stovėjimo stabdžiais. 3. Lempos padėtis vertikali. 4. UV spindulių šaltinis (-ai): 4.1. UV lempa (-os); 4.2. Lempos (-ų) bendra darbinė galia ≥ 60 W 5. Lempos darbinis resursas nemažiau 8000 val. 6. Veikimas - nepertraukiamas, turi turėti veikimo laikmatį. 7. Veikimo principas - su priverstine oro cirkuliacija (su ventiliatoriumi (-iais). 8. Naudojimas - galima naudoti patalpoje esant žmonėms. 9. Oro srautas - ne mažiau kaip 100 m3/val. 10. Gali būti naudojama ne mažiau, kaip 8 h nepertraukiamai. 11. Maitinimas - iš 230 ±10 % V, 50/60 Hz elektros tinklo. 12. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
25 | Vežimėlis aparatūrai | 1. Medicininis staliukas su 2 įgilintomis lentynėlėmis. 2. Papildomi vamzdiniai borteliai arba strypeliai virš lentynų iš ne mažiau, kaip 3-jų pusių. 3. Dvi stūmimo rankenos iš abiejų vežimėlio galų. 4. Mobilus, manevringas su 4 ratukais (ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais). 5. Rėmo konstrukcija vientisa nerūdijančio plieno (be sujungiamųjų elementų), paviršiai ir konstrukcija turi būti plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 6. Atlaikoma apkrova ne mažiau 30 kg. 7. Vežimėlio matmenys: ilgis 80 (±10) cm, plotis 50 (±3) cm , aukštis 80 (±10) cm. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
26 | Volelis pozicionavimui | 1. Pagamintas iš porolono. 2. Su nuimamu užvalkalu. 3. Užvalkalas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, su užtrauktu. 4. Volelio ilgis 40 (±5) cm, diametras 15 (±3) cm. 5. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
27 | Termometras, elektroninis | 1. Gali matuoti temperatūrą oraliniu, aksiliariniu ir rektaliniu būdu. 2. Su galiojančia metrologine patikra. 3. Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis. 4. Minimali matavimo trukmė - ne ilgiau kaip 60 s, maksimali ne ilgiau kaip 300 s. 5. Skaitmeninis LCD ekranas. 6. Valdomas vienu mygtuku. 7. Nepralaidus skysčiams ir atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. 8. Matavimo ribos ne siauresnės 32⁰C – 42⁰C, matavimo tikslumas kas 0,1⁰C ne siauresniame diapozone kaip 35,5⁰C – 40⁰C . 9. Komplektacijoje kartu su keičiamais elementais. 10. Lankstus. 11. Su apsauginiu dėklu. 12. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
28 | Neštuvai, taktiniai | 1. Skirti iškelti pacientą iš siaurų vietų, kelti horizontaliai bei vertikaliai. 2. Pagaminti iš tvirto, mažo tankio polietileno arba lygiavertės medžiagos. 3. Susukami, naudojami taktinėje aplinkoje, gali būti nešami ant nugaros ar pritvirtinami transporto priemonėje. 4. Neštuvų diržai iš tvirto nailono, sustiprinto plieniniais tvirtinimo elementais prie lentos pagrindo. 5. Neštuvų ilgis 200-250 cm. 6. Plotis ne mažiau 60 cm. 7. Visos neštuvų fiksavimo sagtys turi būti Cobra tipo arba lygiavertės, kurios neužsifiksuoja, jei nėra tinkamai užsegtos, t.y. su apsauga nuo netyčinio atsisegimo net ir esant apkrovai. 8. Neštuvai turi turėti tvirtinimus plūdurams. 9. Neštuvuose turi būti angos horizontalaus kėlimo diržų pravedimui. 10. Neštuvų apatinėje (kojų) dalyje turi būti galimybė tvirtinti virvę, kuri paciento kėlimo metu neleistų lentai suktis. 11. Neštuvų komplektą sudaro ne mažiau, kaip: - Neštuvai - 1 vnt; - Neštuvų transportavimo kuprinė - 1 vnt; - Horizontalūs pakėlimo diržai - pora; - Tempimo diržas - 1 vnt; - D formos karabinas - 2 vnt; - Šoniniai gelbėjimo plūdurai - pora; - Krūtinės pagalvėlė - 1 vnt; - CO2 balionėliai - 2 vnt (jei reikalingi plūdurų ir/ar krūtinės pagalvėlės pripūtimui); - Saugumo virvė - 1 vnt; 12. Neštuvų spalva - olive green, žalia, juoda ar kita maskuojanti spalva. 13. Garantija ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________