KLAUSIMYNAS

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 1 | Reikalavimai kompiuterinės tomografijos sistemai |  |  |
| 2 | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams |  |
| 3. | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Spektrinis (dviejų energijų) skenavimas |  |
|  |  | 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential/axial) skenavimas, |  |
|  |  | 3. Topogramos, |  |
|  |  | 4. Perfuzijos tyrimai, |  |
|  |  | 5. Spiralinis skenavimas, |  |
| 4. | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu | ≥ 384 |  |
| 5. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 80 mm |  |
| 6. | Skenavimo angos diametras | ≥ 780 mm |  |
| 7. | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.28 sek. |  |
| 8. | Maksimali stalo apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 9. | Paciento stalviršio horizontalauas judėjimo greitis | ≥ 400 mm/s |  |
| 10. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 2000 mm |  |
| 11. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 108 kW |  |
| 12. | Generatoriaus įtampos diapazonas | ≥ (80-140) kV |  |
| 13. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ 20 - 1000 mA |  |
| 14. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) | ≥ 30 MHU |  |
| 15. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |
| 16. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | Automatinis mA nustatymas |  |
| 17. | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina |  |
| 18. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti ((iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |  |
| 19. | Mažos dozės, prospektyviai EKG sužadinamas, ašinis skenavimo režimas | Būtina |  |
| 20. | Dviejų energijų spektrinių vaizdų tyrimų analizė: | 1. Virtualūs bekontrasčiai vaizdai (angl. Virtual non contrast); 2. Jodo koncentracijos žemėlapiai; 3. Efektyvaus atominio skaičiaus žemėlapiai; 4. Kiekybinis jodo koncentracijos įvertinimas; |  |
| 21. | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina |  |
| 22. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) dvigubos konversijos visai kompiuterinės tomografijos sistemai | Būtinas, ne trumpesnis nei 8min veikimas nuo UPS. |  |
| 23. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | 1. Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui, |  |
|  |  | 2. Gautų vaizdų peržiūra, |  |
|  |  | 3. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus, |  |
|  |  | 4. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD), |  |
|  |  | 5. Komplektuojama su klaviatūra, optine pele, |  |
|  |  | 6. DICOM funkcionalumai (arba lygiaverčiai): |  |
|  |  | 7.1 Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send), |  |
|  |  | 7.2 Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist, |  |
|  |  | 7.3 Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |
| 24. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | 1. Injektoriaus tipas - vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų, |  |
|  |  | 2. Injekcinio preparato temperatūros palaikymas - integruota injektoriuje arba atskira, pašildymo sistema |  |
|  |  | 3. Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas ne mažesnis kaip - 200 ml. |  |
|  |  | 4. Komplektuojama su vienkartinėmis priemonėmis, tyrimų atlikimui ne mažiau kaip 40 vnt. |  |
| 25. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai) |  |  |
| 26. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga |  |
|  |  | 2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 3 vnt., |  |
|  |  | 3. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių, maksimalaus ir minimalaus intensyvymo projekcijų rekonstrukcijų programos, |  |
|  |  | 4. Kraujagyslių tyrimų vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu |  |
|  |  | 5. Multimodalinė vidaus organų peržiūros ir vertinimo programa |  |
|  |  | 6.Multimodalinė navikų sekimo programa |  |
|  |  | 7. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga |  |
|  |  | 8. Perfuzijos vertinimo ir kvantifikacijos programa |  |
|  |  | 9. Kaulų - raumenų sistemos tyrimų vertinimo programa, |  |
| 27. | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas serveris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus) |  |
| 28. | Radiologo darbo vietos kompiuteris | 1. Kompiuterio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas kompiuteris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus) 2. Įstrižainė ≥ 24"; 3. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės); 4. Komplektuojama su beviele kompiuterio pele ir beviele klaviatūra; |  |
| 29. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius 2 vnt. | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 megapikseliai, |  |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 30", |  |
|  |  | 3. Maksimalus skaistis ≥ 1000 cd/m2 |  |
|  |  | 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1, |  |
|  |  | 5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas. |  |
|  |  | 6. Komplektuojama su dedikuota vaizdo plokšte; |  |
| 30. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24", |  |
|  |  | 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1, |  |
|  |  | 3. Maksimalus skaistis ≥ 500 cd/m2, |  |
|  |  | 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2, |  |
|  |  | 5. VESA tvirtinimas, |  |
|  |  | 6. USB jungtys ≥ 2 vnt, |  |
|  |  | 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), |  |
|  |  | 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm. |  |
| 31. | Dedikuota vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų, |  |
|  |  | 2. Atminties dydis ≥ 8 GB, |  |
|  |  | 3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt. |  |
| 32. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtinas, ne mažiau kaip 1800 VA |  |
| 33. | Komplektacija | 1. Kompiuterinis tomografas - 1 vnt., |  |
|  |  | 2. Tyrimų apdorojimo programinė įranga - 1 vnt, |  |
|  |  | 3. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt, |  |
|  |  | 4. Technologo valdymo konsolė su programine įranga su visa 2.22 p. aprašyta įranga - 1 vnt, |  |
|  |  | 5. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai): |  |
|  |  | 5.1 Tarnybinė stotis su programine įranga - 1 vnt, |  |
|  |  | 5.2 Radiologo darbo vietos kompiuteris - 3 vnt, |  |
|  |  | 5.3 Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius -3 vnt, |  |
|  |  | 5.4 Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 3 vnt, |  |
|  |  | 5.6 Klaviatūra - 3 vnt, |  |
|  |  | 5.7 Pelė - 3 vnt, |  |
|  |  | 5.8 Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 3 vnt. (pagal TS 2.22.6 ir 3.9 p.), |  |
|  |  | 5.9 Serverio rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) - 1 vnt, |  |
|  |  | 6. Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius - 1vnt. |  |
|  |  | 7. Paciento pozicionavimo priemonėmis (nurodyti siūlomas priemones): 7.1. Galvos laikiklis; 7.2. Pagalvėlės; 7.3. Atramos ir fiksavimo priemonės |  |
|  |  | 8. Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai); |  |
|  |  | 9. Įranga pacientų apšvitos registravimui |  |
| 34. | Garantija | ≥ 36 mėnesių garantiją nuo prekių perdavimo dienos. Garantijos laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas techninis aptarnavimas, įskaitant: - gedimų diagnostiką ir remontą, - atsarginių dalių tiekimą ir pakeitimą (dalys ir medžiagos įskaičiuotos į garantiją), - programinės įrangos atnaujinimą į naujausią gamintojo palaikomą versiją, jeigu toks atnaujinimas yra prieinamas, - gedimų diagnostika turi būti atliekama per ne ilgesnį kaip 24 val. laiką tarpą nuo gedimo pranešimo darbo dieną. |  |