Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti LMT projektą Nr. S-CERN-24-3 numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – signalų ir spektro analizatorius (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar)  kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius.

  - Prekių kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Signalų ir spektro analizatorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 100 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė** | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų ir spektro analizatorius |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Matuojamų dažnių diapazonas | ne siauresnis nei nuo 10 Hz iki 44 GHz |  |
| 3. | Įėjimo jungties impedansas | ne daugiau 50 Ohm |  |
| 4. | Įėjimo jungtis | 2,4 mm, male tipo arba lygiavertis |  |
| 5. | Signalų analizės juostos plotis | Ne mažiau 255 MHz |  |
| 6. | Signalo galia įėjime | Ne mažiau kaip 1W |  |
| 7. | Savasis triukšmų lygis be vidinio stiprintuvo | 5 MHz – 2,1 Ghz – ne daugiau -152 dBm 2,2 GHz – 3,5 GHz – ne daugiau -150 dBm 3,6 GHz – 6,5 GHz – ne daugiau -143 dBm 6,6 GHz – 13,5 GHz – ne daugiau -147 dBm 13,6 GHz– 22,5 GHz – ne daugiau -145 dBm 22,6 GHz – 34,5 GHz – ne daugiau -138 dBm 34,6 GHz – 40 GHz – ne daugiau -132 dBm |  |
| 8. | Suminis amplitudės matavimo tikslumas ties 50 MHz | ne daugiau ± 45 dB (t.y. nuokrypis tiek į teigiamas vertes, tiek į neigiamas vertes turi būti ne daugiau 0,45 dB) |  |
| 9. | Fazinis triukšmas ties 1 GHz, esant poslinkiui nuo centrinio dažnio | 100 Hz – ne daugiau -94 dBc/Hz 1 kHz – ne daugiau -121 dBc/Hz 10 kHz – ne daugiau -129 dBc/Hz |  |
| 10. | Trečios eilės tarpmoduliaciniai iškraipymai | 150 MHz – 1,1 GHz – ne mažiau +16 dBm 1,2 GHz – 3,5 GHz – ne mažiau +21 dBm 3,6 GHz –13,5 GHz – ne mažiau +18 dBm 13,6 GHz – 26,5 GHz – ne mažiau +13 dBm |  |
| 11. | Ekranas | - Rezoliucija ne mažiau 1280x800, - dydis ne mažiau 10,6 colių, - lietimui jautrus |  |
| 12. | Prietaiso matmenys | ne daugiau: gylis x plotis x aukštis 600mm x 500 mm x 200mm |  |
| 13. | Jungtis kompiuteriui | USB-A tipo arba lygiavertis |  |
| 14. | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus * (žvaigždute), patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:30 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.