PRIEDAS Nr. 1

Projektas

Itin mažo fono skysčių scintiliacinis skaitiklis bio-priedo kiekio naftos produktuose nustatymui

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginys | Laboratorinis skysčių scintiliacinis skaitiklis komplektuojamas su TC (Total Carbon) nustatymo priedu, tinkamu naftos produktų analizei. |
| 2. | Nustatomi izotopai | Ne mažiau H-3, C-14 |
| 3. | Fiksuojama spinduliuotė | Alfa ir beta. |
| 4. | Alfa/beta atskyrimas | Būtina |
| 5. | Detektoriai | Žemo fono vieno fotono skaičiavimo fotodaugintuvo vamzdeliai (PMT); spektrinis diapazonas ne mažesnis kaip nuo 300 nm iki 630 nm. |
| 6. | Skaičiavimo efektyvumas | Ne blogesnis kaip: >70 % H-3 ir >97 % C-14 neužgesintiems (unquenched) mėginiams Čerenkovo: >70 % atviroje Čerenkovo ROI sistemoje (10 ml mėginio HDPE buteliuke). |
| 7. | Fonas | Ne blogesnis kaip: <1 CPM (8 ml vandens + 12 ml „AquaLight+“ itin mažo lygio kokteilis <0,3 CPM alfa dalelėms <1,5 CPM Y-90 atviroje Čerenkovo ROI sistemoje (10 ml mėginio HDPE buteliuke). |
| 8. | FOM (figure of merit) | Ne blogesnis kaip: H-3 vandenyje (8+12 ml): open settings >625; optimizuoti nustatymai >900 C-14 benzene (3,5 ml + 7 ml stikliniame buteliuke) optimizuoti nustatymai >7000 |
| 9. | Skiriamoji geba | Ne blogesnės kaip: 0,02 keV–12,5 keV, negesintos sąlygos. • H-3 ROI (18,6 keV), padengta 300 kanalų, vidutiniškai lygu 0,062 keV/kanalui • C-14 ROI (156 keV), padengta 550 kanalų, vidutiniškai lygu 0,28 keV/kanalui |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 1 metai nuo perdavimo protokolo pasirašymo |
| 11. | Licencijuota programinė įranga ir kompiuteris | Būtina |
| 12. | Tyrimo metodai | Biologinės kilmės angliavandenilių kiekio nustatymas degaluose – būtinas. |
| 13. | Eksploatacinės medžiagos ir standartai | Būtina pateikti visas medžiagas ir standartus reikalingus įrenginio ir metodo pilnam įdiegimui ir darbuotojų apmokymui |
| 14. | Įrenginio įdiegimas ir darbuotojų apmokymas laboratorijos patalpose | Būtina |