Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

1 PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektros variklių apkrovos ir valdymo sistema

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 2 d. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Elektros variklių apkrovos ir valdymo sistema (Perkamos elektros variklių apkrovos ir valdymo sistemos visa įranga (nurodyta 1.1.-1.4.p.) turi būti suderinta tarpusavyje ir leisti pilnai atlikti elektros pavarų analizės ir testavimo uždavinius) |  |  |
| 1.1. | Dinamometras | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Turi būti galima atlikti elektros variklių testavimus – nuo laisvos eigos iki užstrigusio rotoriaus būsenos |  |
| 1.1.2. | Sukimo momento matavimas | Turi būti galima atlikti tikslius sukimo momento matavimus – nepriklausomai nuo veleno greičio |  |
| 1.1.3. | Galių ir efektyvumo nustatymas | Turi būti galima atlikti galių ir efektyvumo nustatymus – matuojant įvesties ir išvesties parametrus |  |
| 1.1.4. | Ilgaamžiškumo ir patikimumo bandymai | Turi būti galima atlikti ilgaamžiškumo ir patikimumo bandymus – atliekant ciklinius apkrovos testus |  |
| 1.1.5. | Stabdymo sistema | Turi būti histerezinė stabdymo sistema užtikrinanti be trinties sukimo momento apkrovą |  |
| 1.1.6. | Paklaida | ≤ ±0,25 % (visame diapazone) |  |
| 1.1.7. | Apsaugo nuo perkaitimo ir operatoriaus klaidų | Turi būti su oro srauto jutikliu, pūstuvu |  |
| 1.1.8. | Sukimo momento diapazonas | nuo 0 iki ≥55 Nm |  |
| 1.1.9. | Apsisukimų skaičius | ≥ 8000 aps/min |  |
| 1.1.10. | Kinetinė galia (pastovaus režimo) | ≥ 12 kW |  |
| 1.1.11. | Kinetinė galia (trumpalaikė iki 4 minučių) | ≥ 14 kW |  |
| 1.1.12. | Reguliuojamas variklio tvirtinimo elementas | Turi būti ne mažiau nei nurodyta: 1. Tinkamas varikliams, kurių skersmuo ≥ 20 cm; 2. Galimybė centruoti įvairius variklius. 3. Apsauga nuo vibracijos; 4. Reguliavimas be įrankių; 5. Tinkamas dinamometrui |  |
| 1.1.13. | Stalas variklio ir dinamometro montavimui | Turi būti: 1. Aliuminio rėmas; 2. Ratukai 4 vnt., su stabdžiais. 3. Matmenys ≤1850x800x700 mm |  |
| 1.1.14. | Kalibravimo sertifikatas | Turi būti pateikiamas kartu su preke pristatymo metu. |  |
| 1.1.15. | Priedai | Turi būti pateikti visi jungiamieji laidai dinamometro sujungimui su valdikliu, analizatoriumi |  |
| 1.2. | Dinamometro valdiklis | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.2.1. | Greičio ir sukimo momento veikimo režimai | Turi būti su nepriklausomais PID (proporciškai integruojančio diferenciuojančio reguliatoriaus) nustatymais dinamometro valdymui |  |
| 1.2.2. | Signalizacijos sistema | Turi būti integruota, gebanti stebėti ne mažiau kaip: galią, greitį, sukimo momentą, temperatūrą, oro srautą, vandens srautą, elektros perkrovą ir išorinius įėjimus |  |
| 1.2.3. | Duomenų gavimo sparta | ≥ 480 kartų per sekundę (sukimo momentas, greitis, laikas, kampas). |  |
| 1.2.4. | Pilnos kreivės duomenų gavimas nuo variklio laisvos eigos greičio iki sustabdyto rotoriaus. | Turi būti |  |
| 1.2.5. | Programuojamos skaitmeninio PID (proporciškai integruojančio diferenciuojančio reguliatoriaus) reikšmės | Turi būti valdomos ir saugomos naudojant programinę įrangą ir tūrėti galimybę juos keisti vartotojo nuožiūra. |  |
| 1.2.6. | Reguliuojamas srovės maitinimas | Turi būti įmontuotas, ≥1A |  |
| 1.2.7. | Matavimo vienetai | Turi būti galimybė pasirinkti metrinius ir SI matavimo vienetus |  |
| 1.2.8. | Sukimo momento signalų filtras | Turi būti skaitmeninis |  |
| 1.2.9. | Sąsaja su personaliniu kompiuteriu | Turi būti per ne mažiau kaip: USB ir GPIB |  |
| 1.2.10. | Padėties matavimai | Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip dviem dekoderiais |  |
| 1.2.11. | Valdymas mygtukų pagalba | Neatrodo kaip svarbus reikalavimas – ar mygtukais, ar rankenėlėmis, ar svirtelėmis ar panašiai valdomas |  |
| 1.2.12. | Ekranas | Turi būti |  |
| 1.2.13. | Korpusas | turi turėti galimybę montuoti į „Rack“ 19 colių standarto spintą |  |
| 1.2.14 | Apsisukimų matavimo diapazonas | ne blogiau nei nuo ≤0 iki ≥190000 aps./min |  |
| 1.2.15 | Apsisukimų matavimo paklaida | ≤ 0,01% |  |
| 1.2.16 | Sukimo momento matavimo diapazonas | ≥ 99000 pasirinktų vienetų |  |
| 1.2.17. | Sukimo momento matavimo paklaida | ≤ ±0.01 %. |  |
| 1.2.18. | Skaitmeniniai įėjimų kanalai | ≥2 vnt |  |
| 1.2.19. | Išorinis aliarmo įėjimo kanalas | Turi būti |  |
| 1.2.20. | Skaitmeniniai išėjimų kanalai | ≥2 vnt |  |
| 1.2.21. | 10V analoginiai išėjimai | ≥2 vnt |  |
| 1.2.22. | 10V Analoginiai įėjimai | ≥2 vnt |  |
| 1.3. | Galios analizatorius | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.3.1. | Ekranas | Turi būti |  |
| 1.3.2. | Galios matavimas | Turi būti 3 fazių |  |
| 1.3.3. | Įtampos matavimo diapazonas | nuo ≤0 iki ≥600 V |  |
| 1.3.4. | Srovės matavimo diapazonas | nuo ≤0 iki ≥20A |  |
| 1.3.5. | Matavimo paklaida | DC ≤ 0,4%; AC iki 500Hz ≤ 0,2% |  |
| 1.3.6. | Dažnio matavimo paklaida | ≤ 0,05% |  |
| 1.3.7. | Duomenų perdavimo sparta | ≥90 kartų/s |  |
| 1.3.8. | Dažnių juosta | nuo DC iki ≥80 kHz |  |
| 1.3.9. | Diapazono išrinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 1.3.10. | Įėjimų izoliacija | ≥1000V: AC/DC jungtis- žemė, ≥750 V: AC/DC jungtis – (±) jungtis. |  |
| 1.3.11. | Sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: USB, IEEE-488, Ethernet |  |
| 1.3.12. | Pikinių reikšmių fiksavimas | Turi būti |  |
| 1.3.13. | Išorinio šunto įėjimas | Turi būti |  |
| 1.3.14. | Korpusas | Turi turėti galimybę montuoti į „Rack“ standarto spintą |  |
| 1.3.15. | Turi būti kalibravimo sertifikatas. | Turi būti pateikiamas kartu su preke pristatymo metu. |  |
| 1.4. | Programinė įranga |  |  |
| 1.4.1. | Operacinė sistema | Windows 10/11 (64-bit) arba lygiavertė |  |
| 1.4.2. | Analoginių ir skaitmeninių įėjimų/išėjimų modulių palaikymas | Turi būti |  |
| 1.4.3. | Dinaminė PID skalė | Turi būti |  |
| 1.4.4. | Išmatuojami ir apskaičiuojami parametrai | Turi būti ne mažiau kaip 63 (sukimo momentas, greitis, galia ir kt.) |  |
| 1.4.5. | Trijų fazių galios analizatoriaus palaikymas | Turi būti |  |
| 1.4.6. | Testų duomenys | Turi būti galima eksportuoti ir grafiškai atvaizduoti |  |
| 1.4.7. | Testavimo režimai | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti testavimo režimai: 1. Rampa: Mažinimo/didinimo pasirinkimas; Rampos mažinimas su inercijos korekcijos koeficientu; Laisvos eigos ir užblokuoto rotoriaus duomenų ekstrapoliavimas bei greičio ar sukimo momento duomenų taškų interpoliavimas. 2. Kreivė: Galimybė reguliuoti ėminių paėmimo dažnį ir naudoti žingsninį arba laipsnišką perėjimą nuo vieno apkrovos taško prie kito. 3. Rankinis valdymas |  |
| 1.4.8. | Suderinamumas su dinamometru | Turi būti |  |
| 1.4.9. | Suderinamumas su sukimo momento matuokliais | Turi būti |  |
| 1.4.10. | Suderinamumas su galios analizatoriais | Turi būti |  |
| 1.4.11 | Ataskaitų generavimo būdai | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti: 1. Automatinis testų duomenų įrašymas ir išsaugojimas. 2. Duomenų eksportas į skaičiuokles ir grafinius formatus. 3. Konfigūruojamos testų ataskaitos su operatoriaus duomenimis. |  |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis visai įrangai | ≥24 mėn |  |