Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

3 PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektros pavarų pagrindinių parametrų analizavimo ir gedimų diagnozavimo įranga

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 2 d. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Akustinė kamera elektros variklių ir guolių defektų diagnostikai | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1. | Paskirtis | Turi būti skirta guolių ir kitų mechaninių komponentų gedimų analizei |  |
| 1.2. | Integruotas liečiamasis ekranas | ≥ 5 colių įstrižainės |  |
| 1.3. | Integruota skaitmeninė kamera | ≥ 12MP; Turi būti su pašvietimu. |  |
| 1.4. | Kameros funkcijos | Turi fiksuoti aukšto dažnio akustinius signalus ir vizualizuoti garso šaltinius realiu laiku |  |
| 1.5. | Filtrų parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 1.6. | Dažnių diapazonas | nuo ≤2 kHz iki ≥120 kHz |  |
| 1.7. | Mikrofonai | ≥ 124 |  |
| 1.8. | Veikimo nuotolis | ≥ 190 metrų nuo objekto |  |
| 1.9. | Galimybė įrašyti ir išsaugoti akustinius duomenis analizei | Turi būti |  |
| 1.10. | Video vaizdo įrašymas | ≥ 4 min |  |
| 1.11. | Skaitmeninis artinimas | ≥ 8 kartų |  |
| 1.12. | Maitinimas | Turi būti iš įkraunamų akumuliatorių |  |
| 1.13. | Darbo laikas iš akumuliatorių | ≥ 2 val. |  |
| 1.14. | Sąsajos | Ne mažiau kaip nurodytos: USB, WiFi |  |
| 1.15. | Atmintis | Turi būti: vidinė atmintis ≥128GB ir saugykla debesyse |  |
| 1.16. | Svoris | ≥1,5kg |  |
| 1.17. | Komplektacija | Turi būti ne mažiau kaip: kamera; baterija (2 vnt.); baterijų įkroviklis; programinė įranga; USB atminties raktas |  |
| 1.18. | Programinė įranga akustinei kamerai | Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip nurodytos funkcijos: 1. Guolių ir kitų mechaninių komponentų diagnostika; 2. Duomenų analizė su automatiniu ataskaitų generavimu; 3. Leidžianti nuotolinį valdymą ir stebėjimą; 4. Turi tūrėti neterminuotą licenciją. |  |
| 2. | Elektros variklių elektrinių parametrų analizatorius | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1. | Grafinis LCD ekranas su pašvietimu. | Turi būti |  |
| 2.2. | AC ir DC variklių testavimas. | Turi būti |  |
| 2.3. | Būklės stebėjimo ir tendencijų sekimo galimybė | Turi būti |  |
| 2.4. | Defektų identifikacija | Turi būti ne mažiau kaip nurodyta: statoriaus; rotoriaus; įžeminimo; apvijų; atvirų jungčių; užterštumo. |  |
| 2.5. | Įėjimai/išėjimai | ≥ 3 |  |
| 2.6. | Bandymo dažniai | Ne mažiau kaip nurodyta: 50, 100, 200, 400, 800 Hz. |  |
| 2.7. | Statinė bandymo vertė (TVS) | ≤0,01 – ≥10 000, ≤± 1% |  |
| 2.8. | Statoriaus bandymo dinaminis pakartojamumas | ≤ ± 1%. |  |
| 2.9. | Rotoriaus bandymo dinaminis kartojimas | ≤ ± 2%. |  |
| 2.10. | Varžos matavimo diapazonas | nuo ≤0,01 Ω iki ≥990 Ω |  |
| 2.11. | Varžos matavimo paklaida | ≤2,5 % per visą diapazoną. |  |
| 2.12. | 4 laidų matavimo metodas | Turi būti |  |
| 2.13. | Impedanso matavimas | Nuo ≤0,1 Ω iki ≥999 Ω, paklaida ≤± 2% |  |
| 2.14. | Induktyvumo matavimo diapazonas. | Nuo ≤ 1 iki ≥ 990 mH |  |
| 2.15. | Induktyvumo matavimo paklaida. | ≤3 % per visą diapazoną |  |
| 2.16. | Fazės kampo matavimas | Nuo ≤ 1° iki ≥ 90° su ne didesne, nei ± 1° paklaida |  |
| 2.17. | Išsklaidymo faktorius (DF) matavimas | Nuo ≤ 1 iki ≥ 100%. |  |
| 2.18. | Talpumo matavimo diapazonas | Nuo ≤ 10 iki ≥ 2000 nF. |  |
| 2.19. | Izoliacijos varžos matavimo diapazonas | Nuo ≤ 0 iki ≥ 5000 MΩ |  |
| 2.20. | Izoliacijos varžos testavimo įtampa | 500V ir 1000V |  |
| 2.21. | Izoliacijos varžos matavimo paklaida | ≤ 5% visame diapazone. |  |
| 2.22. | Darbinės temperatūros diapazonas | Nuo ≤ -10 °C iki ≥ + 50 °C |  |
| 2.23. | USB sąsaja su PK | Turi būti |  |
| 2.24. | Komplektacija | Turi būti ne mažiau kaip: Analizatorius; įkrovimo adapteris; USB kabelis; kietas dėklas nešiojimui; programinė įranga; Kelvino tipo spaustukai; akumuliatoriai (2 vnt.) |  |
| 3. | Elektros pavarų statinių ir dinaminių parametrų analizatorius | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1. | Ekranas | ≥ 15 colių, lietimui jautrus |  |
| 3.2. | Ekrano skiriamoji geba | ≥ 1920 x 1080 taškų. |  |
| 3.3. | Rodomų kreivių skaičius | ≥ 35 kreivės |  |
| 3.4. | Kreivių atvaizdavimas | Turi būti vienu metu atvaizduojant ne mažiau kaip kanalo, priartinimo, atminties ir matematines kreives |  |
| 3.5. | Procesoriaus tipas | Intel® Core i5-6500 Quad Core, 3,2 GHz (arba lygiaveris). |  |
| 3.6. | Operatyvioji atmintis | ≥ 16 GB |  |
| 3.7. | Operacinė sistema | MS Windows arba lygiavertė |  |
| 3.8. | Dažnių juosta | ≥ 350MHz. |  |
| 3.9. | Kilimo laikas (10–90 %, 50 Ω) | ≤1 ns. |  |
| 3.10. | Kilimo laikas (20–70 %, 50 Ω) | ≤750 ps. |  |
| 3.11. | Kanalų skaičius | ≥ 8 |  |
| 3.12. | Vertikali skyra | ≥12 bitų |  |
| 3.13. | Jautrumas | 50 Ω: 1 mV–1 V/pad., 1 MΩ: 1 mV–10 V/pad. |  |
| 3.14. | DC vertikaliojo stiprinimo tikslumas | ≤0,5 % |  |
| 3.15. | Perskaičiavimas | Turi būti ne mažiau kaip: Temperatūra: Celsijus, Farenheitas, Kelvinas; Kampas: radianai, laipsniai, lanko minutės, lanko sekundės, ciklai, apsisukimai; Greitis: m/s; Pagreitis: m/s², g₀; Tūris: litrai, kubiniai metrai; Jėga (svoris): Niutonai; Slėgis: Pa, bar, psi; Elektros dydžiai: V, A, W, V/A, F, C, Ω, S, V/m, C/m², F/m, S/m, galios faktorius; Magnetizmas: Wb, T, H, A/m, H/m; Energija: J, cal; Sūkiai ir sukimo momentas: radianai/sekundė, dažnis, apsisukimai/sekundė, apsisukimai/minutė, N·m, W, arklio galios; Kita: %. |  |
| 3.16. | Laiko skalė | Nuo ≤100 ps/pad. iki ≥5 ks/pad |  |
| 3.17. | Diskretizavimo dažnis | ≥1,25 Gpts/kanalui, visuose 8 kanaluose. |  |
| 3.18. | Atmintis | po ≥500 Mpts kiekvienam kanalui, naudojant 8 kanalus. |  |
| 3.19. | Vidurkinimas | ≥ 1000000 nuskaitymų per vidurkinimo periodą |  |
| 3.20. | Trigerio režimai | Turi būti ne mažiau kaip: Normalus; Automatinis; Vienkartinis; Sustabdymas. |  |
| 3.21. | Trigerio tipai | Turi būti ne mažiau kaip: 1. Kraštinė (Edge): trigeriuojama, kai signalas atitinka nuolydžio (teigiamas, neigiamas arba bet kuris) ir lygio sąlygą. 2. Plotis (Width): trigeriuojama pagal teigiamus arba neigiamus trikdžius (glitches) su pasirenkamu pločiu min. plotis: ≤750 ps, maks. plotis: ≥20 s. 3. Trikdis (Glitch): trigeriuojama pagal teigiamus arba neigiamus trikdžius su pasirenkamu pločiu min. plotis: ≤ 750 ps, maks. plotis: ≥20 s. 4. Langas (Window): trigeriuojama, kai signalas išeina iš nustatytų slenksčių apibrėžto lango. 5. Šablonas (Pattern): Loginė 9 įvesties (8 kanalai ir išorinė trigerio įvestis) kombinacija naudojant IR, IR-NE, ARBA, ARBA-NE (AND, NAND, OR, NOR) operacijas. 6. Išnykimo (Dropout) trigeris: suveikia, jei signalas dingsta ilgiau nei nustatytas laikas (nuo ≤1 ns iki ≥20 s). |  |
| 3.22. | Matavimo įrankiai | Turi būti ne mažiau kaip: • atvaizdavimas vienu metu ne mažiau kaip 12 matavimo parametrų su statistika, įskaitant vidurkį, minimumą, maksimumą, standartinį nuokrypį; • statistika: kiekvienas parametro pasikartojimas turi būti išmatuojamas ir pridedamas į statistikos lentelę; • histiconai; • parametrų matematika: leidžiama; • parametrų priėmimo kriterijai: leistinų reikšmių nustatymas, remiantis intervalų nustatymais arba bangos formos būsena. |  |
| 3.23. | Matuojami parametrai | Turi būti ne mažiau kaip: Ciklai, Vėlinimas, Δ Vėlinimas, Darbo ciklas, Kraštų skaičius, Kritimo laikas, Dažnis, Pusperiodis, Laikymo laikas, N ciklų džiteris, Taškų skaičius, Periodas, Δ Periodas, Fazė, Kylimo laikas, Nustatymas, Laiko poslinkis, Pokyčio greitis, Laiko intervalo klaida, Laikas, Δ Laikas, Plotis, Δ Plotis, Amplitudė, Bazė, Lygis@X, Maksimumas, Vidurkis, Mediana, Minimumas, Piko-piko, RMS, Standartinis nuokrypis, Viršus, Plotas, Kritimo laikas (90-10, 80-20, @lygiai), Viršsviotis (teigiamas, neigiamas), Kylimo laikas (10-90, 80-20, @lygiai), Plotis (50%), Pilnas plotis (@HalfMax, @%), Pikas@Maksimali populiacija, Režimas, Diapazonas, X(reikšmė)@Pikas, Pikų skaičius, Percentilis, Populiacija (@bin, total) |  |
| 3.24. | Matematiniai operatoriai | Ne mažiau kaip 12 matematinių funkcijų sekų, ne mažiau 2 operacijų kiekvienai funkcijai. Matematiniai operatoriai: vidurkis (sumuotas, nepertraukiamas), skirtumas (–), apvalkalas, apatinė riba, invertavimas, sandauga (×), santykis (/), atvirkštinė reikšmė, perskaičiavimas (su vienetais), viršutinė riba, suma (+). |  |
| 3.25. | Matematinės funkcijos | Turi būti ne mažiau kaip: dažnio analizė FFT (galios spektras, dydis, fazė, galios tankis, realioji, menamoji dalis, dydis kvadratu). |  |
| 3.26. | Statistinės histogramos | • Integracija, statistinių pasiskirstymų histograma ≥2 milijardų matavimų. • Tendencijų sekimas ≥1 mln. matavimų. • Sekimas (matavimas prieš laiką). |  |
| 3.27. | Trifazės elektros ir mechaninės galios bei valdymo analizė. | Turi būti |  |
| 3.28. | Statinė galios analizė | Turi būti rodoma/analizuojama ne mažiau kaip: •vidutinės vertės lentelėje - įtampa, srovė, galia, greitis, sukimo momentas ir kt. tiek trumpiems, tiek ilgiems laikotarpiams pastoviomis apkrovos, greičio ir sukimo momento sąlygomis; •skaitinėje matavimų lentelėje iki ≥120 reikšmių; •vektoriniai atvaizdai: dvi vienu metu rodomos diagramos, priartinimas + filtravimas harmonikoms, rodantis vektorių pokyčius dinaminiuose procesuose; • αβγ (Clarke) ir dq0 (Park) realaus laiko transformacijų peržiūra. Harmonikų skaičiavimai: • AC linijos (pastovaus dažnio) ir inverterio/variklio išėjimo (kintamo dažnio) analizė; • harmonikų filtro nustatymai su „Pagrindinis + N“ ir „Diapazonas“ režimais, THD skaičiavimai; • ciklinės bangos formos, harmonikų lentelė ir spektriniai atvaizdai (iki ne mažiau kaip 9 vienu metu). |  |
| 3.29. | Dinaminė galios analizė | Turi būti rodoma ne mažiau kaip: • ilgalaikis galios ciklų fiksavimas: galios ciklų fiksavimas per laikotarpį; • bangos formos: atvaizdavimas, kaip keičiasi galia laike. Laiko koreliacija su kitais signalais greitam anomalijų stebėjimui; • dinaminė reakcija: galios ciklų matavimai. Pavaros veikimo problemų susiejimas su valdymo sistemos komandomis ar galios grandinės gedimais; • greičio ir sukimo momento skaičiavimai; • mechaninės galios skaičiavimas be išorinių jutiklių; • sukimo momento apskaičiavimas iš srovės ir greičio iš statoriaus dažnio; • Angle Tracking Observer filtras imituojantis valdymo sistemos darbą; • skaitmeninių greičio/sukimo momento jutiklių palaikymas: galimybė prijungti enkoderius, BLDC Hall jutiklius ar impulsinius tachometrus. |  |
| 3.30. | Pilna testavimo aprėptis | Turi būti ne mažiau kaip: 1. Duomenų įrašymas ir atvaizdavimas: • Sistema turi įrašyti ir atvaizduoti analoginius, skaitmeninius, jutiklių ir nuosekliųjų duomenų signalus. • Duomenys turi būti sinchronizuoti tiek galios, tiek valdymo sistemose. • Turi būti galimybė koreliuoti galios sistemos elgseną su valdymo sistemos veikimu net per vieno perjungimo ciklo trukmę. 2. Galios skaičiavimas trumpais laikotarpiais: • Turi būti palaikomas galios skaičiavimas naudojant trumpus laiko intervalus (pvz., įrenginio perjungimo ciklus, QEI impulsų periodus) • Sistema turi užtikrinti momentinį pavaros sistemos atsako į valdymo signalus įvertinimą • Turi būti galimybė atlikti spektrinę analizę galios, greičio, sukimo momento ir kitų parametrų reikšmėms 3. Galios ir valdymo sistemos elgsenos koreliacija: • Sistema turi leisti peržiūrėti analoginius, skaitmeninius ar nuosekliuosius valdymo signalus kartu su laiko sinchronizuotais galios grandinės duomenimis • Turi būti galimybė palyginti valdymo sistemos apskaičiuotus ar išmatuotus atsakus su faktine pavaros ir variklio elgsena • Turi būti užtikrinamas galios grandinės elgsenos analizavimas naudojant per ciklą gautas bangų formas. • Galimybė naudoti dq0 (Park) transformaciją, kad galios grandinės elgsena būtų susieta su valdymo sistemos veikimu. |  |
| 3.31. | Sudėtingi matavimai ir matematinės operacijos | Turi būti ne mažiau kaip: • Sistema turi palaikyti realaus laiko matavimus gyvai įrašytuose duomenyse, kad pagreitintų derinimo ir optimizavimo procesus. • Turi būti galimybė apskaičiuoti nuostolius, remiantis išmatuotais duomenimis ir variklio konstantomis • Turi būti palaikoma matematinių operacijų atlikimo galimybė naudojant apskaičiuotas skaitines reikšmes ir papildomas konstantas • Sistema turi gebėti nustatyti ir analizuoti apvijų balansą sudėtingose sistemose. |  |
| 3.32. | Harmoninių filtravimas | Turi būti rodoma ne mažiau kaip: • Spektro pasirinkimas: vartotojas turi galėti pasirinkti tarp pilno spektro arba tik pagrindinės dažninės dedamosios • Galimybė analizuoti pagrindinę dažninę dedamąją kartu su pasirinktų harmonikų rinkiniu • Analizės intervalo pasirinkimas iki ≥ 50-osios harmonikos |  |
| 3.33. | Skaičiavimo bangos formos šaltiniai | Turi būti bet kuris įvesties kanalas arba išsaugota atminties seka. |  |
| 3.34. | Kitos taikomosios programinės įrangos paketai | Turi būti ne mažiau kaip: • Galia: Puslaidininkių įtaisų ir perjungiamojo maitinimo šaltinio analizė; • Skaitmeninis filtravimas; • Laikrodžio ir laiko trikdžiai (Jitter); • Nuosekliųjų duomenų trikdžiai (Jitter); • Nuosekliųjų duomenų atitikties analizė; • Spektro analizė; • EMC/EMI matavimai. |  |
| 3.35. | Srovės matavimo replės | • Turi matuoti ≥ 30A (pikinė ≥50A). • Dažnių juosta ≥50Mhz. • Minimalus jautrumas ≤1mA/pad. |  |
| 3.36. | Aukštos įtampos diferencinis zondas | • Įtampa ≥1 kV; • Dažnių juostos plotis ≥25 MHz; • Kabelio ilgis: ≥2 m; • Tikslumas ≤1 %; • AC ir DC; • Automatinis nulio nustatymas (AutoZero) su automatinio atjungimo jungikliu |  |
| 3.37. | Komplektacija | Turi būti ne mažiau kaip: analizatorius; srovės matavimo replės (3 vnt); aukštos įtampos diferencinis zondas (3 vnt); pasyviniai laidai (4 vnt); kalibravimo sertifikatas; maitinimo kabelis. |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis visai įrangai | ≥24 mėn |  |