Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

4 PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektromagnetinio suderinamumo laboratorijos įranga

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas įrangą privalo pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 2 asmenis) dirbti su įranga, naudotis visomis įrangos funkcijomis. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Siūlant prekes turi būti užtikrinta, kad visa įranga nurodyta 2-5 punktuose sklandžiai dirbtų/atliktų testavimą 1 punkte siūlomos pusiau beaidės kameros viduje |  |  |  |
| 1 | Pusiau beaidi kamera | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1 | Išoriniai ekrano matmenys (ilgis, plotis, aukštis) | ne mažiau 733m ir ne daugiau 7,64,03,5m |  |
| 1.2 | Durų angos dydis (plotis ir aukštis) | ≥1,22,1m |  |
| 1.3 | Ventiliacija | akytoji struktūra, 2 vnt. |  |
| 1.4 | Elektros grandinių filtrai | Turi būti pateikta ne mažiau kaip: 1. ≥1 vnt. filtras galios įvadui 250VAC, 50/60Hz, 232A, 100dB virš 14kHz; 2. ≥ 1 vnt. filtras galios įvadui 500VDC, 216A, 100dB virš 14kHz; 3. ≥ 1 vnt. filtras LAN įvadui; 4. ≥ 1 vnt. filtras signalų 201A, 100V įvadui |  |
| 1.5 | Elektros instaliacija | Turi būti pateikta ne mažiau kaip: 1. 1 vnt. paskirstymo dėžutė su saugikliais ir įžeminimo jungikliu; 2. 1 vnt. pagrindinis jungiklis; 3. ≥ 1 vnt. avarinio išjungimo jungiklis; 4. 1 vnt. avarinė lemputė virš durų; 5. ≥ 4 vnt. LED šviestuvų; 6. atlikta visų, reikalingų kameros darbui, kabelių instaliacija; 7. ≥ 2 vnt. grindų jungiamųjų dėžučių su kištukiniais lizdais. |  |
| 1.6 | Sieniniai skydai | Turi būti pateikta ne mažiau kaip: 2 vnt skydų, kur kiekviename pateiktame turi būti: 1. ≥ 3 vnt. „N“ tipo koaksialinės jungtys; 2. ≥ 1 vnt. „N-Precision“ tipo koaksialinės jungtys; 3. ≥ 2 vnt. Koaksialinės jungtys, tipas „BNC“; 4. ≥ 2 vnt. Koaksialinės jungtys, tipas „SMA“; 5. ≥ 1 vnt. įvadas 6 šviesolaidiniams kabeliams. |  |
| 1.7 | Paaukštintos grindys | 1. apkrova paaukštintoms grindims ne mažiau 500kg/kv.m; 2. turi būti sumontuota ant keičiamo aukščio atramų; 3. turi būti ištisinės grindys cinkuotų plieno plokščių, elektriškai sujungtų su sienų ekranais. |  |
| 1.8 | Sukamasis stalas su metaliniu paviršiumi | 1. diametras 1-1,5m; 2. maksimalus stalo apkrovos svoris ≥500kg; 3. turi būti pateiktas valdiklis stalui ir antenos laikikliui valdyti. |  |
| 1.9 | Sugėrikliai | 1. visos sienos ir lubos turi būti išklotos ferito (arba analogiškos medžiagos) sugėrikliais; 2. piramidiniai sugėrikliai ≥ 1 GHz dažniui; 3. grindų hibridiniai sugėrikliai (feritai + piramidės), IEC61000-4-3 reikalavimams atitikti; 4. grindų sugėrikliai ≥ 1 GHz spinduliuotės bandymams; 5. sugėrikliai turi atitikti DIN 4102 A2 klasės reikalavimus. |  |
| 1.10 | Ekranavimas pagal EN 50147-1 matavimo metodą | 1. magnetinis laukas 10 kHz ≥80 dB; 2. magnetinis laukas 100 kHz ≥100 dB; 3. magnetinis laukas 1 MHz ≥100 dB; 4. plokštuminė banga 100 MHz ≥110 dB; 5. plokštuminė banga 400 MHz ≥110 dB 6. plokštuminė banga 1 GHz ≥110 dB 7. mikrobangos 18 GHz ≥ 90 dB |  |
| 1.11 | Atsparumo testai pagal IEC (EN) 61000-4-3 matavimo metodą | 1. vienodas plotas ≥1,5 m1,5 m; 2. didžiausias lauko nuokrypis: -0 dB / +6 dB 75 % iš 16 taškų (≥12 testavimo taškų (75%) turi turėti didžiausią lauko nuokrypį neplatesniame intervale nei nuo 0 dB iki +6 dB); 3. matavimo atstumas: 3,0 m; 4. dažnių diapazonas: ≤80 MHz - ≥18 GHz. |  |
| 1.12 | Spinduliuotės testai | 1. tyliosios zonos skersmuo ≥1,2 m; 2. didžiausias nuokrypis nuo „normalizuoto vietovės slopinimo“ (NSA) pagal CISPR 16-1-4. |  |
| 1.13 | Matavimas su sumažintu antenos aukščio nuskaitymu | 1. nuo 30 MHz iki 200 MHz: ±6 dB; 2. nuo 200 MHz iki 1 GHz: ±4 dB; 3. įtampos stovinčiosios bangos faktorius (site-VSWR) pagal CISPR 16-1-4: iki 8 dB 90 % visų matavimo taškų; 4. dažnių diapazonas ≤1GHz – ≥18 GHz. |  |
| 1.14 | Optinė USB 2.0 perdavimo linija | - Duomenų perdavimo sparta ≥480 Mb/s; - ≥ 1 kanalas; - ≥ 1 USB-B kompiuterio jungtis - ≥ 4 prievadų USB-A šakotuvas prietaisams prijungti - Siųstuvai-imtuvai (su baterijomis) ≥2 vnt. - Ilgis ≥ 20 m. - Maitinimas iš baterijų ≥ 2 val. - Baterijų įkrovikliai ≥2 vnt. - Skirta elektromagnetinių trikdžių (Electromagnetic Interference – EMI) ir elektromagnetinio jautrumo (Electromagnetic Susceptibility – EMS) bandymų aplinkai. |  |
| 1.15 | Optinė RS-232 perdavimo linija | - Duomenų perdavimo sparta ≥115 kb/s - ≥ 1 kanalas; - Siųstuvai-imtuvai (su baterijomis) ≥2 vnt. - Ilgis ≥ 20 m. - Maitinimas iš baterijų ≥ 10 val. - Baterijų įkrovikliai ≥2 vnt. - Skirta EMI ir EMS bandymų aplinkai. |  |
| 1.16 | Būtino įžeminimo įrengimas tiekiamai įrangai | Parinkti būtino įžeminimo įrangą ≤ 0,5 Ω ir ją sumontuoti šalia pusiau beaidės kameros. |  |
| 2. | Atsparumo testų atlikimo sistema pagal IEC61000-4-3, skirta 10 V/m esant 3 m bandomajam atstumui ≤80 MHz - ≥6 GHz dažnių diapazone | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1. | Bandymų, valdymo ir perjungimo bloko, skirto EMC bandymų sistemoms | - Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo bandymų standartams: IEC/EN 61000-4-3, -4-6, ISO 11452-2, -3, -4, -5, MIL-STD-461. - Signalų generatoriaus dažnių diapazonas ≤9 kHz - ≥6 GHz, skiriamoji geba ≤0,1Hz, signalų tipai: CW, AM, PM, išėjimo lygis: nuo ≤-60 dBm iki +≥13 dBm, lygio skiriamoji geba: ≤0,1 dB. - Radijo dažnių relės perjungimas: perjungia signalų generatorių į galios stiprintuvus, galios stiprintuvus nukreipia į antenas arba apkrovas, nukreipia imtuvo išėjimą į anteną arba apkrovą. - Testuojamos įrangos stebėjimas: ≥2 skaitmeniniai įėjimai (suderinama su TTL/CMOS), ≥2 analoginės įvestys: 0-10V diapazonas. - Sąsajos: ≥3 USB, ≥1 GPIB, ≥1 LAN. - Masė ≤20 kg. |  |
| 2.2. | RF galios matavimo modulis | - Kiekis ≥2 vnt., - 2 kanalai turi matuoti tiesioginę ir atvirkštinę galią, - Dažnių diapazonas ≤100 kHz - ≥6 GHz, - Matavimo diapazonas: ≤-60 dBm - +≥20 dBm (≤100 kHz - ≥4 GHz); ≤-45 dBm - +≥20 dBm (≤4 GHz - ≥6 GHz), tikslumas: ≤±1 dB. |  |
| 2.3 | Kryptinis šakotuvas (directional coupler) | - Dažnių diapazonas ≤80 MHz – ≥1 GHz. - Sujungimas ≥50 dB. - Galia ≥1 kW. |  |
| 2.4 | Kryptinis šakotuvas (directional coupler) | - Dažnių diapazonas ≤1 GHz -≥6 GHz. - Sujungimas ≥40 dB. - galia ≥0,5 kW. |  |
| 2.5. | RF galios stiprintuvas | - Dažnių diapazonas ≤80 MHz - ≥1 GHz. - Galia ≥250 W. - Stiprinimas ≥250 dB. - Masė ≤ 30 kg. |  |
| 2.6. | RF galios stiprintuvas | - Dažnių diapazonas ≤1 GHz - ≥6 GHz. - Galia ≥150 W. - Stiprinimas ≥50 dB. - Masė ≤ 30 kg. |  |
| 2.7. | Antena atsparumą spinduliavimui testuoti | - Logoperiodinė antena. - Dažnių diapazonas ≤80 MHz - ≥6 GHz. - Impedansas 50 . - Stiprinimas: ≥9 dBi. - Nuolatinė galia ≥1,5 kW <100 MHz, ≥550 W <1 GHz, ≥350 W <2,5 GHz, ≥220 W <6 GHz. - Masė <15 kg. |  |
| 2.8. | Antenos stovas | - Turi būti su ratukais. - Rankinis bei automatinis poliarizacijos (vertikali, horizontali) keitimas. |  |
| 2.9. | Elektrinio lauko stiprumo matuoklis | - Dažnių diapazonas ≤1 MHz – ≥18 GHz. - Matavimo diapazonas ≤0,8V/m - ≥340V/m. - Skiriamoji geba ≤0,01 V/m. - Matavimai: X, Y, Z, bendras lauko stipris. |  |
| 2.10. | Vienalytiškumo matavimo pozicinis įtaisas | - Trikojis elektrinio lauko stiprumo jutikliui. - Skirtas matuoti homogenišką lauką pagal IEC/ EN 61000-4-3 - Pagamintas iš plastiko/medžio. - Aukštis reguliuojamas ≤0,8 m - ≥2,3 m. |  |
| 2.11. | Testams atlikti skirta programinė įranga | Turi būti suderinta su MATLAB ir/arba LabVIEW aplinkomis. |  |
| 2.12. | 19 colių stovas (rack) | - Testų atlikimo įrangai sumontuoti. - Su ratukais. - Su priekiniu ir galiniu dangčiais. |  |
| 3. | Atsparumo testų atlikimo sistema pagal IEC61000-4-6 standartą iki 30 V. | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1. | Atsparumo bandymų sistema | - Signalų generatorius - ≤10 kHz - ≥1,2 GHz. - RF galios stiprintuvas ≤100 kHz - ≥400 MHz, galia ≥75 W. - Moduliatorius: AM ≤1 Hz - ≥100 kHz, 0-100%, skiriamoji geba ≤1 %; PM ≤1 Hz - ≥100 kHz, 5-95%, skiriamoji geba ≤1 %. - Sąsajos USB, LAN. - Galios matuoklis 2 kanalų. - RF įtampos matuoklis - Atitiktis IEC 61000-4-6. - Testams atlikti skirta programinė įranga suderinta su MATLAB ir/arba LabVIEW aplinkomis. |  |
| 3.2. | Radijo dažnių slopintuvas | - Slopinimas 6 dB - Galia ≥100 W - Priedas kabelis ir adapteris |  |
| 3.3. | Ryšio blokas (Coupling/Decoupling Network - CDN) | - Atitiktis IEC 61000-4-6 - Dažnių diapazonas ≤150 kHz - ≥300 MHz - Režimai M2 ir M3. - Srovės stiprumas ≥16 A - Įėjimo įtampos: AC Line–PE: ≥280 V, Line–Line: ≥485 V, DC: ≥500 V. |  |
| 3.4. | Ryšio apkaba (Coupling Clamp) | - Atitiktis IEC 61000-4-6 - Dažnių diapazonas - ≤100 kHz - ≥1000 MHz - Kabelio skersmuo: ≥20 mm - RF galia: 150 kHz - 100 MHz,100 W, - ≥15 min. - 100 MHz - 230 MHz, 100 W, - ≥5 min. - 230 MHz - 1000 MHz, 50 W, - ≥3 min. - Priedai: kalibravimo kabelis, adapteriai, terminatorius. |  |
| 4. | Spinduliuotės testų atlikimo sistema pagal CISPR16 standartą ≤9 kHz - ≥6 GHz | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 4.1. | Elektromagnetinių trikdžių (Electromagnetic Interference - EMI) imtuvas | - Dažnių diapazonas ≤9 kHz - ≥6 GHz. - Režimai: EMI imtuvas, FFT EMI matuoklis, spektro analizatorius. - Detektorius max, vidurkis, RMS. |  |
| 4.2. | Pilnutinės linijos varžos stabilizavimo įtaisas (Line Impedance Stabilization Network - LISN) pagal CISPR16 standartą | - Dažnių diapazonas ≤9 kHz - ≥30 MHz - Impedansas 50 . - Įtampa ≥250 VAC RMS - Srovės stipris 2 × 16 A |  |
| 4.3. | Plačiajuostė antena | - Dažnių diapazonas - ≤25 MHz - ≥8 GHz. - Galia: 200 W (naudojimas su pertrūkiais), 100 W (nuolatinis veikimas). - Impedansas 50 . - Masė ≤4 kg. |  |
| 4.4. | Plačiajuostis priešstiprintuvis | - Dažnių diapazonas ≤10 MHz - ≥6 GHz. - Stiprinimas ≥28 dB. - Apsauga nuo ESD. - Maitinimo šaltinis pridedamas. |  |
| 4.5. | Bendrojo režimo sugerties įtaisas (Common Mode Absorbing Device) | Kabelio diametras ≥26 mm. |  |
| 4.6. | Testams atlikti skirta programinė įranga | Turi būti suderinta su MATLAB ir/arba LabVIEW aplinkomis. |  |
| 5. | Elektromagnetinio suderinamumo testams skirta vaizdo stebėjimo sistema | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 5.1. | Vaizdo kamera | - Stiprio laukas ≥200 V/m. - Priartinimas ≥ 30 kartų. - Integruotas mikrofonas. - LED apšvietimas. - Skiriamoji vaizdo geba ≥19201080. - Baterijos su maitinimo šaltiniu. - Šviesolaidžio ilgis 20 m. |  |
| 5.2. | Kameros pasukimo ir pakreipimo įrenginys | - Pasukimas ≥+/- 90°. - Pakreipimas ≥+/- 45°. - Valdomas kameros valdikliu. |  |
| 5.3. | Kameros valdiklis | - Šviesolaidžio įvestis vaizdo signalui. - HDMI išvestis. - Garsiakalbis. - Kameros pasukimo/pakreipimo mygtukai. |  |
| 5.4. | Monitorius | - Ekrano įstrižainė ≥ 32 colių - HDMI įvestis. - Skiriamoji vaizdo geba ≥19201080. |  |
| 5.5. | Kameros stovas | - Pagamintas iš medžio. - Aukštis reguliuojamas iki 1,5 m. |  |
| 6 | Testų atlikimo įranga pagal IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 ir IEC 61000-4-11 standartus |  |  |
| 6.1 | Labai greitų, aukšto dažnio įtampos šuolių sekos (Electrical Fast Transient – EFT) ir tų sekų grupių – vorų, (burst) testų (IEC 61000-4-4) atlikimo įranga | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.1.1 | Išvesties įtampa | 1. atviros grandinės ≤0,2kV – ≥5,0kV; 2. 50Ω apkrovai ≤0,1kV – ≥2,5kV; 3. 1kΩ apkrovai ≤0,2kV – ≥5kV. |  |
| 6.1.2 | Išvesties varža | 50Ω |  |
| 6.1.3 | Virpesio forma (didėjimo trukmė/plotis) | 1. 50Ω apkrovai ≤5ns/50ns 2. 1kΩ apkrovai ≤5ns/50ns |  |
| 6.1.4 | Impulsų charakteristikos | 1. šuolių (spike) dažnis ≤1kHz – ≥1MHz; 2. didžiausias šuolių skaičius per 1s prie 1kV ≥8000. |  |
| 6.1.5 | Vorų nustatymai | 1. trukmė ≤0,01ms – ≥30ms, nepertraukiama ≥8 kHz; 2. pasikartojimas 1ms – ≥1000ms |  |
| 6.1.6 | Poliariškumas | 1. teigiamas; 2. neigiamas; 3. kintamas. |  |
| 6.1.7 | Sinchronizacija | 0°-359°, 1° žingsnis. |  |
| 6.1.8 | Laipsniško kitimo (ramp) funkcijos | 1. įtampai; 2. šuolių dažniui; 3. vorų trukmei. |  |
| 6.1.9 | Talpinės apkabos charakteristikos įvesties/išvesties ir ryšio linijoms | 1. bangos forma (didėjimo trukmė/plotis) 50Ω apkrovai ≤5ns/50ns; 2. įtampa ≥8 kV; 3. kabelio skersmuo ≥70mm; 4. ryšio talpa ≤100pF – ≥1000pF; 5. izoliacija silpstantiesiems svyravimams (Damped Oscillatory Wave – DOW) ≥5 kV, ≤3MHz – ≥30MHz ir ≤1,5/50µs impulsams ≥5kV. 6. masė ≤5 kg. |  |
| 6.2 | Viršįtampių testai (IEC 61000-4-5) atlikimo įranga | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.2.1 | Atviros grandinės įtampa | ≤0,25V – ≥6kV |  |
| 6.2.2 | Išvesties varža | 2Ω |  |
| 6.2.3 | Virpesio forma (didėjimo trukmė/plotis) | 1. įtampos 1,2μs/50μs; 2. trumpo sujungimo srovės ≤0,125kA – ≥3kA; 1,2μs/50μs. |  |
| 6.2.4 | Pasikartojimo dažnis | 1. 1Hz prie ≤1kV ; 2. 0,1Hz prie ≥6kV |  |
| 6.2.5 | Poliariškumas | 1. teigiamas; 2. neigiamas; 3. kintamas. |  |
| 6.2.6 | Sinchronizacija | 0°-359°, 1° žingsnis. |  |
| 6.2.7 | Laipsniško kitimo (ramp) funkcijos | 1. įtampai; 2. sinchronizacijos kampui. |  |
| 6.3 | Įtampos nuokrypių, trumpų pertraukų ir įtampos variacijų testų (IEC 61000-4-11) atlikimo įranga | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.3.1 | Kintamos srovės maitinimo testavimas | 1. testuojamojo įrenginio (Equipment Under Test – EUT) įtampa 0V – 300V, ≥16A; 2. dažnis ≤48Hz – ≥60Hz; 3. perjungimo laikas į 100Ω: ≤1µs – ≥5µs; 4. didžiausios momentinės (inrush) srovės pikas ≥500A; 5. sukeliami įtampos nuokrypiai variatoriumi 0-110%, ≥5A; 6. fazės kampas pasirenkamas 0°-359°; 7. laipsniško kitimo (ramp) funkcijos: įtampa, sinchronizacijos kampas ir laikas. 8. įtampos svyravimo greitis: < 1,7s nuo 0 iki 100 %. |  |
| 6.3.2 | Nuolatinės srovės maitinimo testavimas | 1. Testuojamojo įrenginio (Equipment Under Test – EUT) įtampa ≤24V – 300V, ≥16A; 2. perjungimo laikas į 100Ω: ≤1µs – ≥50µs; 3. pertraukos trukmė ≤0,1ms – ≥60s |  |
| 6.4 | Ekranas | Talpinis lietimui jautrus ekranas ≥7 coliai |  |
| 6.5 | Aplinkos sąlygų matavimas | Turi būti įmontuotas temperatūros ir drėgmės jutiklis |  |
| 6.6 | Sąsaja su kompiuteriu | Turi būti galima ne mažiau kaip nurodyta: per eternetą ≥1 Gb/s greičiu; USB; RS485. |  |
| 6.7 | Programinės įrangos galimybės | Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip: 1. nuotoliu valdyti generatorių; 2. apibrėžti ir išsaugoti atskirus bandymus ir jų sekas; 3. pritaikomas ir automatinis ataskaitų generavimas; 4. bandymų biblioteka; 5. suderinta su MS Windows 10 operacine sistema. |  |
| 7 | Testų atlikimo įranga pagal IEC 61000-4-2 standartą | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 7.1 | Įtampa | 1. Iškrova ore (Air Discharge – AD) ≤0,2kV – ≥16kV; 2. Iškrova kontakte (Contact Discharge – CD) ≤0,2kV – ≥10kV |  |
| 7.2 | Iškrovos rezistorius | 330Ω |  |
| 7.3 | Kaupimo kondensatorius | 150pF |  |
| 7.4 | Srovės didėjimo laikas CD į 2Ω | ≤0,8 ns |  |
| 7.5 | Pradinio šuolio srovė CD prie ≥10kV | ≥30 A |  |
| 7.6 | Srovė | 1. ≥20A ties 30ns 2. ≥10A ties 60ns |  |
| 7.7 | Baterijos | įkraunamos |  |
| 7.8 | Korpusas | pritaikytas laikyti rankoje |  |
| 7.9 | LCD ekranas | su navigacijos meniu |  |
| 7.10 | Poliariškumas | 1. teigiamas; 2. neigiamas; 3. kintamas. |  |
| 7.11 | Paleidimas | 1. rankinis; 2. automatinis; 3. nuotolinis. |  |
| 7.12 | Iškrovos režimai | 1. ore; 2. kontakte. |  |
| 7.13 | Impulsų skaitiklis | 1 – ≥10000 |  |
| 7.14 | Laipsniškas įtampos kitimas ir poliariškumo perjungimas | Turi būti programuojamas |  |
| 7.15 | Įžeminimo kabelis | 1. varža 2≥470kΩ; 2. ilgis ≥2m; 3. suderinamas su įranga. |  |
| 8 | Testų atlikimo įranga pagal IEC 61000-3-2 ir IEC 61000-3-3 standartus | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 8.1 | Testuojamo įrenginio maitinimas | 1. įtampa ≤200 – ≥250; 2. dažnis 50Hz; 3. srovė ≤16A. |  |
| 8.2 | Išvesties varža | ≤3mΩ |  |
| 8.3 | Įtampos reguliavimas prie 230V | 1. ±66 V (srovė ≤8A) 2. ±33 V (srovė ≥8A) |  |
| 8.4 | Bendrasis harmoninis iškraipymas (Total Harmonic Distortion –THD) | ≤0,5% |  |
| 8.5 | Reakcijos laikas | ≤10µs, kai apkrovos pokytis 0-100% |  |
| 8.6 | Programinė įranga | 1. valdymui; 2. matavimui; 3. ataskaitų formavimui. |  |
| 8.7 | Naudotojo sąsaja | Turi būti ne mažiau kaip nurodyta: grafinė išvestis, realaus laiko oscilografo funkcija. |  |
| 8.8 | Harmoninė analizė (1-40 eilės) | Turi būti realiuoju laiku |  |
| 8.9 | Mirgėjimo matavimai | Turi būti ne mažiau kaip: Urms, Irms, galia, galios koeficientas, dažnis, Pst, Plt, dUmax, dUc ir dt. |  |
| 8.10 | Programinės įrangos galimybės | Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip: 1. valdyti ir stebėti parametrus 2. kurti ataskaitas 3. suderinta su MS Windows 10 operacine sistema. |  |
| 9 | Vektorinis tinklo analizatorius (VNA) | Nurodyti gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 9.1 | Dažnių juosta | ≤ 9kHz – ≥8,5GHz |  |
| 9.2 | Prievadai | ≥ 2 |  |
| 9.3 | Dinaminis diapazonas | ≥ 125 dB |  |
| 9.4 | Išvestis | ne mažiau ≤-55dBm – ≥+10 dBm |  |
| 9.5 | Dažnio skiriamoji geba | ≥ 1 Hz |  |
| 9.6 | Kalibravimo tipai | Turi būti ne mažiau kaip: 1. Visiškai vieno prievado kalibravimas; 2. Visiškai dviejų prievadų kalibravimas; 3. TRL kalibravimas. |  |
| 9.7 | Matavimo tipai | Turi būti ne mažiau kaip: sklaidos parametrų matavimas, diferencinių parametrų matavimas, imtuvo matavimas, laiko srities parametrų analizė, ribinis bandymas, pulsacijų bandymas, impedanso konvertavimas, medžiagos matavimas. |  |
| 9.8 | Sąsaja | Turi būti ne mažiau kaip: LAN, USB įrenginys, USB pagrindinis įrenginys |  |
| 9.9 | Nuotolinis valdymas | 1. Labview 2. Telnet 3. WebServer. |  |
| 9.10 | Ekranas | Turi būti lietimui jautrus, ≥ 12 colių |  |
| 9.11 | Vaizdo išvestis | HDMI |  |
| 10. | Priedai | Kiekvienai šioje lentelėje siūlomai įrangai turi būti pateikti visi jungiamieji laidai, radijo dažnių kabeliai ir kiti testams su siūloma įranga atlikti reikalingi priedai, užtikrinantys sklandų veikimą ir testų atlikimą. |  |
| 11. | Visa įranga turi sietis tarpusavyje | 1. veikti prijungta prie tos pačios įžeminimo magistralės. Įžeminimo varža ≤ 0,5 Ω. 2. sistemos nurodytos 2-5 punktuose skirtos veikti 1p. siūlomoje kameroje |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis visai įrangai | ≥24 mėn |  |