PRIEDAS Nr. 1

Projektas

Techninė specifikacija

Automatinis mikrotomas

| Nr. | Techniniai parametrai (aprašymas) | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Plastiko dirbinių (plonų plėvelių, plokščių, kietų plokščių), tekstilinių dirbinių su dangomis, natūralios odos, popieriaus, medienos mėginių paruošimas (įvairių storių pjūvių pjovimas) mikroskopinei analizei. |
|  | Mėginio pjovimo sistema | Automatinė su motorizuotu mėginio padavimu |
|  | Pjovimas | Automatinis ir rankinis |
|  | Pjovimo greičio reguliavimas | Nuo 0 iki ne mažiau nei 150 pjūvių per minutę |
|  | Plonų pjūvių storio nustatymo intervalas | Ne siauresnis nei 0,5 – 60 µm (intervalų dydžiai: 0,5 µm; 1 µm; 5 µm) |
|  | Grubių pjūvių režimas (ang. „Trimming“) | Motorizuotas |
|  | Storesnių (grubių) pjūvių storio nustatymo intervalas | Intervalų dydžiai: 10 µm; 20 µm; 50 µm |
|  | Mėginio atitraukimo funkcija (ang. „Retraction“) | Rankiniu rėžimu: nustatoma nuo 5 iki 100 µm, 5 µm dydžio intervalais su galimybe išjungti. Automatiniu rėžimu: sinchronizuotas pagal pjovimo greitį su galimybe išjungti. |
|  | Reguliuojama mėginio orientacija (pjovimas skirtingomis kryptimis) | Būtina |
|  | Mėginio dydis | Ne mažesnis kaip 50×50 cm |
|  | Peiliai | Pjaunantys plastiko dirbinius (minkštus ir kietus), tekstilę su dangomis, natūralią odą, popierių, medieną. Rinkinyje – ne mažiau kaip 5 vnt. |
|  | Ašmenų laikiklis | Būtinas |
|  | Peilio laikiklio pagrindas | Būtinas (stumdomas) |
|  | Mėginio laikikliai | Tinkantys nurodytam mėginio dydžiui; Laikiklis plėvelėms; Tikslaus valdymo laikiklis mėginiui; |
|  | Jėgos balansavimo sistema | Subalansuoti sistemą skirtingiems mėginio svoriams, atleidus pjovimo rankeną |
|  | Pjovimo rankenos centravimas | Būtina |
|  | Pjovimo rankenos stabdis/apsauga | Būtina |
|  | Automatinė pjūvio stabdymo funkcija | Būtina |
|  | Likusio mėginio padavimo atstumo perspėjimas | Vizualinis/akustinis |
|  | Bendro nupjauto storio skaičiavimo ir sumavimo funkcija | Būtina |
|  | Atliekų surinkimo dėžė | Su antistatine danga |
|  | Komplekte taip pat privalo būti: | - Dėklas ant mikrotomo priedų pasidėjimui - Gaubtas nuo dulkių. |
|  | Mėginio paruošimo konteineriai | Skirti mėginių, pjaustomų mikrotomu, įliejimui į epoksidinę dervą. Ne mažiau kaip 50 vnt. |
|  | Maitinimas | 230 V, 50Hz |
|  | Paslaugos | Pristatymas į darbo vietą, sumontavimas, sistemos funkcionavimo patikrinimas, darbuotojų apmokymas. Servisas atliekamas sertifikuoto inžinieriaus. |
|  | Įrenginio naudotojo vadovas | Būtinas (spaudinys ir elektroninė versija) |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip vienerių metų nuo priėmimo/ perdavimo akto pasirašymo dienos |