Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – atskiestųjų dujų šaldymo sistema su pristatymu, instaliavimu ir apmokymais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius.

  - Prekių apimtis ir (ar) kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Atskiestųjų dujų šaldymo sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 16 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė** | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atskiestųjų dujų šaldymo sistema |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas. Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Žemiausia bazinė temperatūra | Ne daugiau nei 10 mK |  |
| 3. | Šaldymo galia | ne mažiau nei 12W ties 20mK ne mažiau nei 250W ties 100mK ne mažiau nei 360W ties 120mK |  |
| 4. | Temperatūros matuoklis | Ne mažiau 8 kanalų temperatūros matavimui Su liečiamu ekranu |  |
| 5. | Helis-3 dujos sistemoje | Grynumas ne mažiau 99,9% Ne daugiau 18 litrų |  |
| 6. | Šildytuvas ties 4K flanšu | Galia ne mažiau 40W |  |
| 7. | Pagrindinis cirkulaicinis siurblys | Ne mažiau 250l/min |  |
| 8. | Vakuuminis siurblys | Ne mažiau 420l/s |  |
| 9. | Kondensacinis kompresorius | Ne mažiau 60l/min |  |
| 10. | Kriokulerio kompresorius | Ne mažiau kaip 12kW |  |
| 11. | Magnetas | Vidinis skersmuo ne mažiau 96mm Svoris ne daugiau 41kg Apsauga nuo perdegimo |  |
| 12. | Koaksialiniai laidai | SMA tipo arba lygiaverčio, ne mažiau 18GHz, ne mažiau 3 vnt. |  |
| 13. | Vakuuminis korpusas | - Ne mažiau 3 dalių |  |
| 14. | GHS išplėstinių funkcijų paketas | Sistema privalo turėti: Vožtuvų padėčių rodmenų daviklį Vandens srauto matuoklį UPS (nepertraukiamas maitinimas) >1 min. |  |
| 15. | Prievadai eksperimentiniams laidams | Ne mažiau 7 SMA jungčių KF40 flanše. |  |
| 16. | Dujų valdymo sistema | Sistema privalo turėti: - PLC valdiklį arba lygiavertį - Be priežiūros veikiantį cirkuliacinį siurblį - Savaiminę diagnostiką ir pilną automatinę kontrolę |  |
| 17. | Garantija* | Prekėms nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas).

3.2. Prekių kaina turi apimti pristatymą, pilną instaliavimą darbo vietoje bei 12 (dvylikos) akademinių valandų 2 (dviejų) asmenų  Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga Pirkėjo patalpose.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį. Detalūs reikalavimai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 13.1 punkte.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.