Viešoji įstaiga, Pramonės pr. 20, 50468 Kaunas, tel. +370 37 35 23 24, mob. tel. +370 600 50 275 el. p. info@kaunokolegija.lt, interneto svetainė http://www.kaunokolegija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965284

RINKOS KONSULTACIJOS DĖL „LAMINARAI“ SUVESTINĖ

2025-06-19

Kaunas

VšĮ “Kauno kolegija”, juridinio asmens kodas 111965284, adresas Pramonės pr. 20, Kaunas (toliau - perkančioji organizacija), 2025-06-12 09:00 val. baigė rinkos konsultaciją dėl „Laminarų“ pirkimo. Rinkos konsultacijos metu buvo siekiama pristatyti būsimą Laminarų pirkimą galimiems tiekėjams ir gauti konsultacijas kaip perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančias prekes efektyviausiu ir racionaliausiu būdu bei užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją.

Rinkos konsultacijoje dalyvavo 3 tiekėjai.

Rinkos konsultacijoje dalyvavusių tiekėjų klausimai/pastabos/pasiūlymai:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas / pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų ar siūlymų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes). | Tiekėjas Nr. 1- - Tiekėjas Nr. 2 - Ne Tiekėjas Nr. 3 - Taip. Pastabos pateiktos prisegtoje techninėje specifikacijoje |
| 2. | Ar techninės specifikacijos projekte yra perteklinių reikalavimų, kurie galėtų nepagrįstai riboti konkurenciją ar didinti kainą? Jei taip, prašome juos įvardinti. | Tiekėjas Nr. 1- - Tiekėjas Nr. 2 - Ne Tiekėjas Nr. 3 - Ne |
| 3. | Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | Tiekėjas Nr. 1- - Tiekėjas Nr. 2 - Reikėtų pakoreguoti 12 punktą, kadangi esami rėžiai per siauri. Tiekėjas Nr. 3 - Oro srautų matavimas ir kontrolė (krentančio ir išmetamo) turi būti atliekama naudojant po vieną sensorių. |
| 4. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (prašome pateikti) | Tiekėjas Nr. 1- - Tiekėjas Nr. 2 - - Tiekėjas Nr. 3 - Ne |
| 5. | Ar prekių pristatymo terminas yra pakankamas sutarčiai įgyvendinti? | Tiekėjas Nr. 1- - Tiekėjas Nr. 2 - Taip Tiekėjas Nr. 3 - Taip |

Tiekėjų pateiktų pastebėjimų/prašymų/klausimų techninės specifikacijos projekte, suvestinė:

| Specifikacijos punktas | Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Priekinio stiklo pasvirimo kampas |  | Pasvirimo kampo mažidinimas iki 7° |  |
| 2. Darbinio stiklo aukštis | Siūlo sumažinti minimalų atidarymo aukštį iki 180 mm |  | Prašoma patikslinti ką reiškia „Maksimalus stiklo aukštis ne mažiau nei 475 mm.” Ar tai aukštis, į kurį galimą pakelti stiklą, ar paties stiklo aukštis? |
| 6. Filtrų efektyvumas |  |  | Siūlo koreguoti į 99,99 % 0,3 µm (pagal EN 12469) |
| 7. Oro srauto greitis | Prašoma patikslinti „ išpučiamo oro principą: ar tai būtų išpučiamo lauk oro greitis ar laminarinio srauto į darbastalį per filtrą greitis?” |  |  |
| 8. DC varikliai |  |  |  |
| 9. Išoriniai išmatavimai |  | ±10 mm nuokrypio didinimas išmatavimams |  |
| 12. Energijos sąnaudos |  | padidinti energijos sąnaudų ribas |  |
| 13. Triukšmo lygis | Siūlo padidinti iki 58 dB |  |  |
| Naujas: Oro srautų sensoriai |  |  | Siūlo įtraukti reikalavimą dėl atskirų sensorių |

Atsakymai į tiekėjų klausimus:

1. Ką reiškia „Maksimalus stiklo aukštis ne mažiau nei 475 mm.” Ar tai aukštis, į kurį galimą pakelti stiklą, ar paties stiklo aukštis?

Atsakymas: Paties stiklo aukštis.

2. Prašome patikslinti išpučiamo oro principą: ar tai būtų išpučiamo lauk oro greitis ar laminarinio srauto į darbastalį per filtrą greitis?

Atsakymas: Išpučiamo lauk oro greitis.

Perkančioji organizacija pažymi, kad į tiekėjų pateiktas pastabas buvo atsižvelgta.
Techninė specifikacija buvo patikslinta/pakeista, atsižvelgiant į tiekėjų pateiktą informaciją, teisės aktų nuostatas ir perkančiosios organizacijos funkcinius bei kokybės reikalavimus.
Patikslinimai atlikti siekiant užtikrinti proporcingumą, konkurenciją ir atitikimą aktualiems standartams, bet tuo pačiu išlaikant numatytą įrangos funkcionalumą ir darbo saugos reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos konsultacijoje paskelbti pirkimo dokumentai nėra galutiniai, todėl paskelbus pirkimą prašome atidžiai perskaityti pirkimo dokumentus.

Dėkojame Tiekėjams dalyvavusiems ir pateikusiems klausimus/pastabas/pasiūlymus!