Techninė specifikacija. Oftalmologo darbo vieta.

| Eil. Nr. | Parametrai |  |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos | Siūlomi parametro pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bekontaktis tonometras su pachimetru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrenginio tipas |  |  | Bekontaktis tonometras su pachimetru (viename įrenginyje) |  |  |
| 2 | Intraokulinio spaudimo matavimo diapazonas |  |  | 0 – 60 mmHg (0 – 80 hPa) |  |  |
| 3 | Centrinės ragenos storio matavimo diapazonas |  |  | 300 – 1300 µm |  |  |
| 4 | Matavimo skiriamoji geba |  |  | 0,5 mmHg (spaudos), 1 µm (ragenos storio) |  |  |
| 5 | Automatinė spaudimo korekcija pagal CCT |  |  | Būtina, automatinė, pasirenkamas korekcijos metodas (Dresdner, Elsheikh) arba lygiavertė sistema |  |  |
| 6 | Automatinė spaudimo reguliavimo sistema |  |  | Būtina (pirmasis pūtimas diagnostinis, sekančių pūsnių jėga automatiškai optimizuojama) arba lygiavertė sistema |  |  |
| 7 | Matuoklio galvutės judėjimo diapazonas |  |  | 85 mm (X ašis), 40 mm (Y ašis), 50 mm (Z ašis) |  |  |
| 8 | Smakro laikiklio aukščio reguliavimas |  |  | Elektrinis, judėjimas 69 mm |  |  |
| 9 | Ekranas |  |  | 7” colių spalvotas LCD jutiklinis ekranas |  |  |
| 10 | Spausdintuvas |  |  | Integruotas, terminis |  |  |
| 11 | Duomenų saugojimas |  |  | Vidinė atmintis, talpa iki 3500 pacientų x 100 tyrimų x 3 matavimų (kiekvienai akiai), XML formatas |  |  |
| 12 | Ryšiai su tinklu |  |  | Wi-Fi, LAN |  |  |
| 13 | Maitinimo šaltinis |  |  | Išorinis medicininis adapteris 100-240VAC, 50/60Hz, 60 W (12V 5A išėjimas) |  |  |
| 14 | Dezinfekcijos sistema |  |  | Integruota oro sistema užtikrinanti patogenų nepatekimo į oro kanalą prevenciją arba lygiavertė |  |  |
| 15 | Programinės įrangos funkcionalumas |  |  | Automatinis matavimas, automatinis derinimas, automatinis CCT matavimas, greita peržiūra tyrimo metu |  |  |
| 16 | Įrenginio matmenys (Aukštis x Plotis x Ilgis) |  |  | Apie 460 x 300 x 480 mm |  |  |
| 17 | Svoris |  |  | Apie 16 kg |  |  |
| 18 | Sertifikatai |  |  | CE žymėjimas |  |  |
| 19 | Garantija |  |  | Ne mažesnė nei 24 mėn. |  |  |
| 2. Regėjimo aštrumo tikrinimo ekranas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrenginio tipas |  | Automatinis regėjimo aštrumo tikrinimo ekranas su įmontuotu valdymo pultu |  |  |  |
| 2 | Ekrano tipas |  | 19 colių spalvotas TFT LCD ekranas arba lygiavertis |  |  |  |
| 3 | Ekrano raiška |  | Ne mažiau 1080 x 1920 pikseliai |  |  |  |
| 4 | Chartų dydžio reguliavimas |  | Automatinis pritaikymas pagal atstumą nuo 1,5m iki 6 m |  |  |  |
| 5 | Testai ir diagramos |  | Snellen, ETDRS, Landolt C, Tumbling E, astigmatizmo testas, raudona/žalia, stereotestai, spalvų matymo testai, naktinio matymo simuliacija |  |  |  |
| 6 | Automatinė šviesumo korekcija |  | Integruotas aplinkos šviesumo sensorius |  |  |  |
| 7 | Valdymas |  | Integruotas nuotolinio valdymo pultas su LCD ekranu |  |  |  |
| 8 | Programavimo funkcija |  | Galimybė iš anksto nustatyti dažniausiai naudojamus testų režimus |  |  |  |
| 9 | Ryšiai |  | USB arba LAN |  |  |  |
| 10 | Energijos sąnaudos |  | Ne daugiau kaip 80 W |  |  |  |
| 11 | Maitinimo šaltinis |  | 100-240VAC, 50/60Hz |  |  |  |
| 12 | Matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis) |  | 470 x 800 x 90 mm, ± 20mm |  |  |  |
| 13 | Svoris |  | Ne daugiau kaip 12 kg |  |  |  |
| 14 | Garantija |  | Ne mažesnė nei 24 mėn. |  |  |  |
| 15 | Sertifikatai |  | CE žymėjimas |  |  |  |
| 3. LED oftalmoskopas su įkrovikliu ir stalo laikikliu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrenginio tipas | Oftalmoskopas su LED apšvietimu, įkraunamas |  |  |  |  |
| 2 | Optinė sistema | Asferinė optinė sistema (AOS), pašalinanti ragenos ir rainelės atspindžius arba analogiška |  |  |  |  |
| 3 | Dioptrijų diapazonas | Nuo -35 D iki +40 D, 27 vienetiniai žingsniai |  |  |  |  |
| 4 | Diafragmų skaičius | 6 skirtingos diafragmos, įskaitant raudonai laisvą filtra (optinis filtras, blokuojantis raudoną šviesą ir praleidžiantis žalią (apie 500–570 nm), didinantis kraujagyslių ir nervinių skaidulų kontrasto matomumą akių tyrimuose) |  |  |  |  |
| 5 | Svoris | Ne daugiau 80g. |  |  |  |  |
| 6 | Apšvietimo šaltinis | LED HQ, spalvinės temperatūros apie 3500 K, CRI > 90 |  |  |  |  |
| 7 | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Nuolatinis reguliavimas nuo 100% iki 3% |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcija | Optiniai komponentai montuoti aliuminio rėme, atsparūs smūgiams ir dulkėms |  |  |  |  |
| 9 | Veikimo laikas | Ne mažiau 7 val pilnai įkrauto prietaiso |  |  |  |  |
| 10 | Maitinimo šaltinis | Įkraunama rankena su NT4 stalo įkrovikliu, 3,5 V įtampa |  |  |  |  |
| 11 | Sertifikatai | CE žymėjimas |  |  |  |  |
| 12 | Garantija | Ne mažesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |
| 4. Plyšinė lempa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrenginio tipas | Plyšinė lempa su LED apšvietimu, bėgeliais, smakro atrama |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskopo tipas | Konverguojanti optinė sistema su 5 žingsnių didinimu |  |  |  |  |
| 3 | Didinimo sistema | 5 žingsnių didinimas: 6x, 10x, 16x, 25x (su galimybe iki 40x), okuliaras 12,5x, ±8D dioptrijų reguliavimas |  |  |  |  |
| 4 | Apšvietimo šaltinis | Baltas LED apšvietimas, 248000 LUX su nuolatiniu reguliavimu |  |  |  |  |
| 5 | Plyšio plotis | Nuo 0 iki 14 mm (nenutrūkstamas reguliavimas) |  |  |  |  |
| 6 | Plyšio ilgis | Nuo 1,8 iki 13 mm (maks. 14 mm) |  |  |  |  |
| 7 | Plyšio projekcija | 1.16x didinimas |  |  |  |  |
| 8 | Apertūros | 14, 9, 5.5, 0.3 mm |  |  |  |  |
| 9 | Filtrai | Mėlynas, raudonas, žalias (be raudonos), pilkas, šilumos apsaugos filtras |  |  |  |  |
| 10 | Plyšio pasukimas | ±90°, nuolatinis pasukimas (Tabo sistema), kampo indikatorius su skalėmis |  |  |  |  |
| 11 | Darbinis atstumas | 68 mm |  |  |  |  |
| 13 | Matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis) | Apie 440 x 313 x 335 mm |  |  |  |  |
| 14 | Svoris | Apie 7 kg |  |  |  |  |
| 15 | Sertifikatai | CE žymėjimas |  |  |  |  |
| 16 | Garantija | Ne mažesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |

| 5. Elektrinis stalas, 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginio tipas | Motorizuotas instrumentų stalas yra skirtas užtikrinti stabilią ir reguliuojamą platformą įvairiems oftalmologiniams instrumentams. |  |  |  |
| 2 | Pasikelenčio stalo auščio ribos | Min 63cm – Iki 103cm |  |  |  |
| 3 | Pakėlimo diapozonas | 40 cm |  |  |  |
| 4 | Kėlimo greitis | Ne mažiau 30 mm/s |  |  |  |
| 5 | Kėlimo galia | Ne mažiau 50 kg |  |  |  |
| 6 | Stalo Svoris | Ne daugiau 19kg |  |  |  |
| 7 | Kėlimo mechanizmas | Elektrinis |  |  |  |
| 8 | Kėlimo mechanizmo valdymas | Aukštyn/žemyn jungiklis |  |  |  |
| 9 | Maitinimo šaltinis | 230V - 60Hz |  |  |  |
| 10 | Stalviršio matmenys (Ilgis x Plotis x Storis) | 640x400x25mm ±5mm |  |  |  |
| 11 | Stalas mobilus | Su 4 ratukais ir visi ratukai su stabdžiais |  |  |  |
| 6. Oftalmologinė paciento kėdė |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrenginio tipas |  | Elektrinė Oftalmologinė paciento kėdė |  |  |
| 2 | Sėdimosios dallies Matmenys Aušktis x Plotis x Gylis |  | 122cm (±10) x 53cm x 50cm |  |  |
| 3 | Kėdės rotacija |  | 360° |  |  |
| 4 | Komplektacija |  | Su porankiais, kojų atrama |  |  |
| 5 | Kėlimo galia |  | Ne mažiau 160 kg |  |  |
| 6 | Kėdės sėdimosios dallies minimalus aukštis |  | 52 cm |  |  |
| 7 | Kėdės sėdimosios dallies maksimalus aukštis |  | 67 cm |  |  |
| 8 | Kėdės atlošimas |  | 65° |  |  |
| 8 | Kėlimo mechanizmo valdymas |  | Aukštyn/žemyn- kojinis valdymas (elektrinis) |  |  |
| 9 | Maitinimo šaltinis |  | 220-240 V~ 50/60 Hz |  |  |
| 7. Oftalmologinis instrumentas (akių vokų laikiklis) |  |  |  |  |  |
| 1 | Įnstrumento tipas | Desmarres tipo arba lygiavertis |  |  |  |
| 2 | Menčių dydis įvairių dydžių po 1 vnt | 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm,18 mm |  |  |  |
| 3 | Instrumento ilgis | 16cm |  |  |  |
| 8. Oftalmologinis instrumentas (akių vokų plėtiklis) |  |  |  |  |  |
| 1 | Įnstrumento tipas | Barraquer (COLIBRI) tipo arba lygiavertis |  |  |  |
| 2 | Menčių dydis | 3cm ir 4cm |  |  |  |

| 9. Gydytojo kėdutė |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kojų atrama | Kėdė su kojų atramos pakėlimo žiedu |  |  |
| 2 | Aukščio reguliavimas | Dujine spyruokle (arba lygiavertis), Minimalus aukštis 530mm, Maksimalus aukšis 660mm |  |  |
| 3 | Konstrukcija | Tvirta plieninė konstrukcija (arba lygiavertė) |  |  |
| 4 | Ratukai | 360º kampu pasukami savaime stabdantys ratukai |  |  |
| 6 | Kėdės danga | Danga iš audinio (apsaugota nuo įbrėžimų ir rūgščių), paminkštinta didelio tankio putplasčiu. |  |  |
| 7 | Spalva | Turi būti galimybė pasirinkti spalvą |  |  |
| 8 | Nugaros atrama | 180° e besisukanti ir reguliuojamo gylio nugarėlė. |  |  |
| 9 | Kėdės svoris | Ne daugiau 14kg. |  |  |