Protokolo 
Priedas Nr. 1
RINKOS KONSULTACIJA
VETERINARINĖ ULTRAGARSO ĮRANGA (VETERINARINIS ULTRAGARSAS, PORTATYVINIS VETERINARINIS ULTRAGARSAS, PORTATYVINIS VETERINARINIS ULTRAGARSAS AKUŠERIJAI) ATASKAITA

(I) BENDRA INFORMACIJA
[bookmark: _Hlk148100921]1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl veterinarinė ultragarso įranga (veterinarinis ultragarsas, portatyvinis veterinarinis ultragarsas, portatyvinis veterinarinis ultragarsas akušerijai) pirkimo (ID3191295).
1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-12 [footnoteRef:2]. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-18 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.  [2: :Pirkim ID3191295
https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3191295] 

1.4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl veterinarinė ultragarso įranga (veterinarinis ultragarsas, portatyvinis veterinarinis ultragarsas, portatyvinis veterinarinis ultragarsas akušerijai) pirkimo išreiškė 4 (keturi) dalyviai, kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos šioje ataskaitoje.
1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.
1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
1.6.1.tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);
1.6.2. išvada (III).



II. Tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);
2025-06-12 d. CVP IS paskelbus rinkos konsultacijos skelbimą, iki nustatyto termino, t. y. iki 2025-06-18 d. 10:00 val. buvo gautas 3 (trijų) tiekėjų 1 pirkimo objekto daliai ir 1 (vieno) tiekėjo 3 pirkimo objekto daliai užpildyti klausimynai. Klausimynai saugomi CVP IS ID3191295.

1 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-16)
1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (stambiems gyvūnams) (toliau – 1 pirkimo objekto dalis). Pirkimo Komisija atsižvelgdama į tiekėjų klausimus  nutarė papildyti 1 dalies pirkimo objekto pavadinimą Veterinarinis ultragarsas (stambiems gyvūnams).
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	TAIP 
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma: 
 1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
2 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).
 3 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas akušerijai (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).
Perkančiosios organizacijos šiam pirkimui skiriama:
1 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 45000,00 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 7000,00 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 32355,37 Eur be PVM yra pakankama?
	1 pirkimo dalies suma pakankama
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	TAIP. 
	 

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Tiekėjas nurodė, kad <...Yra tik vienas punktas ribojantis konkurenciją...>
 Tiekėjas nurodė 1 pirkimo objekto dalies 9.3 punktą, kuriame siūlo pakeisti iš: Sektorinis daviklis 1. Apžiūros kampas ne mažiau 120o
Tiekėjas siūlo pakeisti į:
 1. Apžiūros kampą ne mažiau 90o
	 9.3.1.Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, kad bus perkamas ultragarsas stambiems gyvūnams, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo dėl 9.3.1. p., kadangi:
1. Didesni tiriamieji plotai
(Pvz.Arklių vidaus organai (pvz., širdis, pilvo organai, krūtinės ląsta) yra didesni nei smulkių gyvūnų ir/ar žmonių, todėl diagnostikai būtina apimti platesnį vaizdo lauką vienu metu.)
2. .Ribotas prieinamumas dėl dydžio
(Dėl pvz:arklio dydžio ir anatominių apribojimų, echoskopuojant gyvūno neįmanoma pozicionuoti kaip patogu lyginant su smulkiais gyvūnais ir žmonėmis,  dažnai neįmanoma fiziškai „nukreipti“ daviklio į visus kampus, tad didesnis kampas leidžia kompensuoti ribotą galimybę keisti padėtį.
3. Maksimalus informacijos surinkimas
(Teiginiai apie vaizdo iškraipymą kraštuose, aktualūs žmonių ir smulkiųjų gyvūnų echokardiografijoje, ir šie pastebėjimai neturi reikšmės pvz.arklių diagnostikoje, kur reikalingas maksimalus informacijos surinkimas iš vieno tiriamojo lango).


	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Yra tik vienas parametras, kurio neatitinkame ir jei bus atlikta viena prašoma korekcija būtinai dalyvausime
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	Dalyvavimas konsultacijoje yra konfidencialus
	Pirkimo orgamizatorius neatskleidžia informacijos apie tiekėjus dalyvavusius rinkos konsultacijoje.



2 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-17)
1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Pirkimo dokumentuose reikalavimai yra aiškūs, tačiau užkertantys galimybę dalyvauti Samsung gamintojo įrangai konkurse.Prašome pakoreaguoti punktus Nr.1.1., 9.3.1., 9.4.1., ir 9.5., kad galėtume pasiūlyti Samsung gamintojo įrangą:
Tiekėjas siūlo: 
Pakeisti 9.3.1. p. Apžiūros kampas ne mažiau 90 laipsnių.
Tiekėjas siūlo:
Pakeisti 9.4.1. p. Apžiūros kampas ne mažiau 90 laipsnių.
9.5.1. Skenavimo paviršiaus ilgis 44 mm;
9.5.2. Dažnio diapazonas ribose nuo 2.0 iki 9.0 MHz.
	 1.1. punktas Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo pakeisti 1.1 p.
9.3.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, kad bus perkamas ultragarsas stambiems gyvūnams, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo dėl 9.3.1. p., kadangi:
1. Didesni tiriamieji plotai
(Pvz.Arklių vidaus organai (pvz., širdis, pilvo organai, krūtinės ląsta) yra didesni nei smulkių gyvūnų ir/ar žmonių, todėl diagnostikai būtina apimti platesnį vaizdo lauką vienu metu.)
2. .Ribotas prieinamumas dėl dydžio
(Dėl pvz:arklio dydžio ir anatominių apribojimų, echoskopuojant gyvūno neįmanoma pozicionuoti kaip patogu lyginant su smulkiais gyvūnais ir žmonėmis,  dažnai neįmanoma fiziškai „nukreipti“ daviklio į visus kampus, tad didesnis kampas leidžia kompensuoti ribotą galimybę keisti padėtį.
3. Maksimalus informacijos surinkimas
(Teiginiai apie vaizdo iškraipymą kraštuose, aktualūs žmonių ir smulkiųjų gyvūnų echokardiografijoje, ir šie pastebėjimai neturi reikšmės pvz.arklių diagnostikoje, kur reikalingas maksimalus informacijos surinkimas iš vieno tiriamojo lango).

9.4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, kad bus perkamas ultragarsas stambiems gyvūnams, nutarė tenkinti tiekėjo prašymą dėl 9.4.1. p., išdėstant:
9.4.1. Apžiūros kampas ne mažiau 90 laipsnių.

9.5. 1. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo tikslinti  9.5.1. p., kadangi:
Dėl reikalavimo: „Linijinis daviklis Nr. 2. Skenavimo paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 58 mm“
1.Platesnis vaizdo aprėpimas viename nuskaityme
58 mm skenavimo paviršiaus ilgis leidžia gauti vientisą, nuoseklų audinių vaizdą, kuris ypač svarbus vertinant:paviršines ir gilias sausgysles (pvz., gilųjį lenkiamąjį piršto raumenį), sąnarius (kelio, alkūnės, klubo), nugaros raiščius, kaklo ir nugaros raumenyną. Tai padidina diagnostinio tyrimo tikslumą ir efektyvumą.
Dauguma pasaulyje pripažintų veterinarinių ultragarsinių sistemų gamintojų (GE, Canon, Esaote, Mindray) linijinius daviklius su 55–60 mm ilgio skenavimo paviršiumi siūlo kaip standartą naudojimui didelių gyvūnų diagnostikoje. Tai rodo, kad toks parametras yra įprastas ir pagrįstas rinkos praktika.
Pritaikymas stambiems gyvūnams
Veterinarijoje su smulkiais gyvūnais dažnai pakanka 38–50 mm skenavimo paviršiaus, tačiau žirgų ortopedijoje ir minkštųjų audinių patologijų diagnostikoje reikalingas platesnis paviršius, kad būtų galima kokybiškai įvertinti dideles anatomines struktūras.
Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimas, kad linijinio daviklio skenavimo paviršiaus ilgis būtų ne mažesnis kaip 58 mm, yra pagrįstas, atitinka praktinius poreikius ir neprieštarauja konkurencijos principams. Šis reikalavimas leidžia užtikrinti aukštos kokybės diagnostiką dirbant su stambiaisiais gyvūnais.

9.5. 2. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, nutarė tenkinti tiekėjo prašymo pakeisti diapazono ribas 9.5.2. p., į:
Dažnio diapazonas ne mažesnėse ribose kaip 5,0 – 9,00  MHz.

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma: 
 1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
2 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).
 3 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas akušerijai (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).
Perkančiosios organizacijos šiam pirkimui skiriama:
1 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 45000,00 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 7000,00 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 32355,37 Eur be PVM yra pakankama?
	Pirkimui suplanuota suma yra pakankama
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Reikalavimai yra aiškūs 
	 

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Techninė specifikacija yra išsami.
	 


	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Dalyvautume,jeigu būtų atsižvelgta į raudonai pažymėtus punktus Nr.1.1., 9.3.1., 9.4.1., ir 9.5., kad galėtume pasiūlyti Samsung gamintojo įrangą konkurse.
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Kitų pastabų neturime
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	
	


3 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-17)
1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip.
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma: 
 1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
2 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).
 3 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas akušerijai (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).
Perkančiosios organizacijos šiam pirkimui skiriama:
1 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 45000,00 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 7000,00 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 32355,37 Eur be PVM yra pakankama?
	Perkančiosios organizacijos numatyta pirkimui skirti lėšų suma 1 pirkimo daliai yra pakankama. 
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip.
	 

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	1 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 4. Skelbia ,,Maksimali kadrų kaita Ne mažiau kaip 850 kadrų per sekundę‘‘.
Pagal Jūsų pateiktus techninės specifikacijos projekto reikalavimus galime teigti, kad numatytiems tyrimams atlikti maksimalus kadrų dažnis 850 kadrų/s nėra būtinas ir yra perteklinis bei riboja konkurenciją. Siūlome šį reikalavimą keistį į 800 kadrų/s, šis pakeitimas nepablogins ketinamos įsigyti medicininės įrangos, tačiau suteiks galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų galinčių išpildyti perkančiosios organizacijos reikalavimų vismą. Norėdami pagerinti konkurencinę aplinką ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, prašome šį reikalavimą keisti  sekančiai:,,Maksimali kadrų kaita Ne mažiau kaip 800 kadrų per sekundę‘‘.

1 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 9.3. Skelbia ,,Sektorinis daviklis 1. Apžiūros kampas ne mažiau kaip 120°’’.
Praktikoje toks didelis skenavimo kampas nėra naudojamas, echoskopijos metu ją atliekantis specialistas visada savo dėmesį nukreipia į echoskopinio vaizdo centrą ir stengiasi vaizdą išsivesti taip, kad intereso zona būtų centre. Echoskopuojant su labai plačiu skenavimo kampu vaizdas ekrano kampuose tampa netikslus ir iškraipytas, todėl toks platus skenavimo kampas naudojant sektorinį daviklį praktikoje nėra naudojamas ir dirbtinai riboja konkurenciją. Dauguma aukštos kokybės echoskopinių sistemų siūlo sektorinius daviklius su mažesniu apžiūros kampu – 90°, kuris yra optimalus balansas tarp matymo lauko pločio ir vaizdo kokybės. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams siūlantiems identiško lygio medicininę įrangą, prašome šį reikalavimų punktą pakoreguoti sekančiai ,,Sektorinis daviklis 1. Apžiūros kampas ne mažiau kaip 90°’’.

1 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 9.5.1. Skelbia ,,Linijinis daviklis Nr. 2. 1. Skenavimo paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 58 mm’’.
Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis. Praktikoje 38mm plotis yra pakankamas ir plačiai taikomas veterinariniuose ultragarsiniuose tyrimuose. Mažesnė daviklio galvutė leidžia geriau tirti anatomines sritis, kur reikalingas tikslumas ir manevringumas. Todėl prašome sumažinti prašomo daviklio skenavimo ilgį, šis pakeitimas nepablogintų ketinamos įsigyti medicininės įrangos kokybės, tačiau suteiktų galimybę tiekėjams siūlantiems identiškos klasės medicininę įrangą dalyvauti pirkime. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai 
,,Linijinis daviklis Nr. 2. 1. Skenavimo paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38 mm’’

	Nr.4 Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį,prašymo patikslinti Nr. 4 punktą nutarė netenkinti, kadangi:
Reikalavimas dėl maksimalios kadrų kaitos (≥850 kadrų/s) nustatytas atsižvelgiant į specifinius tyrimų poreikius, susijusius su arklio širdies funkcijos vizualizacija realiu laiku, ypač:
· greitų vožtuvinių judesių ir smulkių struktūrų dinaminių fazių fiksavimu, atliekant echokardiografiją (ypač Doppler režimu),
· aukštos laikinės rezoliucijos būtinybė vertinant sutrikusios hemodinamikos ar aritmijų atvejus,
· darbo su didelių gyvūnų (pvz., arklių) širdimi ypatumais – dėl didesnio dydžio ir ilgesnio širdies ciklo reikia didesnės laikinės skiriamosios gebos, kad būtų išlaikytas tikslumas tiriant segmentinius susitraukimus ar temporalinį vožtuvų sinchroniškumą.
· Dabartiniai rinkoje esantys aukštos klasės veterinariniai echoskopai (pvz. GE, Esaote, Canon) siūlo galimybę pasiekti 850–1000 kadrų per sekundę režimus.
· Todėl šis reikalavimas atitinka pasaulinius kokybės standartus, o ne riboja konkurenciją.
· Kadrų kaita – tai vienas iš svarbiausių parametrų, tiesiogiai lemiančių įrangos klinikinį pritaikomumą.
· Nors 800 kadrų/s artima nurodytam 850 kadrų/s reikalavimui, kritinių fiziologinių momentų fiksavimui kiekvienas papildomas kadras per sekundę turi reikšmę.
Pakeitus reikalavimą į mažesnį, sumažėtų tyrimo kokybė ir būtų paaukota aukštos raiškos tyrimų galimybė vardan platesnės pasiūlos, kas prieštarautų kokybės principui.
Taip pat praktikoje įrenginiai, galintys pasiekti 850 kadrų pe sekundę ir daugiau, suteikia daugiau galimybių ateityje pritaikyti sistemą pažangiems aukštos spartos vaizdavimo režimams, tokiems kaip speckle tracking, elastografija ar realaus laiko strain rate analizė, be būtinybės atlikti papildomus techninius atnaujinimus.
Siūlomo pakeitimo į 800 kadrų per sekundę pagrįsti tuo, kad konkurse galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų - nepakanka, nes toks sumažinimas galėtų neigiamai paveikti diagnostinę tyrimų kokybę, riboti funkcionalumą ir sumažinti tyrimų universalumą ateityje.Atsižvelgiant į specifinę tyrimų paskirtį ir siekiant užtikrinti maksimalią tyrimų vertę bei diagnostinį jautrumą, reikalavimas dėl ne mažiau kaip 850 kadrų per sekundę yra pagrįstas, atitinkančiu pirkimo objekto pobūdį ir neužkertančiu kelio dalyvauti tiekėjams, galintiems pasiūlyti aukštos kokybės, pažangią įrangą. 

9.3.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, kad bus perkamas ultragarsas stambiems gyvūnams, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo dėl 9.3.1. p., kadangi:

1.Didesni tiriamieji plotai
(Pvz.Arklių vidaus organai (pvz., širdis, pilvo organai, krūtinės ląsta) yra didesni nei smulkių gyvūnų ir/ar žmonių, todėl diagnostikai būtina apimti platesnį vaizdo lauką vienu metu.)
2. .Ribotas prieinamumas dėl dydžio
(Dėl pvz:arklio dydžio ir anatominių apribojimų, echoskopuojant gyvūno neįmanoma pozicionuoti kaip patogu lyginant su smulkiais gyvūnais ir žmonėmis,  dažnai neįmanoma fiziškai „nukreipti“ daviklio į visus kampus, tad didesnis kampas leidžia kompensuoti ribotą galimybę keisti padėtį.
3. Maksimalus informacijos surinkimas
(Teiginiai apie vaizdo iškraipymą kraštuose, aktualūs žmonių ir smulkiųjų gyvūnų echokardiografijoje, ir šie pastebėjimai neturi reikšmės pvz.arklių diagnostikoje, kur reikalingas maksimalus informacijos surinkimas iš vieno tiriamojo lango).

9.5.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi poreikį, kad bus perkamas ultragarsas stambiems gyvūnams, nutarė netenkinti tiekėjo prašymo dėl 9.5.1. p., kadangi:


	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	Informacija konfidenciali
	Pirkimo orgamizatorius neatskleidžia informacijos apie tiekėjus dalyvavusius rinkos konsultacijoje.



4 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-13).
3 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas akušerijai (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma: 
 1 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis ultragarsas (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).
2 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).
 3 pirkimo objekto dalis: Portatyvinis  veterinarinis ultragarsas akušerijai (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).
Perkančiosios organizacijos šiam pirkimui skiriama:
1 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 45000,00 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 7000,00 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 32355,37 Eur be PVM yra pakankama?
	
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	
	 -

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Tiekėjas pateikė konkurso sąlygų 1 priedą, kuriame nurodė tikslinamus objektus: 1.5-1.6 punktus.
	 1.5-1.6 p. Pirkimo organizatorius atsižvelgdamas į tiekėjo pateiktus parametrus nutarė tenkinti tiekėjo prašymą dėl 1.5-1.6 p., juos tikslinant ir  išdėstant:
1.5. Greitai paruošiamas echoskopijai: 20  (+/-5 s ) sekundžių nuo įjungimo momento.
1.6. Lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui:
1. Įstrižainė 20  (+/-5 cm ) cm, įmontuotas valdymo panelyje
2.Naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos.

	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	
	


(II) IŠVADOS
3.1.  Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas. 
3.2.  Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 4 dalyviai, kurie pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo sąlygų, atsižvelgus į pastabas, patikslintos pirkimo sąlygos.
3.3.  Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
3.4.  Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

