ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį. Tiekiamų prekių kokybė ir ženklinimas turi atitikti galiojančius standartus (CE ženklinimas). Esančios nuorodos į konkretų prekės ženklą, gamintoją, prekės kilmę ir/ar panašiai, turi būti skaitomos ir suprantamos. Jei pirkimo sąlygose yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, tipą, kilmės šalį, standartą ar pan., tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu, taikant 4.4.4.1 papunktyje nustatyti aplinkosauginį principą, perkančioji organizacija, kaip sutarties vykdymo sąlygą (Sutarties specialiųjų sąlygų 12.1. p.), savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus: tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

| Odontologiniai instrumentai (2 pirkimo objekto dalis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Matas | Numatomi perkamų prekių kiekiai per 12 mėn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Antgaliai mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa ir vandeniu (su vidiniu aušinimu ) | Perdavimo santykis 1:1, mėlynas žymėjimas; ISO jungties tipas; grąžto fiksacija mygtuku; tinkantis grąžtams Ø 2,35 mm; atvirkštinio srauto apsauga; maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau 40 000 aps./min; korpusas atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; autoklavuojamas 134° temperatūroje; garantija ne mažiau 12 mėn.; komplekte : kasdieninės antgalio priežiūros rinkinys; instaliavimas ir personalo apmokymas | Vnt. | 14 |
| Turbininiai antgaliai |  |  |  |  |
| 1. | Turbininis antgalis su vandens aušinimu ir šviesa | Tinkantis W&H greitai jungčiai RQ-24; atvirkštinio srauto apsauga; automatinis slėgio reguliavimas; keraminiai guoliai; purkštukų skaičius ne mažiau 4; galia ne mažesnė nei 20 W; maksimalus greitis ne mažesnis kaip 320000 aps./min.; korpusas lengvas, atsparus įbrėžimams ir dezinfekcinėms priemonėms; autoklavuojamas 134° temperatūroje; garantija ne mažiau 12 mėn.; komplekte: kasdienės antgalio priežiūros rinkinys; instaliavimas ir personalo apmokymas | Vnt. | 18 |