## TS_11072
VšĮ VUL Santaros Klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kompiuterinės tomografijos sistemai skirti vienkartiniai priedai ir kiuvetės
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo 9533 dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. įkainis, Eur be PVM prieš RK | PVM dydis % | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM prieš RK | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM prieš RK | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | 1 | Kompiuterinės tomografijos sistemai skirto kontrasto injektoriaus "CT express" ( gamintojo "Bracco Injeneering" ) vienkartiniai priedai | [10 empty] | 33140000-3
1.1 | 1.1 | Kontrastinės talpos jungtis injekcijos linijoms prijungti | Vienkartinė, sterili, ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį, naudojimo trukmė ne mažiau 24 val. | vnt. | 7200 | 4.8 | 5 | 34560 | 36288
1.2 | 1.2 | Injekcijos linijų dienos rinkinys | Rinkinį privalo sudaryti dvi linijos kontrastiniam tirpalui ir trečia linija fiziologiniam tirpalui, linijos turi būti sujungtos T formos jungikliu. Detalė turi būti suderinama su siūloma kontrastinės talpos jungtimi ir injektoriaus kasete. Ne blogiau nei IIa klasės. turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. Naudojimo trukmė ≥ 24 valandos arba ne mažiau kaip 6000 ml tirpalo kiekio injekcija. Šios pozicijos prekės bus perkamos kartu su P.1.3. „Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys, 1800 vnt.“ | rink. | 1200 | 22.7 | 5 | 27240 | 28602
1.3 | 1.3 | Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys | Rinkinys turi būti nepirogeninis, pagamintas nenaudojant latekso. Paciento linijos ilgis ne mažiau 150cm. Ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. | rink. | 3600 | 12.9 | 5 | 46440 | 48762
2 | 9378-22; 9533-5 | Kiuvetės ACT tyrimui | ACT "-" arba ACT "+" kiuvetės ( užsakoma pagal poreikį ), skirtos kraujo krešėjimo kontrolei operacijų metu, tinkančios nešiojamam aparatui “Hemochron Signature Elite”. | vnt. | 12150 | 4.15 | 5 | 50422.5 | 52943.625 |  |  |  | 33140000-3
3 | 6 | VARP tipo elektrodai Nr.1 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją ( išgarinimą ), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. Keturi darbo rėžimai: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. Platus elektrodų pasirinkimas: bipoliniai 4 mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija; terminiai elektrodai ( temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ), monopoliniai arba bipoliniai, skersmuo nuo 2,5 iki 3,7mm, ne mažiau 5 tipų, 2 iš jų lankstūs; elektrodai smulkiems sąnariams, monopoliniai arba bipoliniai, darbinė dalis nuo 2,3 mm iki 2,8 mm, 5 tipų. Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. Elektrodai turi tikti darbui su ligoninėje esančiu "Mitek VARP" elektrochirurginiu generatoriumi. | vnt. | 80 | 290 | 5 | 23200 | 24360 |  |  |  | 33140000-3
4 | 7 | VARP tipo elektrodai Nr.2 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją ( išgarinimą ), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. Keturi darbo rėžimai: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. Platus elektrodų pasirinkimas: bipoliniai 4 mm ± 1mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija. Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. Elektrodai turi tikti darbui su ligoninėje esančiu "Zimmer Biomet RF" elektrochirurginiu generatoriumi. | vnt. | 80 | 222.5 | 5 | 17800 | 18690 |  |  |  | 33140000-3
[5 empty] | 24310 |  | Viso: | 199662.5 | 209645.625