{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Projekto „LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimas“ medicininės įrangos pirkimas (III)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
["2.","Mobilus rentgeno diagnostikos aparatas"]
["2.1.","Mobilus rentgeno diagnostikos aparatas",1,"vnt."]
["2.1.1.","Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų"]
["2.1.2.","Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba"]
["2.1.3.","Atskira baterijų sistema generatoriaus ir judėjimo variklių veikimui"]
["2.1.4.","Generatoriaus įtampos diapazonas ≥ (40 - 150) kV"]
["2.1.5.","Generatoriaus srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0,1 - 500) mAs"]
["2.1.6.","Generatoriaus maksimali galia ≥ 40 kW"]
["2.1.7.","Instaliuotos anatominės programos"]
["2.1.8.","Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis ≥ 2"]
["2.1.9.","Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa ≥ 300 kHU"]
["2.1.10.","Ekspozicijos lauko apšvietimas LED arba lygiaverčio tipo"]
["2.1.11.","Lazerinis pozicionavimo indikatorius"]
["2.1.12.","Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90o"]
["2.1.13.","Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas: kolona arba šarnyrinė sistema"]
["2.1.14.","Maksimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) ≥ 2020 mm"]
["2.1.15.","Minimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) ≤ 550 mm"]
["2.1.16.","Rentgeno vamzdžio pasukimo kampu apie horizontalią ašį ≥ ± 180°"]
["2.1.17.","Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu aplink savo ašį ≥ 120°"]
["2.1.18.","Rentgeno vamzdžio kolonos pasukimas aplink savo ašį ≥ ± 315°"]
["2.1.19.","Plotis transportavimo metu ≤ 670 mm"]
["2.1.20.","Belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius"]
["2.1.21.","Detektoriaus scinciliatoriaus medžiaga cezio jodidas (CsI)"]
["2.1.22.","Pilkumo skalės gylis  ≥ 16 bit"]
["2.1.23.","Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba atskiras dėklas su rankena)"]
["2.1.24.","Detektoriaus jautrios zonos dydis  ≥ (340 x 420) mm"]
["2.1.25.","Pikselio dydis ≤ 148 µm"]
["2.1.26.","Detektoriaus svoris ≤ 3,0 kg"]
["2.1.27.","Detektorius komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui"]
["2.1.28.","Detektoriaus baterijų įkroviklis"]
["2.1.29.","Maksimali detektoriaus apkrova ≥ 300 kg"]
["2.1.30.","Detektoriaus atsparumas drėgmei  ≥ IPX3"]
["2.1.31.","Detektoriaus ir baterijų laikymo vieta (laikiklis) aparato važiuoklės korpuse su integruotu automatiniu detektoriaus baterijos krovimu"]
["2.1.32.","Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas"]
["2.1.33.","Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus konsolės ekranas"]
["2.1.34.","Konsolės ekrano įstrižainė ≥ 17“"]
["2.1.35.","Ekspozicijos parametrų valdymas ekrane"]
["2.1.36.","Gautų vaizdų peržiūra ekrane"]
["2.1.37.","DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Modality Worklist, DICOM Storage, DICOM SR Dose reporting, DICOM Store commitment"]
["2.1.38.","Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą laidinis ir/ar bevielis; prijungimas prie įstaigos vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS"]
["2.1.39.","Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)"]
["2.1.40.","Kliūties jutiklis (-iai), stabdžiai"]
["2.1.41.","Galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo tinklelio"]
["2.1.42.","Vaizdų apdorojimo programinė įranga: triukšmo ir artefaktų mažinimas, kontrasto harmonizavimas, anatominių struktūrų vaizdavimo optimizavimas priklausomai nuo tiriamos srities, vaizdo parametrų konfigūravimas ir išsaugojimas"]
["2.1.43.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["2.1.44.","Komplektuojama su baterijų įkrovimo kabeliu ir bevieliu ekspozicijos mygtuku"]
["2.1.45.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių komplektas. Susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą"]
["2.1.46.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos."]